第1章 传感器与检测技术概述

1.1 传感器的定义与分类

传感器（Sensor）是一种能够感知外界物理或化学变化，并将这些变化转化为电信号、机械信号或其他可处理的信号输出的装置。传感器的核心功能是检测、测量并转换信息，以便实现自动化控制、监测和数据采集等应用。传感器作为一种重要的检测工具，广泛应用于工业生产、环境监测、医疗健康、智能家居、汽车电子等多个领域。

传感器的定义来源于它们所承载的基本功能：感知外界环境的变化（如温度、湿度、压力、光照、气体浓度等），并将这些变化转换成标准的信号输出，供其他系统进行处理与分析。传感器的信号输出通常是电信号，例如电压、电流、频率等，也可以是机械信号、光信号或化学信号，具体取决于传感器的类型和工作原理。

传感器的分类方式非常多样，通常可以根据不同的标准进行分类。以下是几种常见的分类方法。

1.1.1 按所测量的物理量分类

根据传感器所测量的物理量，可以将传感器分为以下几类：

光传感器：用于检测光的强度、光谱或光的变化。光传感器包括光电池、光电二极管、光电传感器等。它们广泛用于自动照明、环境监测、通信系统等领域。

湿度传感器：用于检测空气中的湿度。湿度传感器一般分为电容式、阻抗式和光学式。它们在气象监测、HVAC（供暖、通风和空调系统）以及气候控制领域具有重要应用。

加速度传感器：用于检测物体加速度或运动状态的传感器。加速度传感器常见的类型包括压电式加速度传感器、MEMS（微机电系统）加速度传感器。它们被广泛应用于汽车安全系统、智能手机、航天工程等领域。

图1-1 常见的传感器（1）

气体传感器：用于检测空气中各种气体的浓度，常见的气体包括氧气、二氧化碳、氮氧化物、一氧化碳、甲烷等。气体传感器的工作原理包括电化学反应、红外吸收法、半导体传感法等。这类传感器应用广泛，尤其在环境保护、空气质量监测和工业安全中至关重要。

压力传感器：用于测量物体、气体或液体的压力。压力传感器的类型包括应变式压力传感器、压电式压力传感器、电容式压力传感器等。这类传感器广泛应用于机械工程、液体控制系统、气体监测等行业。

温度传感器：用于测量温度的变化。常见的温度传感器包括热电偶、热电阻（RTD）、热敏电阻、红外温度传感器等。它们广泛应用于工业过程控制、环境监测、家电产品等领域。

力传感器：用于测量力的大小。常见的力传感器有应变片式力传感器、压电式力传感器等。力传感器广泛应用于机器人技术、工业生产过程控制等领域。

图1-2 常见的传感器（2）

1.1.2 按工作原理分类

根据传感器的工作原理，可以将其分类为以下几类：

电阻型传感器：电阻型传感器利用物质的电阻随外界物理量的变化而变化的原理工作。例如，热敏电阻传感器（NTC、PTC）根据温度的变化而导致电阻变化，通过测量电阻的变化来得出温度值。

电容型传感器：电容型传感器基于电容的变化来测量物理量的变化。比如，电容式湿度传感器和电容式压力传感器就是利用电容的变化原理来检测湿度和压力。电容型传感器具有响应速度快、精度高的特点。

压电型传感器：压电效应是指在外力作用下，某些晶体材料会在其表面产生电荷。这一原理被应用在压电加速度传感器、压电力传感器中，主要用于检测加速度、力、压力等物理量。

图1-3 常见的传感器（3）

光电型传感器：光电型传感器利用光的性质来进行测量。例如，光电二极管和光电管可以通过接收到的光强变化来输出电信号。这类传感器常用于光照测量、图像处理、物体检测等。

磁敏型传感器：磁敏型传感器利用磁场的变化来感应外部物理量的变化，如霍尔效应传感器。它们在位置传感、速度检测、汽车电子等领域得到了广泛应用。

热电型传感器：热电传感器利用热电效应原理工作。比如热电偶就是根据不同金属之间的温差产生电压，常用于温度测量。

1.1.3 按应用领域分类

传感器可以根据其应用领域的不同进行分类，常见的分类包括：

工业传感器：广泛应用于制造业、自动化控制、能源管理等领域，常见的工业传感器包括温度传感器、压力传感器、流量传感器、液位传感器、位置传感器等。

汽车传感器：用于汽车安全、环境监控和驾驶辅助系统中。常见的汽车传感器包括车速传感器、空气流量传感器、氧气传感器、碰撞传感器等。

医疗传感器：用于健康监测和疾病诊断。常见的医疗传感器有血糖传感器、心率传感器、血氧传感器、温度传感器等。

环境监测传感器：用于监测空气、水质、噪音、土壤等环境因素。环境监测传感器通常包括温度传感器、湿度传感器、气体传感器、颗粒物传感器等。

智能家居传感器：广泛应用于家庭自动化和安全监控。常见的智能家居传感器有运动传感器、门窗传感器、烟雾传感器、气体泄漏传感器等。

农业传感器：用于农业生产过程中的监测与控制。常见的农业传感器包括土壤湿度传感器、光照传感器、气象传感器、作物健康传感器等。

1.1.4 按信号输出方式分类

传感器的信号输出方式是另一个常见的分类标准，主要分为以下几类：

模拟传感器：输出的是连续变化的模拟信号，通常是电压或电流信号。这类传感器的优点是响应速度快，适合实时测量和控制。

数字传感器：输出的是离散的数字信号，通常是二进制信号。数字传感器的优点是抗干扰能力强，信号传输距离较远，便于与微处理器等数字系统连接。

智能传感器：智能传感器结合了传统传感器和微处理器技术，能够进行数据处理、传输、存储等操作。智能传感器通常具有更高的精度和灵活性，能够进行自诊断、自动校准等。

传感器分类相互交叉是传感器技术领域的一个重要特征，以热电偶温度传感器为例，其具有多重分类属性，充分体现了传感器技术的复杂性和应用多样性。从工作原理来看，热电偶属于热电型传感器，基于塞贝克效应（Seebeck effect）实现温度测量，从被测物理量角度，它被归类为温度传感器，用于精确测量-200℃至+2300℃宽温域范围内的温度变化。这种特性使其在工业自动化、能源电力、航空航天等领域具有不可替代的地位。热电偶传感器的信号输出特性表现为典型的模拟连续信号，其输出电压通常在毫伏级，具有优良的动态响应特性，能够实时跟踪温度变化。在智能制造系统中，热电偶常与RTD（热电阻）形成互补测量方案，前者适用于高温瞬态测量，后者则在中等温度范围提供更高精度，这种多传感器融合技术显著提升了工业过程控制的可靠性。随着物联网技术的发展，智能热电偶传感器已集成数字化接口和自诊断功能，进一步拓展了其在预测性维护和能源管理系统中的应用价值。

传感器是现代工业和科技应用中不可或缺的关键组件。随着科技进步，传感器在各个领域的应用越来越广泛，种类和功能也在不断发展。了解传感器的定义、分类以及工作原理，不仅有助于我们在具体应用中做出合理的选择，还能够推动传感器技术的创新与发展。未来，传感器的智能化、集成化、无线化将是发展的重要趋势。

1.2 传感器的组成和基本工作原理

传感器作为将外界物理、化学或生物信号转化为可测量信号的装置，其工作原理基于不同的物理效应和现象。不同类型的传感器在转换信息时采用不同的工作原理，这些原理为传感器的设计、应用和性能优化提供了理论基础。

传感器通常由以下四个部分组成：

1. 敏感元件（Sensing Element）

功能：直接感知被测物理量，并产生与之相关的响应（如形变、电阻变化等）。例如：热敏电阻（温度→电阻变化）、应变片（力→形变→电阻变化）、光敏二极管（光强→电流）等。

2. 转换元件（Transduction Element）

功能：将敏感元件的响应转换为电信号（如电压、电流、频率等）。例如：压电晶体（压力→电荷）、霍尔元件（磁场→电压）等。

3. 信号调理电路（Signal Conditioning Circuit）

功能：对原始电信号进行放大、滤波、线性化或模数转换（ADC）。常见电路：运算放大器（放大微弱信号）、惠斯通电桥（将电阻变化转换为电压）、低通滤波器（去除高频噪声）等。

4. 输出接口（Output Interface）

功能：将处理后的信号传输至外部系统。常见形式：模拟输出（如0~5V电压、4~20mA电流）、数字输出（如I²C、SPI、UART协议）、无线传输（如蓝牙、Wi-Fi、LoRa）等。

图1-4 传感器的组成

传感器的工作原理基于多种物理、化学或生物效应，通过敏感元件将输入量转换为输出信号。其工作流程通常分为以下步骤：

感知被测物理量：通过敏感元件（如电阻、电容、光电材料等）感受环境中的物理量（如温度、压力、光照）相互作用。

信号转换：利用物理效应（如压电效应、热电效应、电磁感应、压阻效应、光电效应等）将感知的物理量转换为电信号（如电压、电流、电阻变化等）。

信号调理：通过电路（如放大器、滤波器、模数转换器）对原始信号进行放大、去噪或数字化处理。

输出与传输：将处理后的信号传输至显示设备、控制器或计算机系统。

对于智能传感器，框图会增加“微处理器”层，实现自校准、数字滤波（如移动平均算法）和故障诊断（开路检测）功能。工业级传感器还可能包含EMC保护电路（TVS管/磁环）和IP67防护外壳设计。

1.3 检测技术概述

检测技术是指通过各种手段和设备对物体、过程、系统进行监测、分析和评价的技术手段。在工业生产、环境监测、医疗检测、军事领域、科研以及日常生活中，检测技术的应用都非常广泛。随着现代科技的发展，检测技术的种类、应用领域和精度都得到了极大的提升。检测技术不仅对于质量控制至关重要，而且是安全保障和数据采集的核心工具。了解各种检测技术的基本原理和应用，不仅有助于提高工作效率，还能为智能化、自动化设备的设计与改进提供支持。

1.3.1 检测技术的分类

根据检测对象的不同，检测技术可以分为以下几类：物理检测技术、化学检测技术、生物检测技术。

物理检测技术是指通过测量物体或过程中的物理量变化，来评估其状态、性能或行为的一类技术。这些物理量包括但不限于温度、压力、湿度、位移、加速度、速度、应变、电磁场等，广泛应用于工业、科研、医疗、环境监测等领域。物理检测技术的核心在于将物理现象转化为可测量的信号，并通过数据处理和分析，实现对目标对象的精确监测与控制。

物理检测技术根据检测对象的不同又可以分为温度检测技术，压力检测技术，湿度检测技术等。温度检测技术其包括热电偶、热电阻、红外测温等方式。它们主要用于检测温度变化，广泛应用于工业过程、气象监测和医学领域。压力检测技术，使用压力传感器，如压电传感器、电容式传感器等，来检测液体或气体中的压力变化。这类技术广泛用于石油、化工、航空航天等领域。常用的湿度检测技术包括电容式湿度传感器、温湿度计等，广泛应用于气象、农业、电子设备存储等领域等。

化学检测技术是基于物质的化学反应或物理化学性质变化，对样品中的成分、浓度、反应性等进行定性或定量分析的技术。该技术广泛应用于环境监测、食品安全、医药研发、工业过程控制等领域。化学检测的核心在于将化学信号（如颜色变化、电流、光谱特征等）转化为可量化的数据，从而实现对目标物质的高精度检测。常见的化学检测方法包括化学分析法、电化学分析法、气相色谱法等。

化学检测技术根据检测对象的不同又可以分为气体检测技术、液体检测技术、固体检测等。气体检测仪器如气体分析仪、气体色谱仪等可用于分析空气中有害气体的浓度，例如在环境监测、工业排放控制、矿井安全等方面。液体检测技术包括光度计、离子选择电极、化学发光法等，用于分析水质、污水、化学品等液体的成分变化。固体检测包括通过酸碱滴定、固体溶解度等方式进行检测，通常应用于材料分析和质量控制，例如食品或药品固体的含量均匀度、溶出度、崩解时限、微生物限度等；土壤或沉积物固体的pH 值、有机质含量、重金属污染程度等；塑料的熔融指数、橡胶的硫化度、陶瓷的耐急冷急热性等。

图1-5 气体检测仪器和光度计

生物检测技术是利用生物体或其组成部分（如酶、抗体、核酸、细胞等）的特异性识别能力，对目标生物分子或生物体进行定性或定量分析的技术。这类技术具有高特异性、高灵敏度和可微型化等特点，广泛应用于医学诊断、食品安全、环境监测、法医鉴定和生物制药等领域。常见的生物检测技术包括酶联免疫吸附试验（ELISA）、基因检测、免疫检测、PCR技术等。例如基因检测技术是通过对生物基因的提取与分析，检测物种、疾病、遗传特征等。常见的技术有PCR（聚合酶链反应）技术和基因芯片技术。免疫检测技术是通过检测抗原与抗体的特异性结合反应，来诊断疾病或检测病原体。常见技术如ELISA、Western blot等。随着分子生物学、纳米技术和信息技术的融合，生物检测技术正向高通量、自动化、智能化方向发展。

传感器是一种将物理量（如温度、压力、光强等）转换为可测量信号（如电信号、数字信号）的装置。作用是实现环境或被测对象的信息采集，是数据获取的“前端”。传感器是检测系统的核心部件，属于硬件层面，通常独立存在（如一个压力传感器模块），但其输出需后续处理才能使用。

检测技术是围绕测量目标，通过传感器、信号处理、数据分析等环节组成的完整技术体系，是系统与方法。涵盖从信号采集到结果输出的全过程，包括传感器选择、信号调理、数据处理、误差分析等。工业质量控制中的尺寸测量属于机械检测技术，其中涉及到传感器、算法、校准等。检测技术是系统性工程，包含：传感器选型、信号调理电路（如放大、滤波）、数据转换（ADC/DAC）、算法处理（如噪声抑制、特征提取）、结果显示或控制反馈。

1.3.2 检测技术的发展趋势

随着科技的发展，检测技术不断创新，呈现出以下几个发展趋势：

智能化与自动化：近年来，人工智能、物联网、大数据等技术的兴起推动了检测技术的智能化与自动化发展。智能化检测系统能够自适应地选择适当的检测方法和参数，并且通过数据分析提供更多的决策支持。自动化的检测设备则能更高效地完成传统人工检测所不能轻松实现的任务，尤其在精密测量、质量控制和工业生产等领域得到了广泛应用。例如，在生产线上，智能传感器与生产线结合使用，实现了全自动化检测，减少了人为误差，提高了生产效率。

图1-6 生产线全自动化检测

高精度与高灵敏度：随着材料科学、传感器技术和计算技术的进步，现代检测技术在精度和灵敏度上有了显著提升。例如，激光传感器、纳米技术的应用，使得微米甚至纳米级别的测量变得可能，从而满足了高精度和高灵敏度检测的需求。高精度的传感器被广泛应用于航空航天、电子制造、医学成像等领域。例如，在医学领域，超高分辨率的影像检测设备能够检测出细微的肿瘤，极大提高了早期疾病的诊断率。

图1-7 常见的传感器（4）

集成化与多功能化：现代检测技术逐渐向集成化和多功能化发展。例如，集成电路技术和微型化技术使得检测设备更加小型化且功能更加全面。如今，许多传感器集成了多种检测功能，可以同时检测温度、湿度、气体浓度等多种物理量。这种集成化技术尤其在智能家居、环境监控、穿戴设备等领域得到广泛应用，使得用户能够通过一个平台同时监测多种不同的环境信息。微气象传感器采用集成化设计，将温湿度、风速风向、大气压力、太阳辐射及背板温度等多功能监测集于一体。

实时性与远程监测：随着互联网技术和无线通信技术的发展，许多检测设备能够实现远程监测和数据传输。这种技术在工业生产、环境监测、健康管理等领域得到广泛应用。远程监控不仅可以大幅度提升效率，还能够实现对远程或危险环境的实时数据采集与监控。例如，远程气象站能够实时监测天气变化，远程医疗设备能够实时监控病人的生命体征。

检测技术的应用涵盖了多个行业和领域，具体应用场景包括但不限于以下几个方面：在工业制造中，检测技术主要用于保证产品质量和生产效率。常见的应用包括材料强度检测、尺寸检测、表面质量检测等。例如，三坐标测量机、光学测量仪器、超声波检测仪等被广泛应用于精密制造过程中。环境监测领域要求检测技术能够精准、实时地反映环境质量。例如，空气污染物检测、水质检测、土壤污染监测等，都依赖于高精度的传感器和化学分析技术。医疗健康领域的检测技术主要用于疾病诊断和健康监测。常见的检测技术包括血糖检测、心电图监测、影像学检测（如CT、MRI）以及基因检测等。在军事安全领域，检测技术用于目标识别、环境监测、装备检查等。例如，雷达检测、红外线传感器、声纳技术等被广泛应用于军事侦察与监控。在食品安全领域，检测技术用于分析食品中的有害物质，确保消费者的健康。常见的检测项目包括食品中的农药残留、重金属含量、微生物污染等。

检测技术作为支撑现代科技与工业发展的基础，已经渗透到各行各业。从物理、化学到生物学，检测技术的创新与应用不断推动着科技的进步。随着智能化、自动化、精密化和集成化的发展，未来的检测技术将更加高效、精准和多样化。它们在工业生产、环境保护、公共安全、医疗卫生等领域的应用将不断拓展，并且发挥着越来越重要的作用。

1.4 提高与改善传感器的性能

提高和改善传感器性能需围绕“提升感知精度、增强环境适应性、优化信号质量、延长稳定寿命”四大目标，从核心材料、结构设计、信号处理、工艺制造、环境适配五大维度针对性突破，结合不同传感器类型的特性，例如压电、霍尔、超声波等给出路径。

1.4.1从原理创新突破传感器性能瓶颈

当传统原理（如压电效应、霍尔效应）在灵敏度、环境适应性、检测维度等方面遭遇瓶颈时，探索新原理成为推动传感器技术迭代的核心动力。新原理的本质是找到更高效的“物理/化学信号→电信号”转换路径，通过挖掘未被充分利用的自然现象，或跨界融合多学科理论，实现传感器性能的“量级跃升”。以下为2类典型方向及案例：

一、基于新型物理效应的原理创新

传统传感器多依赖宏观物理效应（如机械形变、磁场偏转），而新原理可从微观尺度（量子、纳米）挖掘感知能力，突破灵敏度与检测下限的瓶颈。

案例1：量子隧穿效应传感器

传统应变传感器依赖金属箔片的机械形变，而基于量子隧穿效应的传感器，通过纳米颗粒间的电子隧穿电流随间距变化的特性，能够在极小的尺度上实现对物理、化学、生物等信号的快速、准确检测，其空间分辨率和时间分辨率更高。例如心电图、脑电图以及肌电信号等，可集成在贴片或手表样式的设备中。

瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）科学家利用量子效应原理，首次开发出一种无需外部光源的新型生物传感器，为其在资源有限地区或需要便携设备的应用中开辟了新的可能，如家庭健康监测、偏远地区疾病筛查和环境污染物快速识别等。相关研究发表在2025年《自然-光子学》杂志上。

案例2：太赫兹波成像传感器

传统光学传感器无法穿透塑料、织物等非金属材料，太赫兹波时频率在0.1到10 THz之间的电磁波。这个频率范围介于微波和红外光之间，属于电磁波谱中的一段特殊区域，而基于太赫兹波的传感器，利用太赫兹波对水、有机物等极性分子的敏感特性，可穿透包装检测内部物体，例如食品水分、药品成分等，且无电离辐射，不会像X射线那样对人体造成伤害。其原理创新在于：拓展了“电磁波感知频段”，填补了红外与微波之间的感知空白，为无损检测、安防安检提供新路径。

图1-8 几个不同频率处的太赫兹成像

二、基于生物仿生的原理创新

生物在亿万年进化中形成了远超人工传感器的感知能力，模仿生物感知机制的新原理，可大幅提升传感器的环境适应性与能量效率。

案例1：仿昆虫复眼的视觉传感器

传统相机传感器（单镜头）存在视场角小、动态范围低的问题，而仿昆虫复眼的“阵列式微透镜传感器”，通过数百个微型感光单元（类似复眼的小眼）拼接，实现大视场成像，且能同时捕捉运动目标的位置与速度。其原理突破点在于：从“单视角成像”转向“多视角协同感知”，借鉴生物的“分布式感知逻辑”，提升复杂环境下的信息获取效率。

案例2：仿鱼类侧线的水流传感器

鱼类依靠侧线系统感知水流变化，在暗流涌动的水下灵活导航、躲避障碍。受此启发，中国科学院自动化研究所智能机器人系统研究团队创新研发了基于自主视觉的仿生侧线传感器FlowSight，FlowSight仿生侧线传感器利用一根仿鱼侧线神经丘的柔性硅胶触须进行水流传感相比传统的依赖机械结构的水流传感器，实现了单点、无辅助设备的水流高效矢量感知，可检测微弱水流速度，且无机械磨损。利用生物对环境的精准适应能力，解决传统传感器的耐用性与灵敏度矛盾。

图1-9 FlowSight仿生侧线传感器三维模型与实物图

师法自然而不止于自然 从蜂巢的正六边形结构启发建筑节能设计，到蝙蝠回声定位原理催生雷达技术，生物仿生始终是人类创新的灵感源泉，更是“道法自然”智慧与科技创新精神的深度融合。大自然亿万年的进化，孕育了无数精准适配环境的生命奇迹，而仿生创新正是人类敬畏自然、探索自然、利用自然的生动实践，彰显了人与自然和谐共生的生态理念。 在仿生研发过程中，科研工作者以严谨求实的科学态度观察生物特性，以精益求精的工匠精神突破技术瓶颈。从模仿企鹅羽毛结构研发防寒面料助力极地科考，到借鉴蝴蝶鳞片光学特性设计新型显示技术，每一项突破都离不开扎根实践的探索、攻坚克难的执着。这不仅是知识转化的过程，更是传承科学家精神、涵养家国情怀的过程 —— 用仿生技术赋能新能源、医疗健康等领域发展，为国家科技自立自强注入动力，生动诠释了“科技为民、创新报国”的使命担当。 仿生创新更教会我们辩证看待“借鉴”与“超越”。尊重自然规律、学习生物智慧是基础，而立足实际需求实现技术革新、功能升级，才是创新的核心要义。这种“师法自然而不止于自然”的思维，既是科学研究的重要方法，也启示我们在人生道路上，既要虚心学习借鉴他人经验，更要结合自身特点开拓进取，在时代浪潮中书写属于自己的创新篇章，为社会进步贡献力量。

1.4.2优化核心敏感材料

敏感材料是传感器捕捉物理或化学信号的核心，材料特性直接决定灵敏度、精度、稳定性，优化方向包括：

- 选用高性能专用材料

选用高性能专用材料，本质是通过材料微观结构、电子特性或化学活性的定向设计，解决传统材料在传感器的灵敏度、精度、稳定性上的固有短板，为不同场景的信号捕捉提供解决方案。

示例：压电传感器用铌酸锂（LiNbO₃）替代普通压电陶瓷（PZT），耐高温性从200℃提升至600℃，压电系数温度漂移降低40%，适配航空发动机高温振动检测；

示例：霍尔传感器用锑化铟（InSb）替代硅基材料，磁场灵敏度提升，可检测地磁场级微弱信号，适配地磁导航场景。

二、材料改性与掺杂优化

材料改性与掺杂优化本质是通过原子级调控激活传统材料的性能潜力，精准调控材料微观结构，为不同类型传感器性能突破提供核心方案，其在多个领域展现了显著成效。

示例：磁致伸缩传感器的铁镓合金中掺杂0.2%铽，添加导致磁致伸缩性能增加，由于磁致伸缩系数的提升，磁致伸缩传感器的位移测量精度也能得到优化，；

示例：气敏传感器的氧化锡薄膜中掺杂0.5%钯，检测氢气时，钯可以吸附氢氧并促进其分解，随着反应进行，电子不断流向氧化锡，使晶界接触势垒降低，电导增大，从而呈现较高的灵敏度。

三、新型材料技术应用

新型材料技术的应用，不再局限于优化现有性能，进一步打破材料固有属性边界，为传感器性能跃升开辟全新路径。

示例：石墨烯2004年问世于英国，是一种由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的平面薄膜，其迁移率是硅的10倍以上，用石墨烯制作应变传感器，弹性模量比传统金属箔片更优良，可检测微米级微小形变，促进传感器行业设备微型化发展。

示例：瑞士苏黎世联邦理工学院与瑞士联邦材料科学与技术研究所联合团队开发出新型钙钛矿图像传感器，大幅提升了光利用效率和空间分辨率，用钙钛矿材料制作光电传感器，钙钛矿兼具半导体的电学性能和有机材料的加工灵活性，光吸收效率比传统硅基材料更高，对光更敏感，颜色还原更精确，分辨率也远高于传统硅技术。

1.4.3改进结构设计

合理的结构设计可减少信号损耗、环境干扰、机械误差，直接提升传感器的稳定性与精度：

- 优化敏感元件结构

- 通过采用差动技术改善传感器性能，其应用可显著减小温度变化、电源波动以及其他外界干扰对传感器测量精度的影响，抵消共模误差，减小非线性误差，提高传感器的灵敏度。

- 示例：电容式传感器的极板间距、电感式传感器的气隙厚度设计差动结构，极板间距或者气隙厚度会在同一输入量的作用下发生大小相等、方向相反的变化。

示例：压力传感器的应变梁设计为等强度梁结构，相比矩形梁，应变分布更均匀，压力测量线性度得到优化。

二、增加抗干扰结构

示例：霍尔传感器外部增加坡莫合金磁屏蔽罩，抗外部杂散磁场干扰能力提升，可以降低霍尔传感器在强电磁环境下，例如变频器附近工作时的测量误差；

示例：温度传感器的感温探头采用金属铠装结构，即不锈钢外壳和氧化镁绝缘，防水等级从IP65提升至IP68，可在水下100m 稳定工作。

图1-10 坡莫合金屏蔽罩                图1-11 铠装热电阻温度传感器

三、微型化与集成化设计

- 随着传感器的微型化与集成化发展，结合多传感器融合技术后，可在有限空间内整合温湿度、气压、加速度等多维度感知单元，在缩小体积的同时保证响应速度。传感器的集成化一是具有同样功能的传感器集成化；二是不同功能的传感器集成化。

示例：将湿度传感器与温度传感器集成在同一芯片，例如SHT30，通过共享信号处理电路减少干扰，降低温湿度测量的交叉误差，同时体积可以缩小至传统分离式的1/5；

示例：MEMS加速度传感器采用梳齿式电容结构，梳齿式电容结构通常采用多组梳齿电极相互交错的方式，这种结构能够分散外力的作用，减少单个部件的受力集中情况。相比传统悬臂梁结构，提高了整体的抗振动能力，扩展测量范围，更适配汽车碰撞检测。

图1-12 SHT30温湿度传感器      图1-13 博世MEMS加速度传感器的微观梳状结构

1.4.4强化信号处理技术

传感器输出的原始信号通常微弱且含噪声，需通过电路与算法优化提升信号质量。

一、优化信号调理电路

优化传感器信号调理电路的本质，是搭建传感器与后端系统间的“适配桥梁”，通过针对性处理解决原始信号的固有缺陷，实现信号保真与环境抗扰的双重目标。

示例：压电传感器搭配低噪声电荷放大器，将皮库级电荷信号放大至伏级，降低噪声电压，提升振动测量精度。

- 引入数字化与智能化算法

- 引入数字化与智能化算法是传感器性能优化的核心路径。例如通过平均技术可产生平均效应，即利用若干个传感单元同时感受被测量，得到这些单元输出的平均值，平均技术有助于传感器减小误差、增大信号量，相应增加传感器的灵敏度。利用卡尔曼滤波抑制随机噪声，提升测量结果的稳定性；通过神经网络补偿非线性误差等等。

示例：超声波测距传感器通过数字滤波算法，例如卡尔曼滤波，消除空气湍流导致的回波信号波动，减小测距误差。

示例：气体传感器采用神经网络算法，对多组分气体（如 CO、NO₂）的交叉敏感干扰进行补偿，提高识别准确率。

三、动态校准与补偿技术

补偿与修正技术的应用主要针对两种情况，一是针对传感器本身特性，可找出误差的规律，或测出其大小和方向，采用适当的方法加以补偿或修正；二是针对传感器的工作条件或外界环境，找出环境因素（如温度、压力等）对测量结果的影响规律，然后引入补偿措施，这种措施可以是利用电子线路等硬件来解决，也可以采用手工计算或计算机软件来实现。

示例：以扩散硅压力传感器为例，其核心敏感元件压阻桥的输出信号会随温度漂移，可通过“分段拟合+实时校准”实现温度补偿，降低温度漂移导致的误差。

图1-14 扩散硅压力传感器

1.4.5提升制造工艺水平

制造工艺的精度直接影响传感器的一致性与寿命，需通过精细化工艺控制优化传感器的性能。

- 采用新工艺

采用新工艺是突破传感器性能瓶颈、拓展应用场景的关键手段，微细加工技术是近年来随着集成电路工艺发展起来的，当前离子束、电子束、分子束、激光束、化学蚀刻等微电子加工技术已越来越多地用于传感器领域。

示例：MEMS凭借微型化、集成化、低成本的优势，手机、手环中的 MEMS 加速度计，用于测量运动步数。

二、精密加工工艺

精密加工工艺通过提升传感器核心部件的尺寸精度、表面质量与结构一致性，从源头优化其感知性能与可靠性。

示例：对恶劣环境传感器的外壳采用精密激光切割与真空镀膜，切口平整度提高，膜层厚度偏差减小，提高了防护等级，避免外壳干扰敏感元件，降低温漂误差。

另外洁净生产环境控制通过消除粉尘、微生物、静电等污染物对传感器制造与封装的干扰，从生产环节保障传感器性能稳定性与寿命。严格的质量筛选与老化测试是从成品端剔除性能缺陷、提前暴露潜在故障的关键环节，能显著提升传感器的出厂一致性与长期可靠性。提升制造工艺水平，减少工艺误差，保障产品的一致性与可靠性。

不同应用场景的环境差异，例如温度、湿度、电磁干扰对传感器性能要求不同，需结合场景定制优化，一种是极端环境适应性优化，例如通过采用蓝宝石晶体敏感元件提高深海探测压力传感器的耐高压能力；二是多场景兼容性设计，智能手表的心率传感器采用光电容积脉搏波技术和血氧传感器，适配日常心率检测和运动时检测，提升准确率。

习题

- 1.1 什么是传感器？

- 1.2 传感器是如何进行分类的？

- 1.3 传感器一般由哪几部分组成？

- 1.4 改善传感器性能的技术途径有哪些？

第2章 传感器基础理论

2.1 传感器的静态性能

传感器作为一种检测和转换物理信号（如温度、压力、光照等）为可测量的电信号的设备，广泛应用于工业、环境监测、医疗、汽车电子等领域。其性能的好坏直接影响到系统的测量精度和可靠性。传感器与物理量之间的关系通常可以通过输入输出特性来描述。输入是指物理量的变化，输出是传感器对该变化的响应。不同类型的传感器具有不同的输入输出特性。传感器的基本特性是传感器的输入－输出关系特性，是传感器内部结构参数作用关系的外部表现。为了有效评价传感器的性能，我们通常依据其一系列的性能参数进行分析和比较。

常见的传感器静态性能参数包括灵敏度、线性度、分辨率、精度、迟滞、重复性、稳定性、温度系数、测量范围、抗干扰能力等。以下是对这些常见性能参数的详细说明。

2.1.1 灵敏度（Sensitivity）

灵敏度是指传感器输出信号与输入信号（被测物理量）之间的关系。具体而言，灵敏度可以定义为传感器输出变化量与输入变化量之比。对于大多数传感器来说，灵敏度是一个常数，表示传感器对输入信号的响应能力。较高的灵敏度意味着传感器能够较为精确地响应输入信号的微小变化。

灵敏度通常用以下公式表示：

（2-1）

其中，ΔV是传感器输出信号的变化量，ΔX 是输入信号（例如，温度、压力、光强等）的变化量。灵敏度高的传感器能检测到输入信号的微小变化，因此在高精度要求的应用场合中尤为重要。

灵敏度在不同场合的具体含义可能不同，例如温湿度传感器的灵敏度是最小可分辨的温湿度变化量、电阻丝的灵敏系数是单位应变所引起的电阻相对变化量等。

表达式—— 输出变化量与输入变化量的比值；

或者输出相对变化量与输入相对变化量的比值。

本质—— 单位输入量变化所激励出的输出变化量的大小，反映传感器对激励给予响应的灵敏程度。

2.1.2 线性度（Linearity）

线性度是描述传感器输出信号与输入信号之间关系的直线程度。理想情况下，传感器的输出应与输入成正比，即呈现出严格的线性关系。实际传感器通常存在一定的非线性误差，这种误差表现为输出信号与输入信号之间的关系不完全为直线。

线性响应：在线性响应的传感器中，输出信号与物理量之间存在着固定的线性关系。例如，某些温度传感器在一定温度范围内，输出的电压与温度成正比。

以NTC温度传感器为例，NTC热敏电阻可用于空调、冰箱、热水器、洗衣机等家电，NTC温度传感器具有高精度，高可靠的特点。

图2-1 NTC温度传感器

非线性响应：一些传感器的输入输出关系为非线性，例如某些压力传感器，输出信号的变化并非与压力变化成简单的比例关系，而是通过复杂的非线性函数来描述。

传感器的线性度可以通过计算其输出特性曲线的最大偏差与理论直线之间的差异来评估，通常用百分比表示。较高的线性度意味着传感器的输出更接近理论预期，有利于提高测量精度。线性度不好时，处理方法主要分为“硬件修正” 和“软件补偿”两大类，其中软件补偿因灵活性高、成本低，在现代系统中应用更广泛。硬件修正是从源头优化线性度，硬件修正通过改进传感器本身或其信号调理电路，直接减少非线性误差，适用于对实时性要求极高或无法进行软件编程的场景（如简易模拟仪表）。软件补偿是灵活修正非线性，软件补偿通过采集传感器的非线性数据，建立“输入 - 输出”的修正模型，再通过算法实时计算出真实输入值，适用于有微处理器（如MCU、PLC）的数字系统，是目前最常用的处理方式。

直面问题，以工匠精神打磨专业本领 传感器的非线性度，本质是物理世界复杂性在技术层面的体现 —— 无论是压电传感器的力-电转换、光电传感器的光-电响应，还是温度传感器的热-阻特性，都难以完全遵循理想线性规律，总会因材料特性、环境干扰、结构误差产生偏差。这如同我们在科研探索、工程实践中遇到的“不完美”，没有绝对理想的实验条件，没有毫无偏差的生产流程，直面这些“非线性”，正是科学精神的起点 —— 承认客观规律的复杂性，不回避问题，而是以严谨态度量化偏差，为后续优化奠定基础。 学习传感器非线性度与补偿，我们不仅要学会“校正误差”的技术，更要学会“校正”人生的态度 —— 在科研中不畏惧复杂问题，在工作中不满足于“差不多”，在生活中不回避困难挑战。当我们将 “发现偏差 — 精准补偿” 的思维融入日常，就能以科学精神应对时代考验，以工匠精神打磨专业本领，成长为既懂技术、又有担当，能为科技强国建设贡献力量的合格人才。

2.1.3 分辨率（Resolution）

分辨率是指传感器能够检测到的最小物理量变化。在数字传感器中，分辨率通常与传感器的量化位数相关。分辨率越高，传感器能够检测到的最小变化量越小，从而能够提供更精细的测量结果。

例如，一个10位的数字传感器具有1024个离散输出状态，而一个12位的数字传感器具有4096个离散输出状态。因此，12位传感器的分辨率比10位传感器高，能够检测到更小的变化。

分辨率不仅与传感器的硬件设计相关，也与信号处理算法、采样频率等因素密切相关。高分辨率的传感器通常用于需要精确测量的场合，如实验室测量和高精度工业应用。

2.1.4 精度（Precision）

精度是传感器输出值与真实值之间的接近程度。精度高的传感器能够更准确地反映被测物理量的实际值。精度与传感器的误差直接相关，误差越小，精度越高。精度包括系统误差和随机误差。

精度通常通过对比传感器测量值与标准值来评估，评估方法可能包括校准、实验测量等。传感器的精度是其最重要的性能指标之一，影响着整个系统的测量结果。精度的高低决定了传感器在各种应用场合的适用性，尤其在科研、计量等领域。

2.1.5 迟滞（Hysteresis）

传感器参数 “迟滞” 指的是在相同的输入信号下，传感器的输出值会因信号是 “递增” 还是 “递减” 而出现差异的现象，简单说就是 “上去和下来不一样”。

（2-2）

图2-2 迟滞

这种现象本质上是传感器内部机械结构（如弹性元件的形变滞后）、材料特性（如磁性材料的磁滞）或电路响应延迟导致的，会直接影响测量精度，尤其在需要反复升降输入信号的场景中（如压力开关、位移控制）。

2.1.6 重复性（Repeatability）

重复性是指在相同条件下，传感器多次测量同一输入信号按同一方向做全量成多次测试时所得到的输出值的一致性，传感器输出值的一致性程度，简单说就是 “多次测同一个值，结果差多少”。

（2-3）

图2-3 重复性

良好的重复性意味着传感器在多次测量中能够保持一致的输出，表明其具有较高的可靠性。重复性好表明传感器在相同条件下能稳定工作，减少了随机误差。重复性不等同于精度，尽管传感器的输出可能是稳定的，但如果其输出偏离真实值，仍然不能认为它具有高精度。重复性差的传感器，即使单次测量精度高，多次测量结果也会波动很大，无法用于需要稳定数据的场景（如生产线质量检测）。因此，良好的重复性对于长期监测和过程控制等应用至关重要。

2.1.7 稳定性（Stability）

稳定性是指传感器在长期工作过程中，输出信号的稳定程度。理想的传感器应能够在相同的输入条件下，始终提供相同的输出。然而，由于环境因素、材料老化等影响，实际传感器的输出往往会随着时间的推移发生漂移。

传感器的稳定性是衡量其长期可靠性的关键参数，稳定性差的传感器可能会导致测量值的漂移，影响测量结果的准确性。在高精度应用中，需要对传感器进行定期校准，以确保其稳定性和准确性。

2.1.8 温度系数（Temperature Coefficient）

温度系数是指传感器输出信号随温度变化的敏感程度。大多数传感器的性能会受到温度变化的影响，温度系数反映了这种影响的程度。较高的温度系数意味着传感器的输出信号会随着温度变化而发生较大的变化，可能导致测量误差。

温度系数通常以每摄氏度变化的百分比来表示。例如，传感器的温度系数为0.01%/°C，意味着在温度变化1°C时，传感器的输出会变化0.01%。为了降低温度对测量结果的影响，许多高精度传感器会采用温度补偿技术，使其在不同温度下都能保持较高的准确性。

2.1.9 测量范围（Measurement Range）

测量范围是指传感器能够准确测量的输入信号的范围。对于不同类型的传感器，其测量范围可能会有很大的差异。例如，温度传感器的测量范围可以是-50°C到150°C，而压力传感器的测量范围可以是0到1000Pa。测量范围的选择应根据实际应用的需要来确定。

测量范围的宽度与传感器的工作原理、设计和材料选择密切相关。传感器的测量范围越宽，能够适应的应用场合越广，但通常测量范围较宽的传感器可能会牺牲一定的精度和分辨率。

2.1.10 阈值（Threshold Value）

阈值是能使传感器输出端产生可测变化量的最小被测输入量值，即零位附近的分辨力。某些传感器可能具有阈值效应，即只有当物理量的变化超过某一特定值时，传感器才开始响应。例如，温度报警传感器只有在温度达到设定阈值时才会发出警报。

2.2.11 抗干扰能力（Anti-interference Capability）

抗干扰能力是指传感器在工作过程中能够抵抗外界干扰的能力。在实际应用中，传感器常常处于复杂的环境中，电磁干扰、噪声、震动等因素可能影响其测量结果。因此，传感器需要具备一定的抗干扰能力，以确保测量的准确性和可靠性。

抗干扰能力通常通过设计传感器的电气屏蔽、滤波电路、增益控制等手段来提高。对于一些高精度要求的应用，可能还需要进行隔离设计，减少外界干扰的影响。

2.2 传感器的动态性能

传感器动态特性是指传感器对动态激励（输入）的响应（输出）特性，即其输出对随时间变化的输入量的响应特性，其性能参数是衡量传感器跟随快速变化输入信号能力的核心指标，主要反映传感器在输入量随时间动态变化时（如突发压力、快速位移）的响应速度、稳定性和准确性，避免因 “反应慢” 或 “响应失真”导致测量误差。

这些参数不同于静态参数（如线性度、重复性），后者仅针对输入量稳定时的性能，而动态参数直接决定传感器能否在动态场景（如汽车碰撞测试、流水线高速检测）中正常工作。

传感器的动态性能主要通过 “时域响应” 和 “频域响应” 两类指标描述，前者反映传感器对特定动态信号（如阶跃信号、脉冲信号）的时间维度响应，后者反映对不同频率正弦信号的跟随能力。

2.2.1 时域响应（Time domain response）

时域参数通过给传感器输入一个阶跃信号（如瞬间施加一个固定压力、突然移动一个目标），观察输出信号随时间的变化曲线（阶跃响应曲线）来定义，核心参数包括：

| 参数名称 | 定义 | 反映的系统特性 | 对测量的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延迟时间（ts） | 响应从初始值上升到稳态值的50%所需的时间 | 惯性或初始迟钝性 | 从输入信号开始变化的瞬间到传感器输出信号开始产生可察觉变化的瞬间之间的时间间隔 |
| 上升时间（tr） | 响应从稳态值的10%到90%所需要的时间 | 初始响应速度 | 上升时间越短，传感器对快速变化的输入响应越快，适合高速测量（如子弹速度检测） |
| 峰值时间（Tp） | 输出信号达到第一个峰值（超调峰值）所需的时间 | 敏捷性 | 主要用于评估振荡型传感器的响应速度，峰值时间越短，说明振荡出现得越快，需结合超调量综合判断 |
| 响应时间（ts） | 输出信号进入并保持在稳态值允许误差范围内（如2%或5%）所需的时间 | 总体响应速度 | 稳定时间短，意味着传感器能快速给出稳定的测量值，适合需要连续快速采样的场景（如流水线产品尺寸检测） |
| 超调量（σ%） | 峰值超出终值的百分比 | 阻尼/稳定性 | 超调量越小，输出越稳定，避免因“过冲”导致误判（如工业压力控制中，超调可能触发误报警） |

延迟时间（ts）：从输入信号开始变化的瞬间到传感器输出信号开始产生可察觉变化的瞬间之间的时间间隔。

示例：化工车间有毒气体泄漏监测：有毒气体浓度从安全阈值（10ppm）升至危险阈值（50ppm）仅需2秒。若电化学气体传感器延迟时间为1秒，传感器在气体泄漏1秒后才开始检测到浓度上升，此时实际浓度已达30ppm；系统再经过信号处理、报警触发的0.5秒，报警响起时浓度已接近50ppm，人员疏散和应急处理的时间被大幅压缩，增加中毒风险。

上升时间（tr）：上升时间越短，传感器对快速变化的输入响应越快，适合高速测量。

示例：声音信号采集：声音传感器需采集20kHz的高频声音，该声音信号的周期为50微秒。若传感器的上升时间为20微秒，声音信号的每个周期内，传感器需要20微秒才能完成上升，占周期的40%，导致高频声音的“细节丢失”例如小提琴的高音泛音，最终听到的声音会“模糊、沉闷”，失去原有的清晰度。

峰值时间（Tp）：上升时间越短，传感器对快速变化的输入响应越快，适合高速测量。

示例：汽车安全气囊触发测试：汽车碰撞时，碰撞力峰值需在2000微秒内达到阈值，触发安全气囊弹出。若碰撞力传感器峰值时间为500微秒，传感器测量到的峰值时刻为2500微秒，比真实时刻滞后2000微秒；安全气囊控制系统基于滞后的峰值信号触发，会错过的最佳弹出窗口，增加乘员受伤风险。

响应时间（ts）：上升时间越短，传感器对快速变化的输入响应越快，适合高速测量。

示例：机器人手臂定位控制：系统要求机器人手臂在0.1秒内从“原点”移动到“10cm 位置”，通过位移传感器反馈位置信号调整电机转速。若传感器响应时间为0.03秒，当手臂实际已到达10cm位置时，传感器需要0.03秒后才输出“10cm”的稳定信号；

超调量（σ%）：超调量越小，输出越稳定，避免因“过冲”导致误判，适中或为零，视情况而定。

示例：冲击载荷测量：某机械部件受到瞬时冲击，真实冲击压力峰值为80kPa，且冲击后压力迅速回落至0。若使用超调量为15%的压力传感器，传感器输出会先快速上升到80kPa的真实值，随后继续“过度反应”，飙升至92kPa（80kPa×115%），形成虚假峰值；若测量系统以“输出最大值”作为冲击强度依据，会误判冲击压力为 92kPa，比真实值高15%，可能导致对部件强度的评估偏差，甚至过度设计。

图2-4 二阶传感器的时域动态特性

2.2.2 频域响应（Frequency domain response）

频域参数通过给传感器输入不同频率的正弦信号，观察输出信号的幅度和相位随频率的变化（幅频特性、相频特性）来定义，核心参数是频率响应范围，具体包括：

通频带（BW）：传感器输出信号幅度衰减不超过允许值（通常为 - 3dB，即幅度降至低频时的 70.7%）的频率范围，单位为赫兹（Hz）或千赫兹（kHz）。

可以通俗理解为传感器能“听懂”的信号频率范围，如通频带0-1kHz，意味着传感器能准确跟随 1kHz 以下的正弦信号，超过1kHz的信号会因幅度衰减导致测量失真。通频带需覆盖输入信号的最高频率，且留有一定余量（通常为最高频率的1.2-1.5倍）。若测量的振动信号最高频率为500Hz，应选择通频带≥600Hz 的振动传感器，避免500Hz信号因幅度衰减导致测量误差。

幅频特性：指传感器输出信号的振幅（或增益） 与输入信号的频率之间的函数关系。它描述了传感器对不同频率的正弦输入信号的“放大”或“衰减”能力。理想情况下，传感器应在整个工作频率范围内具有平坦的幅频特性，即增益为1或一个常数。

图2-5是二阶传感器的幅频特性，对于二阶传感器系统（如压电式加速度传感器、电容式位移传感器），固有频率是指传感器在无阻尼情况下的共振频率，决定了传感器能够准确测量的最高输入频率。在实际测试中，被测量为非周期信号时，可将其分解为各次谐波，从而得到其频谱。通常要求被测量的最高频率不超过固有频率的1/3~1/5，即，可以保证动态测试精度，以避免共振导致的测量失真。

图2-5 二阶传感器的幅频特性

低频区（ω << ωn）：

特性：曲线变得平坦，增益稳定在一个常数（通常设计为1）。此阶段传感器输出能精准复现输入信号的幅值，阻尼比对幅值特性影响可忽略，信号无明显幅值失真，这是传感器的工作频率范围。

共振区（ω ≈ ωn）

特性：增益急剧增大，幅值比出现一个峰值，此时传感器输出被显著放大，是幅频特性中最敏感的频段，此阶段传感器对输入信号的幅值响应极易失真，阻尼比对幅值影响极大。

示例：测量一个9.5 kHz 的振动。即使输入振幅很小，传感器也会输出一个非常大的信号，但这个信号已经不能真实反映输入的振幅了。此区域应避免使用。

高频段（ω >> ωn）

特性：输出幅值随输入频率升高而快速衰减，无法复现输入信号幅值。此阶段传感器的惯性成为主要限制，无法跟随高频输入信号的变化，输出幅值严重衰减，信号完全失真，因此二阶传感器通常不用于测量远高于其固有频率的信号。

实践证明，如果被测信号的波形与正弦波相差不大，则被测信号谐波中最高角频率可以用其基频的2~3倍代替。因此，选用和设计传感器时，保证传感器固有角频率不低于被测信号基频的10倍即可，即。

总之，在选择传感器时，必须根据被测信号的最高频率成分，选择一个幅频特性平坦，范围能够覆盖该频率的传感器。否则，测量结果就会因幅值衰减而失真，导致巨大误差。

相频特性：输出信号与输入信号的相位差随频率变化的特性。理想情况下，相位差应与频率成线性关系（无相位失真），否则会导致输出信号波形变形（如方波信号变成梯形波）。

工程应用中对于振动测量与分析时，在模态分析中，需要精确测量各点振动的相位关系来确定振型。如果传感器本身的相频特性非线性，会引入错误的相位信息，导致振型判断错误。加速度计的工作频带通常选在相频曲线相对平缓的区域，远高于固有频率，以避免共振区附近的剧烈相变。

图2-6 二阶传感器的相频特性

图2-6是二阶传感器的幅频特性，其中阻尼比反映了系统在振动过程中能量耗散的程度，取值范围为0~1。ζ的最佳取值为0.707，ζ过小易导致输出超调过大，ζ过大则会使响应速度变慢，当ζ=0.4~0.8 时，系统的动态响应具有较好的稳定性与快速性，既无明显超调，又能快速达到稳态。

另外对于高质量数据传输与波形复现，在音频、图像采集或任何需要精确复现波形的领域，例如医学脑电图或者心电图，要求传感器不仅幅频特性平坦，相频特性也要尽可能线性，以保持信号形状不变。为此设计的传感器或滤波器称为“线性相位”或“恒定群延迟”滤波器。

总之，相频特性揭示了传感器输出在时间上的延迟特性。非线性相移会导致复杂波形失真，而线性相移仅造成一个固定的时间延迟但保持波形不变。在要求精确相位关系的应用中，相频特性是与幅频特性同等重要甚至更关键的指标。

这些参数共同构成了评估传感器动态性能的完整体系。在选择传感器时，必须根据应用场景，是测量缓慢变化的温度还是高频振动来权衡这些参数。例如，用于控制高频运动的结构，需要上升时间和调节时间极短的传感器；而对于精密计量，稳态误差小和超调量低则更为关键。

2.3 参数检测​

2.3.1 测量的定义与本质​

测量是指借助专门的仪器设备，依据预先确定的规则，将被测量的物理量、化学量或生物量与已知的标准量进行比较，从而确定被测量大小或归属的定量过程。其本质是建立被测量与标准量之间的数值映射关系，核心在于可比性与准确性，可比性确保测量结果在不同时间、不同空间范围内具有一致性，准确性则保证测量结果与被测量真实值的偏差处于允许范围。​

量值有真值、实际值、标称值、指示值之分。

真值是指在一定时间和空间条件下，能够准确反映被测量真实状态的数值。分为理论真值和约定真值。理论真值是在理想情况下表征一个物理量真实状态或属性的值，它通常客观存在但不能实际测量得到，或者是根据一定的理论所定义的数值（如三角形三内角之和为180度）。约定真值是为了达到某种目的按照约定的办法所确定的值（如光速299792458m/s），或以高精度等级仪器的测量值约定为低精度等级仪器测量值的真值。

实际值是在满足规定准确度时用以代替真值使用的值。

标称值是计量或测量器具上标注的量值。

示例：标准砝码上标出的1kg，标准电阻上标出的1Ω，标准电池上标出来的电动势1.0186V。

由于受制造、测量或环境变化等的影响，标称值不一定等于实际值，故一般在给出标称值的同时也给出其误差范围或精度等级。

示例：如图2-8，色环电阻标称值为Ω，误差±1%，即意味着该电阻的实际值在4653000Ω到4747000Ω之间。

图2-7 标准砝码                            图2-8 色环电阻

指示值（即测量值）是测量仪表或量具给出或提供的量值。

一般地说，指示值和测量仪表的读数有区别，读数是仪器刻度盘上直接读到的数字。

示例：以100分度表示50mA的电流表，当指针指在刻度盘上的50处时读数是50，而值是25mA。

从计量学角度，测量过程包含三个基本要素：被测量（即待测量的特定量，如某物体的温度、某管道内的压力）、测量标准（具有确定量值和规定不确定度的参考物质或装置，如标准电阻、标准温度计）、测量仪器（用于实现测量过程的设备，如万用表、传感器检测系统）。三者共同构成测量的基础框架，缺一不可。​

2.3.2 测量方法的分类

按测量过程的连续性分类​

静态测量（Static Measurement）是指被测量在测量过程中保持恒定（变化率趋近于零）的测量方式，其核心特点是测量时间远大于被测量的变化时间，因此可认为测量过程中被测量值不变。例如，测量室温（变化缓慢，测量时间通常为几秒至几分钟）、检测校准砝码的质量（基本不变）均属于静态测量。​

静态测量的关键要求是：测量系统需具备良好的静态特性（如线性度、重复性、迟滞），以确保在被测量稳定时输出准确且一致的结果。由于被测量无动态变化，静态测量无需考虑系统的响应速度，但需重点控制环境因素（如温度、湿度）的缓慢波动对测量结果的影响。​

动态测量（Dynamic Measurement）是指被测量随时间快速变化时的测量方式，其核心特点是测量时间与被测量的变化时间相当，必须考虑测量系统对被测量变化的响应能力。例如，测量汽车碰撞瞬间的加速度（变化时间为毫秒级）、监测化工反应过程中温度的实时波动（变化周期为几秒）均属于动态测量。​

图2-9 汽车碰撞实验

动态测量对测量系统的要求远高于静态测量：​

响应速度：系统需能快速捕捉被测量的变化，时间常数或固有频率需与被测量的变化频率匹配（如测量100Hz的振动信号，系统固有频率需至少达到300Hz以上）；​

动态失真：系统的幅频特性与相频特性需满足要求，避免因幅值衰减或相位滞后导致测量结果失真（如幅频特性在测量频率范围内误差需小于±5%，相位差需小于30°）；​

抗干扰能力：动态测量过程中，环境噪声（如电磁干扰、振动干扰）易叠加在信号中，需通过滤波电路或信号处理算法抑制干扰。​

按测量方式的不同分类​

直接测量（Direct Measurement）是指无需通过其他量的测量即可直接获取被测量值的方法，测量过程简单直观，如用直尺测量长度、用温度计测量温度、用万用表测量电压。直接测量的核心优势是操作便捷、测量速度快，适用于被测量易于直接获取的场景，但精度受限于测量仪器的固有精度（如普通直尺的最小分度值为1mm，测量精度无法高于0.5mm）。​

根据测量仪器的读数方式，直接测量可分为：​

直读式测量：仪器直接显示被测量值（如红外测温仪）；​

比较式测量：将被测量与仪器内置标准量比较后读数（如指针式电流表通过指针偏转角度与刻度比较确定电流值）。

图2-10 红外测温                   图2-11 指针式电流表

间接测量（Indirect Measurement）是指通过测量与被测量有确定函数关系的其他量，再根据函数关系计算得到被测量值的方法。例如，根据欧姆定律，通过测量电阻两端电压U和流过的电流I，间接计算电阻值R；或根据密度公式，通过测量物体质量m和体积V，间接计算密度ρ。​

间接测量的精度取决于两个因素：一是各直接测量量的精度（直接测量量的误差会通过函数关系传递给被测量）；二是函数关系的近似程度（如忽略温度对电阻的影响，会导致间接测量结果引入额外误差）。因此，间接测量需先对各直接测量量进行误差分析，再通过误差传递公式计算被测量的合成不确定度，确保测量结果可靠。​

组合测量（Combined Measurement）是指在一次测量过程中，通过改变测量条件获取多组测量数据，再联立求解多个未知量的方法，适用于被测量之间存在复杂相互关系的场景。例如，测量某线性电阻的温度系数时，需在不同温度下（如 20℃、30℃、40℃）测量电阻值，得到多组“温度 - 电阻”数据，再通过线性拟合联立求解电阻的标称值R0和温度系数α，满足Rt=R01+αt。

组合测量的核心是建立正确的数学模型（如线性方程、非线性方程），并通过最小二乘法、回归分析等数据处理方法求解未知参数。其优势在于可同时获取多个相关被测量的数值，且能通过多组数据抵消随机误差的影响，测量精度通常高于直接测量或间接测量，但对测量条件的控制与数据处理能力要求较高。​

按测量方法原理的不同分类​

偏差式测量：用仪表指针的位移（即偏差）表示被测量量值的测量方法。核心原理：基于 “固定标准、测量偏差” 思想测量系统中包含一个固定不变的已知标准量（如弹簧的弹性系数、电表的刻度基准）和一个直接响应偏差的指示装置。被测量作用于仪器后，会使指示装置偏离标准量对应的 “零刻度” 或 “基准位置”，仪器显示的偏离量（偏差）与被测量的大小成比例，通过这个比例关系即可算出被测量的数值。特点：测量过程简单、迅速，但测量结果的精度较低。

偏差式测量是日常生活和工业生产中最常用的测量方式，典型例子几乎涵盖所有“直接读数”的仪器：

弹簧测力计：标准量是弹簧的固定弹性系数，被测量（拉力/压力）使弹簧形变，指针偏离零刻度，通过指针指示的偏差刻度直接读取力的大小。

指针式电压表/电流表：标准量是电表内部的固定电阻和磁场强度，被测量（电压/电流）使指针偏离零位，刻度盘直接显示对应的偏差数值（即被测电压/电流）。

体温计：标准量是水银（或酒精）的固定热膨胀系数，被测量（体温）使液体柱上升，偏离初始刻度，通过液柱顶端对应的刻度读取体温。

直尺/卷尺：标准量是刻度线上的固定长度基准（如1厘米、1毫米），被测量（物体长度）的两端对应刻度的偏差值，就是物体的长度。

指针式压力表：标准量是内部弹簧管的固定弹性，被测压力使弹簧管形变，带动指针偏离零位，刻度直接显示压力偏差值（即被测压力）。

图2-12 指针式电压表               图2-13 指针式压力表

零位式测量：用指零仪表的零位反映测量系统的平衡状态，在测量系统平衡时，用已知的标准量决定被测量的量值。零位式测量的核心原理：基于 “平衡” 或 “抵消” 思想测量系统中包含两个关键部分：一是代表被测量的“未知量”，二是可调节的“已知标准量”。通过调节标准量，使两者在测量机构中产生的效应（如力、电压、力矩等）大小相等、方向相反，最终让系统的差值指示装置（如检流计、指针）回到零位，此时标准量的数值即为被测量的数值。如天平测量物体的质量、电位差计测量电压等。特点：零位式测量可以获得比较高的测量精度，但测量过程比较复杂，费时较长，适用于测量变化缓慢的信号。

零位式测量在科研、工业检测等对精度要求高的领域应用广泛，典型例子包括：天平称重：被测量（物体质量）与已知标准量（砝码质量）在天平两端平衡，指针归零，此时砝码质量即为物体质量。

电位差计测电压：通过调节已知的标准电压，使它与被测电压在检流计回路中产生的电流相互抵消，检流计指针归零，此时标准电压的数值等于被测电压。

惠斯通电桥测电阻：调节电桥中已知电阻的阻值，使电桥两端的电势差为零（检流计归零），再通过已知电阻的数值计算出被测电阻的大小。

弹簧测力计（部分高精度类型）：通过调节标准力（如已知重力的砝码）与被测力平衡，弹簧形变归零，从而确定被测力的大小。

图2-14 天平                              图2-15 电位差计

微差式测量：综合了偏差式测量与零位式测量的优点。零位式测量中的标准量不可能都是连续可调的，因而难以与被测量完全平衡，实际测量时必定存在差值。微差式测量只要求标准量与被测量接近（零位式测量），再用指标仪表测量标准量与被测量的微小差值（偏差式测量）。微差式测量的核心原理：基于 “近似平衡 + 微差补全” 思想测量系统包含可调节的已知标准量和高精度的微差指示装置。操作时分为两步：第一步，手动或自动调节标准量，使其尽可能接近被测量，让两者的差值（即“微差”）缩小到很小的范围；第二步，用精度较高的指示装置（如高灵敏度检流计、精密电压表）测量这个微小差值。最终被测量的数值 = 调节后的标准量数值 + 测量得到的微小差值。

特点：微差式测量的标准量具装在仪表内并直接参与比较，省去了零位式测量中反复调节标准量以求平衡的步骤，只需测量两者的差值。微差式测量兼有偏差式测量速度快和零位式测量精度高的优点，特别适用于在线控制参数的测量。

抓主流、补细节 微差式测量“近似平衡 + 微差补全”的核心思想，不仅是精密测量领域的经典技术范式，更蕴含着辩证统一的思维智慧与精益求精的科学精神。这种测量逻辑，体现了 “抓主流、补细节”的辩证思维。 在航天器发动机燃料流量测量中，系统先通过可调节的标准流量阀建立“近似平衡”—— 将实际流量调节至接近设计值（如目标100L/min，先调至99.8L/min），再用高精度质量流量计捕捉0.2L/min的微小差值，最终实现0.01L/min 的测量精度。这种“先求大概、再补精准”的思路，如同我国科技发展的战略路径：在芯片研发中，先突破成熟制程实现近似平衡的自主供应，再聚焦先进制程补齐“微差”短板；在航天工程中，先实现近地轨道探测的“基本平衡”，再向深空探测突破“细微差距”。它教会我们：面对复杂问题，既要把握核心矛盾实现“整体平衡”，又要关注细节差异完成“精准补全”，在辩证统一中推动目标落地。 创新不必追求“一步到位”，而应立足实际需求，通过科学设计实现“效率与精度” 的平衡。正如我国在新能源领域的发展：不盲目追求“全产业链一步领先”，而是先在光伏、储能等细分领域实现突破，再逐步补齐产业链短板，最终形成整体竞争优势。未来投身科技领域，需将这种理念融入实践，在“近似平衡”中夯实基础，在“微差补全” 中追求卓越，为实现高水平科技自立自强、建设科技强国贡献力量。

微差式测量多用于对精度有一定要求，同时又需要兼顾测量速度的场景，典型例子包括：

精密电压测量：先用一个可调节的标准电压源，将其输出调节到与被测电压非常接近（此时两者差值很小），再用一台高精度的毫伏表测量这个微小差值，最终被测电压 = 标准电压 + 毫伏表读数。

材料热膨胀系数测量：先将标准长度的试样与被测材料试样放在同一温度环境中，调节标准试样的参考位置，使两者的长度差异缩小到微小范围，再用高精度位移传感器（如光栅尺）测量这个微小长度差，结合温度变化计算出被测材料的热膨胀系数。

图2-16 光栅尺

精密压力校准：用一个可调节的标准压力源，将其压力调节到接近被校准压力表的示值，然后用一台高精度的微压计测量两者的压力差值，从而更准确地校准被校压力表的误差。

2.3.3 精度相关术语​

准确度：指测量结果与被测量的真实值（或约定真值）之间的接近程度。其本质是衡量测量结果的“正确性”，主要反映测量过程中系统误差的大小。系统误差是由仪器校准偏差、测量方法缺陷、环境固定干扰等可溯源的原因导致的，例如电子秤内部传感器老化，对环境微小振动、气流敏感，如有人走过时台面轻微晃动，或空调风吹过，导致单次测量值波动大。

示例：一个苹果的真实重量为 200.0g（真实值），现用一台电子秤测量，在同一环境下（轻微振动）重复测量苹果 5 次，得到数据如下：198.5g、201.2g、199.8g、200.5g、199.9g。平均值与真实值（200.0g）的偏差仅 0.02g，准确度高，但是单次测量值从198.5g到201.2g，差距达2.7g，且无规律波动，精密度低。

精密度：指在相同测量条件下，对同一被测量进行多次重复测量时，各测量结果之间的接近程度。其本质是衡量测量结果的“重复性”或“稳定性”，主要反映测量过程中随机误差的大小。随机误差是由环境微小波动（如温度瞬间变化）、操作人员细微动作差异、仪器自身噪声等不可预测的原因导致的，误差大小和方向随机。

示例：用一台未校准的电子秤测实际质量为 500g 的物体，多次测量结果为 510g、511g、509g。虽然结果都偏大（准确度低），但多次结果非常接近，精密度高。

精确度：是准确度和精密度的综合指标，既要求测量结果与真实值接近（准确度高），又要求多次测量结果一致（精密度高）。其本质是同时反映系统误差和随机误差的大小，是衡量测量质量最全面的标准。只有当准确度和精密度都较高时，测量结果的精确度才高。

示例：用校准后的电子秤测 500g 物体，多次结果为 500.01g、499.99g、500.00g。结果既接近真实值（准确度高），又高度一致（精密度高），精确度高。

通过“打靶”模型可以直观理解三者的区别，将测量结果比作子弹落点，真实值比作靶心。

图2-17 打靶模型

对于某个具体的测量：准确度高的精密度不一定高，精密度高的准确度不一定高；但精确度高的，其准确度和精密度一定都高。实际测量中，精密度是准确度的前提，如果精密度极低，结果完全分散，即使偶然有一个结果接近真实值，也无法判断是“测对了”还是“碰巧了”，准确度无从谈起。

技术标尺下的责任与追求 传感器检测精确度，是对“客观真相”的执着探寻。从实验室里对标准样品的反复校准，到工业现场对复杂工况的实时监测，每一次数据采集、每一次误差修正，都在追求“去伪存真”的精准。例如在芯片制造中，晶圆平整度检测需依赖激光位移传感器，其0.1μm的检测精确度，直接决定芯片电路的刻蚀精度 —— 若精确度不足，可能导致千万个晶体管失效，造成巨额损失。这如同科研工作者对待实验数据的态度，容不得半点虚假，经不住丝毫偏差，唯有以严苛的精确度标准，才能让检测结果成为决策的可靠依据，这正是科学精神“求真务实”的核心要义。 传感器检测的精确度从来不是冰冷的数字，而是连着安全、连着民生、连着生命。学习传感器与检测技术，我们既要钻研如何提升精确度的技术方法，更要从这些实例中汲取精神力量：以对科学的敬畏之心追求精准，以对人民的责任之心坚守品质，让自己未来的专业之路，始终与国家需求、人民福祉紧密相连，用技术精度书写新时代科技工作者的担当。

2.3.4误差理论与数据处理

在实际测量中，由于测量装备不精良、测量方法或者测量手段不完善、测量程序不规范及测量环境因素的影响等，往往会导致测量值或多或少地偏离被测量的真值。测量值与被测量真值之差就是测量误差。

一、误差的来源

误差的来源多种多样，如测量环境不理想、测量装置不够精良、测量方法不合理、测量人员专业素质不达标等，它们对测量结果的影响或大或小。测量误差的来源可以归纳为以下几个方面：​

仪器误差：测量仪器的制造误差、老化导致的参数漂移。

示例：电阻式传感器的零点漂移；

尺子刻度不均匀（出厂时的制造误差）；

电子秤未调零（零点偏移误差）；

温度计的刻度与实际温度线性偏差（如显示100℃时，实际温度为 99℃）。​

方法误差：测量原理或公式的近似性

示例：用线性模型描述非线性传感器特性；

测量步骤的不合理（如未考虑温度对电阻测量的影响）；

用“单摆周期公式”计算重力加速度时，忽略空气阻力（导致重力加速度g值偏小）；

用电流表内接法测电阻时，电流表分压导致电阻测量值偏大。

环境误差：恒定的环境因素干扰

示例：恒温箱温度偏离设定值2℃导致的测量偏差；​

测量长度时，温度过高导致金属尺热胀（尺寸偏大）；

测量电压时，周围强磁场导致仪表读数偏移。

人员误差：操作人员的习惯性偏差（如读取刻度时的视差、按键操作的延迟）。​  示例：读取量筒刻度时，始终俯视（读数偏大）或仰视（读数偏小）；

按键操作时的固定延迟（导致时间测量偏大）。

系统误差的处理方法以“修正”为主。

校准法：通过校准实验确定误差规律（如建立修正曲线或修正公式），在测量结果中引入修正值（与系统误差大小相等、符号相反的量），从而抵消系统误差的影响。例如，若经校准发现某电压表在10V量程下测量值恒偏大0.05V，则可在每次测量后减去0.05V作为修正后的结果。

改进测量方法：替换近似原理，例如用“电流表外接法”避免内接法的分压误差。

环境控制：将测量环境稳定在标准条件（如20℃、标准大气压），减少环境干扰。

人员培训：规范操作习惯（如视线与刻度线垂直），避免人员偏差。

- 误差的表示

根据不同的应用场合和需要，测量误差的表示方法常用的有以下几种：

绝对误差：测量值x与真实值L间的差值

（2-4）

采用绝对误差表示测量误差时，不能很好地说明不同测量任务测量质量的好坏。如测量一个人的身高或珠穆朗玛峰的高度，如果其绝对误差都是0.5m，很明显，后者的测量质量要高得多，取决于相对误差。

相对误差：绝对误差与真实值L之比

- （2-5）

由于真值L无法知道，实际处理时用测量值x代替真值L来计算相对误差，

- （2-6）

- 引用误差：是相对于仪表满量程的一种误差，一般用绝对误差除以满量程（即仪表的测量范围上限与测量范围下限之差）的百分数来表示

- （2-7）

- 式中xm——仪表的满量程

仪表的精度等级就是根据引用误差来确定的。如0.5级表的引用误差不超过0.5%，即其满量程的相对误差为0.5%，1.0级则不超过±1.0%。根据国家标准规定，引用误差分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5和5.0共七个等级。

仪表在规定的标准条件（即标定条件）下所具有的引用误差即为基本误差。任何仪表都有一个正常的使用环境要求，这就是标准条件。如果仪表在这个条件下工作，则仪表所具有的引用误差为基本误差。测量仪表的精度等级就是由基本误差决定的。在只有基本误差的情况下，仪表的最大绝对误差为

（2-8）

最大示值相对误差：最大绝对误差与测量示值x之比

- （2-9）

当仪表的精度等级一定时，由式（2-9）可知，越接近满刻度的测量示值，其最大示值相对误差越小、测量精度越高；在选用仪表时要兼顾精度等级和陵城，一般要求示值落在仪表满刻度的三分之二以上范围。

- 三、误差的分类和处理

在测量过程中，由于仪器精度、环境干扰、人员操作等因素，测量结果与真实值（真值）之间总会存在差异，这种差异称为测量误差。根据误差的来源、性质和规律，测量误差可分为三大类：系统误差、随机误差和粗大误差。三者在产生原因、表现特性和处理方式上存在显著区别。

系统误差（Systematic Error）：系统误差是由测量仪器固有缺陷、测量方法不完善或环境条件恒定干扰等固定不变或按确定规律变化的因素引起的误差，具有确定性、重复性和可修正性三大特性。例如，压力传感器因校准曲线偏移导致的测量值恒偏大0.1MPa，或温度计因玻璃管不均匀导致的刻度偏差，均属于系统误差。​

随机误差（Random Error）：是由测量过程中偶然因素（如环境噪声、仪器内部电子噪声、操作人员微小动作差异）引起的误差，具有随机性、统计规律性和不可消除性。例如，用高精度万用表测量同一电阻时，单次读数在 100.0Ω~100.2Ω之间波动，这种波动即为随机误差。

​

图2-18 正态分布曲线

随机误差的统计特性可通过概率分布描述，大多数情况下服从正态分布，如图2-18所示，其核心特征包括：​

对称性：绝对值相等的正误差与负误差出现的概率相等；​

单峰性：误差为零的测量值出现概率最大；​

有界性：在一定测量条件下，随机误差的绝对值不会超过某一极限值；​

抵偿性：当测量次数趋近于无穷大时，所有随机误差的算术平均值趋近于零。

针对随机误差，无法通过修正完全消除，只能通过增加测量次数和统计分析减小其影响：根据正态分布理论，多次测量结果的算术平均值比单次测量值更接近真值，

（2-10）

且平均值的标准偏差（也称方均根偏差）随测量次数n的平方根成反比减小，其中L代表真值，

（2-11）

但实际测量过程由于真值L无法知道，就用测量值的算术平均值代替。各测量值的残余误差，即

（2-12）

有残余误差可计算标准差的估计值，即贝塞尔公式

（2-13）

因此，工程实践中一般采取以下方法减小随机误差的影响。

多次重复测量：根据“抵偿性”，通过多次测量取算术平均值作为最终结果，可显著减小随机误差的影响（测量次数越多，平均值越接近真值）。

增加样本量：对于批量测量，扩大样本数量，通过统计方法（如计算标准差）评估误差范围，提高结果的可靠性。

提高仪器精度：使用噪声更低、稳定性更好的高精度仪器，减小单次测量的随机波动幅度。

统计描述：用“标准差”（反映误差的离散程度）或“极限误差”（大概率下的最大误差范围）描述随机误差的大小，评估测量结果的精度（例如，某长度测量结果为 “10.00±0.02mm”，其中 ±0.02mm 即随机误差的极限范围）。

粗大误差（Gross Error）；是由操作人员疏忽（如读错刻度、记录错误）、仪器突发故障（如传感器瞬间过载）或极端环境干扰（如突发电磁脉冲）引起的异常误差，具有偶然性、突发性和可剔除性。粗大误差的数值通常远大于系统误差与随机误差，会严重扭曲测量结果，必须通过数据处理予以识别和剔除。​

识别粗大误差的常用方法包括：​

3准则（拉依达准则）：对于服从正态分布的测量数据，若某测量值与平均值的偏差绝对值大于3（为标准差）

（2-14）

则该值判定为含有粗大误差，予以剔除；​

格拉布斯准则（Grubbs Criterion）：根据测量次数n和置信水平（通常取95% 或99%）确定格拉布斯临界值G (n,α)，若某测量值满足

（2-15）

则判定为粗大误差；​

需注意，粗大误差剔除需遵循“谨慎原则”—— 不可仅凭主观判断删除数据，必须基于统计准则，且剔除后需重新计算平均值与标准偏差，再次检验是否存在剩余粗大误差，直至所有数据均符合统计规律。​

从误差剔除见科学初心与责任 “不可凭主观删数据，依统计准则剔除并反复校验”，这一数据处理的核心要求，不仅是技术操作的“硬规范”，更是科技工作者坚守科学初心、扛起责任担当的“软标尺”，在具体实践中彰显着深刻的价值导向。 2022年10月，朴昌源与首尔国立大学吉永英合作，在Science发表关于DIANA技术的研究论文。在2023年，成均馆大学教授金成基明确表示，他无法复现该技术的核心结果，并发现，只有选择性删除不符合预期的数据才能观测到论文中提到的类似信号，在铁证面前，朴昌源团队于2025年主动撤回论文。 依统计准则处理数据，从来不是机械的流程，而是对客观规律的尊重、对责任使命的担当。学习这一要求，我们不仅要掌握数据计算的方法，更要将“客观、严谨、负责” 的理念刻入专业认知 —— 未来无论从事技术研发还是质量检测，都能以统计准则为标尺，不被主观意愿左右，不被短期利益裹挟，用每一次规范的数据处理，诠释新时代技术从业者的科学精神与价值追求，让数据真正成为可靠决策的基石。

2.4 传感器的选择与设计考虑​

传感器作为现代自动化系统中的关键组成部分，它们不仅决定了系统的精度和可靠性，也影响了系统的成本、维护和运行效率。在选择和设计传感器时，必须考虑多方面的因素，包括测量对象的性质、系统的要求以及传感器的技术特性等。为了确保传感器的有效应用，下面将详细讨论传感器选择与设计时需要考虑的关键因素。

2.4.1 测量对象的特性

选择传感器时，首先要考虑被测物理量的性质。传感器的工作原理通常与被测量的性质密切相关，因此了解测量对象的特性是选择合适传感器的基础。

物理量类型：传感器根据测量的物理量可以分为多种类型，如温度传感器、压力传感器、位移传感器、流量传感器等。在选择传感器时，需要确认被测量的类型。不同类型的传感器具有不同的工作原理和适用范围。例如，温度传感器常用热电偶、热敏电阻或红外传感器，而压力传感器通常采用压电、应变片等技术。

测量范围与分辨率：测量范围和分辨率是选择传感器时的两个重要指标。测量范围指的是传感器能够精确测量的物理量范围，而分辨率则表示传感器能够检测到的最小变化量。在选择传感器时，需要根据实际应用的需求，选择合适的测量范围和分辨率。过大的测量范围可能导致灵敏度不足，过小的范围可能使得系统的使用受限。

精度与误差：传感器的精度是衡量其性能的一个重要标准。精度直接影响到系统的最终表现。高精度传感器通常能够提供更精确的测量结果，但也可能意味着更高的成本。选择时需要根据系统对精度的要求，平衡性能与成本。

2.4.2 环境因素

传感器的选择和设计还要考虑应用环境的因素。传感器在不同的环境下工作时，其性能可能会受到多种外部因素的影响，如温度、湿度、电磁干扰、腐蚀等。因此，在设计传感器时需要充分考虑这些环境因素。

温度和湿度：许多传感器的性能会受到温度和湿度变化的影响。例如，温度过高或过低可能导致传感器的工作范围缩小或性能下降，湿度过高可能导致传感器的电路短路或出现腐蚀现象。因此，在恶劣的环境条件下，选择具有较高温度耐受性和防水防潮功能的传感器是非常重要的。

图2-19 电路短路腐蚀现象                   图2-20 防水防潮传感器

电磁干扰：电磁干扰是现代自动化系统中常见的问题，尤其是在高频电磁辐射环境下，传感器可能受到外部电磁波的干扰，导致测量信号的不稳定或失真。在这种情况下，选择具备电磁屏蔽功能或抗干扰能力的传感器显得尤为重要。

图2-21 电磁屏蔽功能对比图

腐蚀性环境：在某些工业环境中，传感器可能暴露在腐蚀性气体或液体中，如化学反应池、油气田等。此时，传感器的外壳材料需要具备耐腐蚀性。常用的耐腐蚀材料包括不锈钢、钛合金、塑料和陶瓷等。

震动与冲击：在一些高速运动或振动较大的环境中，传感器可能会受到震动和冲击的影响，导致性能下降或损坏。因此，在这种环境下，应选择具备抗震动、抗冲击能力的传感器，或者为传感器增加适当的减震措施。

2.4.3 系统的要求

在选择传感器时，还需要考虑整个自动化系统的要求，包括系统的响应速度、数据传输、功耗等方面。

响应速度：不同应用对传感器的响应速度有不同的要求。在一些实时控制系统中，传感器需要快速响应外部信号的变化，以实现及时的调整。例如，在自动驾驶、机器人控制等应用中，传感器的响应速度至关重要。对于这些应用，需要选择响应时间短、信号传输速度快的传感器。

功耗：在一些对功耗有严格要求的应用中，如远程传感器、无线传感器网络等，传感器的功耗是选择时的重要因素。低功耗传感器不仅可以延长系统的工作时间，还能减少能源的消耗。在这种情况下，选择低功耗设计的传感器是必不可少的。

数据传输方式：数据传输方式是传感器选择的另一个关键因素。传感器输出的数据可以通过多种方式传输，如模拟信号、数字信号、无线传输等。选择传感器时需要根据系统的需求选择合适的数据传输方式。例如，对于需要长距离传输的应用，可以选择具备无线传输功能的传感器；而在一些需要精确数据传输的应用中，则可能更适合选择数字输出的传感器。

2.4.4 传感器的成本与可维护性

在选择传感器时，除了性能需求，还需要考虑成本和后期维护的因素。成本因素不仅包括传感器本身的价格，还包括安装、调试、维修和更换的费用。合理的成本控制是实现高效、经济系统设计的重要组成部分。

初期成本与长期成本：传感器的选择不仅需要关注初期采购成本，还应考虑长期运营和维护成本。例如，高精度传感器的初期投资较高，但由于其稳定性和低故障率，长期使用中可能反而更加经济。相反，低成本传感器虽然初期投资较少，但可能会带来频繁的维护和更换，最终增加总成本。

传感器的维护和校准：传感器在使用过程中可能会出现漂移、老化等问题，因此需要定期进行校准和维护。选择易于维护和校准的传感器，可以降低维护难度和成本。另外，一些传感器具有自诊断功能，可以提前发现问题，从而减少停机时间。

随着技术的进步，越来越多的高性能、低成本的传感器应运而生，给现代自动化系统的设计和应用带来了更多的选择和可能性。在实际应用中，合理选择和优化传感器的使用，可以大大提升系统的整体效率和可靠性。下面以温度传感器和湿度传感器为例。

温度传感器选择：在工业自动化系统中，温度传感器常用于测量设备的工作状态和环境温度。在选择温度传感器时，首先需要考虑测量范围和精度。如果是高温环境（如钢铁厂、高温炉等），则需要选择高温耐受性强的传感器，例如热电偶传感器。对于精度要求较高的实验室或制造业应用，则可以选择更高精度的RTD（铂电阻温度传感器）。

湿度传感器选择：在智能家居系统中，湿度传感器用于控制空调、加湿器等设备。在这种场合，传感器的响应速度和精度非常重要。常见的湿度传感器包括电容式湿度传感器和电阻式湿度传感器。电容式湿度传感器具有较快的响应时间和较高的精度，非常适合在智能家居系统中使用。

传感器的选择和设计是一个复杂的过程，需要综合考虑多个因素，包括测量对象的特性、环境因素、系统要求以及成本等。在选择过程中，应该权衡各项需求，确保所选传感器能够满足系统的性能需求并具有较好的可靠性和维护性。

习题

- 2.1 什么是传感器的静态特性？描述传感器静态特性的主要指标有哪些？

- 2.2 从传感器的静态特性和动态特性考虑，详述如何选用传感器？

- 2.3 某位移传感器，当输入变化0.5mm时，输出变化15mV。求其灵敏度，并注明单位。

- 2.4 某温度传感器量程为-50℃~150℃，检定发现其最大绝对误差为1.2℃。试求该传感器的精度等级。

- 2.5 一台精度等级为0.5级，量程范围为600℃~1200℃的温度传感器，它最大允许绝对误差是多少？