第4章 常见传感器原理与应用

4.1 电容式传感器

电容式传感器是一种基于电容器原理，将位移、压力、湿度、液位等非电量转换为电容量变化的机电转换装置。其核心优势是结构简单、体积小、响应速度快（可达MHz级）、功耗低，且能实现非接触测量，广泛应用于工业自动化、消费电子、医疗设备、航空航天等领域。

4.1.1工作原理

电容式传感器的常见结构包括平板状和圆筒状，简称平板电容器或圆筒电容器。平板电容式传感器的结构如图4-1所示。在不考虑边缘效应的情况下，其电容量的计算式为

（4-1）

公式中各参数的物理意义及对电容量的影响如下表所示：

图4-1 平板电容式传感器的结构

表4-1 公式中各参数含义

| 参数 | 物理意义 | 单位 | 对电容量（C）的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 真空介电常数 | F/m | 常量 |
|  | 极板间介质的相对介电常数 | - | 与C 成正比 |
| A | 两个极板的有效正对面积 | m² | 与 C 成正比 |
| d | 两个极板间的距离 | m | 与 C 成反比 |

平板电容式传感器在实际使用中的核心逻辑是，被测量（如位移、湿度）通过改变公式中一个或多个可变参数（、A、d），通常保持其中两个参数不变，而只变其中一个参数，间接导致电容量C变化，再通过后续信号处理电路将C的变化转换为电压、电流或频率等可测量的电信号，最终实现非电量的检测。因此平板电容式传感器又可分为变极板间距离的变极距型传感器、改变极板面积的变面积型传感器和改变介质介电常数的变介质型传感器。

圆筒电容器传感器的结构如图所示。在不考虑边缘效应的情况下，其电容量的计算式为

图4-2 圆筒电容式传感器的结构

圆筒电容式传感器在实际使用中的核心逻辑是通常两个参数（εr、l），保持一个参数不变，被测量（如位移、湿度）的变化导致公式中另一个参数的改变，间接导致电容量C变化，再通过后续信号处理电路将C的变化转换为可测量的电信号，最终实现非电量的检测。因此圆筒电容式传感器又可分为改变介质介电常数的变介质型传感器和改变极板间覆盖高度的变面积型传感器。

4.1.2变面积型电容传感器

常用的变面积型传感器基本结构为固定极板，通常为矩形或扇形；可动极板与被测件连接，沿平行于固定极板的方向移动；极板间距d和介电常数εr固定，避免d和εr的干扰。

关键特征：仅极板正对面积A随被测量变化，可动极板移动时，与固定极板的重叠面积改变。

常见结构形式分两类平移式和旋转式，如图4-3所示，其中平移型直线位移式和圆筒形直线位移式属于典型的平移式变面积型传感器结构，半圆形角位移式属于典型的旋转式变面积型传感器结构。

图4-3 常见变面积型电容传感器结构形式

对于平板状结构，如图4-4a所示，当被测量通过移动动极板引起两极板有效覆盖面积A发生变化时，将导致电容量变化。设动极板相对于定板极的平移距离为Δx，初始电容为C0，则电容为

（4-2）

电容的相对变化量为

（4-3）

图4-4 线位移变面积型电容式传感器原理

对于圆筒状结构，如图4-4b所示，当动极板圆筒沿轴向移动Δx时，有

（4-4）

电容的相对变化量为

（4-5）

由此可见，平板电容式传感器和圆筒电容式传感器的电容变化量ΔC与水平位移Δx成线性关系。

角位移变面积型电容式传感器的原理如图4-5（左）所示。两块极板均为半月形，当动极板有一个角位移时，与定极板间的有效覆盖面积将变为图中阴影部分，所以有

图4-5 角位移变面积型电容式传感器原理

此时电容两极板之间的相对面积

（4-6）

此时的电容量为

（4-7）

电容的变化量为

（4-8）

电容的相对变化量为

（4-9）

由式可见，角位移传感器的电容改变量ΔC与角位移θ成线性关系。

变面积型电容式传感器具体优势体现在以下方面：

适配中高精度、宽量程测量场景：理论无非线性误差，线性度极佳，实际因极板边缘效应略有偏差，非线性误差通常< 0.5%；

测量范围宽：平移式可达几毫米到米，例如电梯轿厢位置反馈，需覆盖几米的行程；旋转式可达0°~360°；

稳定性好：受环境干扰小，长期测量误差低变面积型的电容量变化仅与正对面积A相关，d和εr固定，而A受温度、湿度、振动等环境因素的影响远小于极板间距 d。

但是变面积型电容式传感器存在局限性

灵敏度偏低：灵敏度低于变极距型，相同位移下，A变化引起的电容容量变化小于d引起的变化；

对安装精度要求高：需严格控制极板平行度与间距，结构稍复杂，需保证可动极板平移/旋转方向精准，避免d误变化。

针对变面积型的局限，工业界通常通过以下技术手段优化性能，扩大适用场景，通过采用差动结构与多极板设计，提升灵敏度；在传感器内部集成导轨，通过内置微控制器进行自校准功能，降低安装要求；采用MEMS工艺与柔性极板实现微型化设计；通过密封与介质隔离设计增强抗恶劣介质能力。

变面积型电容传感器应用于线性位移测量、角度测量、尺寸检测等。空气可变电容器，如图4-6所示，由多片可转动的动片与多片固定的定片组成，转动动片可改变极板相对面积，从而改变电容量，常用于收音机等设备的调谐电路。

图4-6 空气可变电容器

4.1.3变介质型电容传感器

常用的变介质型传感器基本结构为两个固定极板；可动或可变的介质，液体、固体、气体，通常与被测件关联；极板间距d和正对面积A固定。

关键特征：仅极板间的介电常数εr随被测量变化，介质的种类、浓度、填充量改变导致εr变化，表4-2是常见的几种介质的相对介电常数。

表4-2 常见介质相对介电常数

| 介质名称 | 真空 | 空气 | 聚乙烯 | 硅油 | 金刚石 | 氧化铝 | 云母 | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对介电常数 | 1 | ≈1 | 2.26 | 2.7 | 5.5 | 4.5~8.4 | 6~8.5 | 14~110 |

关键特征：仅极板间的介电常数随被测量变化，介质的种类、浓度、填充量改变导致变化。介质种类变化：金属零件穿过极板间，相对介电常数εr从空气的1发生改变，C急剧增大；介质浓度变化：湿度升高，空气介质中水汽含量增加，εr增大；介质填充量变化：液位升高，液体介质填充极板间的体积增大，εr增大。

常见结构形式分两类平板式和圆桶式。

图4-7 平板结构变介质型电容传感器原理图

如图4-7所示，对于串联型结构，可以认为是上下两个不同介质（ε1、ε0）电容式传感器的串联

（4-10）

未加入介质ε1时的初始电容

（4-11）

介质改变后的电容变化量

（4-12）

输入电容介质的相对介电常数ε1与其所引起的输出电容变化量ΔC成非线性关系。

如图4-7所示，对于并联型结构，可认为是左右两个不同介质电容式传感器的并联

（4-13）

未加入介质ε1时的初始电容

（4-14）

介质改变后的电容变化量

（4-15）

输入电容介质的相对介电常数ε1与其所引起的输出电容变化量ΔC成线性关系。

圆筒结构变介质型电容式传感器用于测量介质的种类、浓度、液位高低等，其结构原理图如图4-8所示。设被测介质的相对介电常数为ε1，液面高度为h，变换器总高度为H，内筒外径为d，外筒内径为D，此时相当于两个电容器的并联。对于筒式电容器，如果不考虑端部的边缘效应，它们的电容值分别为(近似认为空气的εr= 1)

图4-8 圆筒结构变介质型电容式传感器原理图

（4-16）

当未注入液体时的初始电容

（4-17）

注入液体后电容变化量

（4-18）

电容变化量ΔC与电容介质的相对介电常数ε1和液面高度h成线性关系。

变介质型电容式传感器的电容改变量与输入量可能成线性关系，也可能成非线性关系。对于串联型平板结构介质改变后的电容改变量与所加介质的介电常数成非线性关系；对于并联型平板结构和圆筒结构，介质改变后的电容改变量与所加介质的相对介电常数成线性关系。

变介质型电容式传感器具体优势体现在以下方面：

非接触测量：无需与介质直接接触，适合腐蚀性、高温介质；

适用场景特殊：可检测液位、湿度、介质成分等其他类型传感器难覆盖的参数；

但是变面积型电容式传感器存在局限性

灵敏度受介质特性限制：相对介电常数的变化范围有限，如空气约等于1，常用的水约等于80；

易受温度影响：介质的εr随温度变化，需温度补偿。

变介质型电容式传感器应用于油箱、水箱的液位测量，圆柱形极板插入液体，液体填充高度越高，εr越大，C越大；环境湿度检测，极板间放置吸湿介质，湿度升高时介质含水量增加，εr增大；介质成分检测，例如油中含水量，水的εr远大于油，含水量越高，εr越大，C越大；生产线的金属螺栓等金属零件计数，螺栓穿过极板间时，εr骤增，C突变，触发计数信号。

下面以电容式液位测控仪为例，如图4-9所示，电容式液位测控仪由于使用场合及参数的不同其结构会有所差异，但总体来看，其主要结构大致可分为两大部分，即传感器部分与变送器部分。

图中A所示为传感器，直接探入容器设备或测量表筒的被测介质中。电容式系列液位测控仪一般由传感器、变送器以及其它辅助设备组成，其典型应用是利用连通器原理将待测设备中介质引入测量表筒，而传感器位于测量表筒的中心位置，液体的流入或界面的变化引起传感器内电极与测量表筒内壁之间的介电常数发生变化，从而引起电容量的变化。此时，由传感器将此电容量的变化采集并送之变送器，再由送器转换成4~20mA信号输出，则此时被测出的测量筒内的介质高度就是设备内介质的高度，从而实现对设备内介质的测量。

图中B、C所示分别为液位测控仪的气相和液相连接法兰，用于设备法兰对接，引出设备内的液体与压力到测量筒。

图中D所示为液位测控仪测量表筒，可与传感器电极之间形成电容。

图中E所示为排污法兰，可定期将液位测控仪内污物对外排放，保持液位测控仪测量表筒内清洁干净，避免传感器粘附污物。

图中F所示为变送器，是电容量到标准电流信号的转换装置，是整个液位测控仪的中枢部分，其主要作用是接受传感器送出的液位变换引起的电容变化增量，然后经过转换输出4~20mA直流标准电流信号。变送器采用军品集成器件，功耗低、耐高温、可靠性强、符合本质安全要求，整体特殊防腐，外壳密封，可用在防爆、防腐工矿环境。

图4-9 电容式液位计

4.1.4变极距型电容传感器

常用的变极距型电容传感器基本结构为两个平行金属极板，其中一个固定，一个可动；极板间通常为空气或固定介质，介电常数εr不变。

关键特征：测量时，将传感器的可动极板与被测物体连接，当被测物体产生微小位移，如振动、形变时，会带动可动极板移动，导致两极板间的极距d发生改变；通过这一过程，将无法直接测量的微小物理量，如位移转化为可检测的电容量变化。

初始电容为

（4-19）

极板极距上移后的电容

（4-20）

（4-21）

由上总结可知：对于变极距型电容式传感器，电容改变量与输入量（极板间距）总是成非线性关系。

单位输入位移所引起的输出电容量变化与d0成反比关系，如图4-10所示，

图4-10 电容量与极板间距的非线性关系

即使相同的极板间距的改变Δd1=Δd2，也可能引起不同的电容量的变化 ΔC1>ΔC2，因为平板电容式传感器在不同位置的灵敏度（曲线的斜率）是不一样的。

如果极板间距改变很小，Δd/d0 < <1，则式

（4-22）

按泰勒级数展开为

（4-23）

做线性化处理，忽略高次的非线性项，经整理可得

（4-24）

对于同样的极板间距变化Δd，较小的d0可获得更大的电容量变化，从而提高传感器的灵敏度。但d0过小，容易引起电容器击穿或短路，可在极板间加入高介电常数材料（如云母），如图4-11所示，此时实际上相当于云母和空气介质两个电容器的串联，电容量分别为

（4-25）

图4-11 放置云母片的电容式传感器结构

云母片的相对介电常数约为空气的7倍，其击穿电压远高于空气，在这种情况下，极板间距可大大减小。一般极板间距在25~ 200μm范围内，而最大位移应小于间距的十分之一，因此这种电容式传感器主要用于微位移测量。

根据前面的分析可知，变面积型电容式传感器的输入量与输出电容量间的关系总是成线性关系，变介质型电容式传感器的输入量与输出电容量间可能成线性关系，也可能成非线性关系，只有变极距型电容式传感器的输入量与输出量间总是成非线性关系。但这是在忽略边缘效应下得出的结论，实际上由于边缘效应引起电力线泄漏，使极板间电场分布不均匀，因此，变面积型和变介质型电容式传感器也都存在非线性问题，导致其灵敏度下降，但它们的非线性问题比变极距型电容式传感器要弱很多。这里只讨论变极距型电容式传感器的非线性问题。

当Δd/d0 < <1，则泰勒级数展开为

（4-26）

如果保留上式中的线性项Δd/d0和二次项(Δd/d0)2（即第一个非线性最大的非线性项），即

（4-27）

二次项被认为是线性化近似处理时的误差项，则传感器的相对非线性误差为

（4-28）

要提高灵敏度，应减小初始间隙d0，但这使得非线性误差增大。即灵敏度和非线性误差对d0的要求是矛盾的。在实际应用中，为了既提高灵敏度，又减小非线性误差，通常采用差动结构，如图4-12所示。

图4-12 平板电容器的差动式结构

初始时两电容器极板间距均为d0，初始电容量为C0。当中间的动极板向上位移Δd时，电容器C1的极板间距d1变为d0-Δd，电容器C2的极板间距d2变为d0+Δd。因此有

（4-29）            （4-30）

相应地当Δd/d0 < <1，则泰勒级数展开为

（4-31）

（4-32）

两个电容量的差值

（4-33）

电容值的相对变化量为

（4-34）

略去上式中的高次项，即非线性项，可得到电容量的相对变化量与极板位移的相对变化量间近似的线性关系为

（4-35）

灵敏度为

（4-36）

如果保留电容值的相对变化量中泰勒展开式中的线性项和三次项(Δd/d0)2，略去更高次非线性项，则此时变极距型电容式传感器的相对非线性误差近似为

（4-37）

变极距型电容式传感器结成差动结构后，灵敏度提高了一倍，非线性误差因为转化为二次方关系而得以大大降低。

当动极板向下位移时情况类似，即这种差动结构使得两个电容器的电容量随极板间距变化，一个增加而另一个减小，这就是“差动”的含义。

变极距型电容传感器的核心优势源于其对微小变化的高敏感性，具体如下：

极高灵敏度：极距的微小变化（如微米级、纳米级）会引发电容量的显著改变，因此能精准测量微小位移、振动、间隙等常规传感器难以捕捉的物理量。

结构简单：核心组件仅为“固定极板 + 可动极板”，无复杂机械传动或易损部件，体积小巧且故障率低，可靠性高。

另外根据应用场景设计，变极距型电容式传感器可实现对被测物体无损伤的测量，避免传统接触式传感器（如千分表、电感测头）因机械接触带来的干扰或损坏，相较于温度导致电阻变化、湿度导致电感线圈受潮，极板间通常采用空气或稳定绝缘材料作为介质，温湿度变化对介质的影响可忽略，由于极板质量轻、无机械惯性，可动极板对被测物体的位移变化响应极快，动态响应好。

变极距型电容传感器的局限性则与其结构原理和非线性特性直接相关，

测量范围极小：灵敏度与极距成反比极距越小，灵敏度越高；但极距增大到一定程度后，电容量会急剧减小，信号辨识度大幅下降。因此其无法满足大行程（如厘米级、米级）位移测量需求。

寄生电容干扰：传感器极板与周围金属部件（如设备外壳、导线）会形成“寄生电容”，其数值可能与测量电容相当，导致实际测量误差增大；

介质影响：若环境中存在油污、粉尘、水汽，会附着在极板表面或进入极板间隙，改变实际介电常数或极距，直接影响测量精度。

变极距型电容式传感器对安装与环境要求高，极板的平行度、正对面积需严格控制；且必须在洁净、无强电磁干扰的环境中使用，强电磁会干扰电容信号，粉尘/油污会破坏极板间隙的稳定性。

变极距型电容传感器主要解决“微小位移、间隙、振动”的实时检测需求，保障设备精度和生产质量。如图4-13所示，应用于机床主轴间隙/振动监测，将传感器的固定极板安装在主轴箱体上，可动极板与主轴转子（或随动部件）连接，主轴运行时，间隙变化或振动会带动可动极板移动，改变极距，进而转化为电容量变化；信号处理电路将电容变化转化为“间隙值（μm）”或“振动幅值（μm）”，实时反馈给控制系统，若超阈值则报警，避免加工废品，保证精密零件（如汽车发动机曲轴、航空零件）的加工精度。同理，也可应用于液压/气压缸活塞位移检测、飞机发动机叶片振动监测等。

图4-13 电容式振动位移传感器

电容式传感器测量厚度如图4-14所示，金属带材在轧制过程中不断前行，如果带材厚度有变化，将导致上下两个电容器的极板间距离发生改变，从而引起电容量的变化。将电容器接入相应的测量电桥，产生不平衡输出，从而对带材厚度的质量进行判定。也可应用于造纸厂、薄膜厂生产的薄纸、塑料薄膜，半导体芯片厚度/平整度检测等。

图4-14 电容式传感器测量厚度

当前绝大多数手机触摸屏采用的是电容式传感器，电容式触摸屏利用人体电流感应工作。其屏幕通常是一块四层复合玻璃屏，内表面和夹层各涂有一层ITO（氧化铟锡），最外层是矽土玻璃保护层，夹层ITO作为工作面，四角引出电极，内层ITO为屏蔽层。当手指触摸屏幕时，由于人体电场，手指与屏幕表面形成耦合电容，手指会从接触点吸走一个很小的电流，这个电流分别从触摸屏四角上的电极中流出，且流经四个电极的电流与手指到四角的距离成正比，控制器通过精确计算这四个电流的比例，得出触摸点的位置信息。电容式触摸屏能为用户提供流畅、便捷的操作体验，满足智能手机多样化的交互需求。

守正与创新的辩证统一 早在19世纪末，电容器作为基本电子元件被广泛应用于电路中，21世纪初，智能手机产业的兴起催生了大众对便捷交互的迫切需求，沉寂百年的电容式传感器迎来了破圈”契机，近20年的创新转化，让古老技术原理焕发出全新的时代价值。 电容式传感器从“沉睡”到“觉醒”的跨越，生动展现了守正与创新的辩证统一。传统的不等于过时了，只要是精华，仍然要坚持，并且要在坚持的基础上不断发展，中华民族几千年发展的历史，留下了许多经典的传统文化，为我们今天凝聚起文化自信，以及底蕴深厚的民族精神。作为新时代青年，既要扎根中华文化土壤，汲取精神养分，又要敢于突破思维定势，用青春力量诠释文化内涵。在守正创新中，塑造兼具文化底蕴与开拓精神的品格，成长为既能传承民族文脉，又能推动文化发展的时代新人。

下图4-15所示的扁环形弹性元件内腔上、下两平面分别固定电容式称重传感器的定极板和动极板，称重时，弹性元件受力变形，使动极板发生位移，导致传感器电容量变化。

图4-15 电容式称重传感器

差动电容式压力传感器一般由一个膜片动电极和两个在凹形玻璃上电镀成的固定电极组成差动电容器。如图4-16所示，差动结构的好处在于灵敏度更高、非线性得到改善。当被测压力作用于膜片并使之产生位移时，使两个电容器的电容量一个增加、一个减小，该电容值的变化经测量电路转换成电压或电流输出，它反映了压力的大小。变极距型电容传感器在气压检测中的应用核心优势是能检测微小气压变化，远超传统机械式气压表，例如呼吸机的气道气压监测和无创血压计的袖带气压检测等；半导体制造中的真空腔气压监测，如晶圆刻蚀设备需维持10-3~10-5Pa的高真空，需实时检测真空度是否达标；气动设备的低压控制如气动夹爪的夹持气压等。

图4-16 差动电容式压力传感器结构图

4.1.4电容式传感器对比分析

变极距型传感器、变面积型传感器和变介质型传感器三种传感器均基于电容变化原理工作，核心差异在于通过被测量改变的电容参数（极距d、面积A、介电常数εr）不同，进而导致一般情况下，这三种传感器的灵敏度、线性度、量程等性能参数差异如表4-3所示，适用场景和局限性也存在显著区别。

表4-3 电容式传感器对比分析

| 对比维度 | 变极距型传感器 | 变面积型传感器 | 变介质型传感器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心原理 | 固定 εr、A，被测量（如微小位移、压力）改变极板间距d，C与d成反比 | 固定εr、d，被测量（如大位移、角位移）改变极板正对面积A，C与A成正比 | 固定d、A，被测量（如湿度、材料厚度）改变介质的εr，C与εr成正比 |
| 灵敏度 | 最高（d微小变化即可引起C显著变化），但灵敏度随d增大而下降（非线性） | 较低且稳定（C与A线性关系好，灵敏度不随量程变化） | 中等，灵敏度取决于介质εr的变化幅度（εr差异越大，灵敏度越高） |
| 量程 | 最小（d变化范围有限，通常μm~mm级），量程与灵敏度呈反比 | 最大（A可大范围变化，通常mm~cm级），适合大位移测量 | 中等，取决于介质在极板间的填充范围（如液位高度、材料厚度） |
| 线性度 | 差（C与1/d 呈非线性关系），需通过电路补偿（如采用差动结构）改善 | 最好（C与A呈理想线性关系），无需复杂补偿即可保证精度 | 较好，但受介质分布和均匀性影响 |
| 典型应用场景 | 1. 微小位移检测（如机床振动、零件圆度误差）2. 压力测量（压力使弹性膜片形变改变 d）3. 微小间隙检测 | 1. 大位移测量（如直线导轨位移、活塞杆行程）2. 角位移检测（如电机转子转角）3. 液位测量（液位升高改变极板浸没面积A） | 1. 湿度检测（水汽吸附改变介质）2. 材料厚度 / 成分检测（不同材料εr差异）3. 液位测量（液体与气体εr不同） |
| 优势 | 灵敏度高，能检测极微弱信号；结构简单，易于微型化 | 线性度优异，测量精度高；量程大，适应大范围检测需求；性能稳定，受环境干扰较小 | 可检测特殊非电量（如湿度、材料成分）；线性度较好，无需复杂补偿；对极板机械磨损不敏感 |

综上所述，通常在选择电容式传感器时，若需检测微小信号（如μm级位移、微小压力），可以优先选变极距型，但需要需接受小量程和非线性补偿；若需大范围、高精度线性检测（如cm级位移、角位移），可以优先选变面积型，兼顾量程与线性；若需检测湿度、材料成分、介质分布等特殊非电量，可以优先选变介质型，利用εr差异实现检测。

电容式传感器的核心功能是将非电物理量（如位移、压力）转换为可测量的电信号，如下表4-4所示，其性能由电容敏感元件、测量电路和辅助结构三大关键部分协同决定，三者共同保障 “非电量→电容变化→电信号” 的完整转换流程。

表4-4 电容式传感器结构

| 组成部分 | 核心作用 | 常见类型 / 示例 |
| --- | --- | --- |
| 电容敏感元件 | 感知被测量并产生电容变化的核心部件，通常由两个（或多个）极板+介质构成 | 平行极板电容、圆筒形电容、膜片式电容 |
| 测量电路 | 将微小的电容变化（通常pF级）转换为易测量的电压、电流或频率信号 | 桥式电路、调频电路、运算放大器电路 |
| 辅助结构 | 固定极板、保护敏感元件、传递被测量（如压力传感器的弹性膜片） | 外壳、密封件、弹性元件 |

电容敏感元件是传感器的感知核心，直接与被测量接触或间接感应，通过物理量变化产生电容值C的改变，是实现“非电→电”转换的第一步。电容敏感元件产生的电容变化通常极其微小，多为皮法级，无法直接被仪表读取，测量电路的核心作用是将“微小电容变化”转换为易于测量、传输的标准电信号，例如电压、电流、频率。辅助结构不直接参与“电容变化→信号转换”，但负责固定核心部件、传递被测量、保护传感器免受环境干扰，是确保传感器稳定工作的关键支撑。电容式传感器的性能主要由“电容敏感元件”和“测量电路”共同决定。

4.2 电感式传感器

电感式传感器是一种基于电磁感应原理将被测量（如位移、压力、振动等）转换为电感量变化的机电转换装置。其核心特点是结构简单、抗干扰能力强、环境适应性好（耐油污、粉尘），广泛应用于工业自动化、汽车电子、精密测量等领域。

4.2.1变磁阻自感式传感器

变磁阻电感式传感器由线圈、铁心和衔铁三部分组成。如图4-17所示，铁心和衔铁由导磁材料制成。在铁芯和衔铁之间有气隙，传感器的运动部分与衔铁相连。当衔铁移动时，气隙厚度发生改变，引起磁路中磁阻Rm变化，从而导致电感线圈的电感值变化，因此只要能测出这种电感量的变化，就能确定衔铁位移量的大小和方向。

图4-17 自感式传感器的结构

线圈的匝数；L1，L2磁通通过铁心和衔铁中心线的长度；，，气隙、铁心、衔铁的截面积；单个气隙的厚度；，，空气、铁心、衔铁的磁导率。

通常气隙磁阻远大于铁心和衔铁的磁阻（，）

（4-38）

（4-39）

表4-5 公式中各参数含义

| 参数 | 物理意义 | 对自感量的影响 |
| --- | --- | --- |
| N | 线圈匝数 | N 2与L成正比（匝数越多，自感量越大） |
|  | 磁路介质的磁导率（H/m） | 与L成正比（H/m） |
|  | 磁路有效气隙截面积（m2） | 与L成正比（实际上近似认为） |
|  | 单个气隙的厚度（m） | 与L成反比（磁路越长，磁阻越大，L越小） |

上式表明自感式传感器核心工作原理：“非电量→磁路参数变化→自感量变化→电信号”的转换链，自感式传感器的工作过程可分为 4 个关键步骤。

磁路构建：传感器的磁路由 “固定铁芯 + 线圈 + 可动衔铁” 组成（部分结构无衔铁，直接通过被测件改变磁路），线圈绕在铁芯上，铁芯与衔铁之间存在微小气隙。

非电量输入：被测量（如微小位移）驱动衔铁移动，或改变磁路的截面积 / 介质，导致磁路的关键参数（气隙长度δ、截面积A0）发生变化。

自感量变化：根据自感量公式，磁路参数的变化直接导致线圈自感量L改变，例如：衔铁靠近铁芯→气隙减小→磁阻减小→L增大，如图4-18所示。

图4-18 变气隙电感式传感器

电信号输出：通过后续转换电路（如交流电桥、谐振电路、差动脉冲调宽电路），将自感量L的变化转换为易于测量的电压幅值、频率或脉冲宽度信号，最终由显示或控制系统处理。

当线圈匝数为常数时，电感L仅仅是磁路中磁阻Rm的函数，改变或A0均可导致电感变化，因此变磁阻电感式传感器又可分为变气隙厚度传感器和变气隙面积传感器。

变面积传感器需通过可动极板/铁芯的平移改变磁路的有效截面积A，为保证截面积变化的线性度，必须设计高精度导轨，防止可动部分倾斜，且磁路结构需更对称，避免漏磁影响，导致零件加工精度要求更高、装配更复杂，成本通常是变气隙传感器的2~3倍。

目前使用更广泛的是变气隙厚度电感式传感器。表格4-6是变气隙型自感式传感器的核心性能参数，其中灵敏度的计算以及非线性误差的分析可以参考变极距型电容式传感器，为了保证一定的测量范围和线性度，通常取0.1~0.5mm，则为的1/10~1/5。

表4-6 变气隙型自感式传感器的核心性能指标

| 指标 | 典型范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 0.1~100 mV/mm | 变气隙型最高灵敏度（4-40） |
| 线性度 | 0.1%~5% | 仅小范围近似线性 |
| 测量范围 | 0.1~10 mm | 变气隙型0.1~0.5mm |
| 响应频率 | 100 Hz~10 kHz | 无机械惯性，响应速度快，适用于动态测量 |
| 环境适应性 | -20~85℃（工业级） | 耐油污、粉尘，但温度变化会影响线圈电阻，需温度补偿 |

变气隙型自感传感器具体优势体现在以下方面

物理原理决定高灵敏度：灵敏度极高，气隙越小，灵敏度越高，单位位移引起的L变化越大；

结构极简，成本低：简单、无复杂活动部件，易于微型化与集成结构，机械响应快，衔铁质量小，无摩擦阻力，电磁响应快，线圈电感量小，时间常数低，捕捉高频动态信号。

但是变气隙型自感传感器存在局限性

非线性误差：变气隙型仅在小范围线性，需通过电路（如差动结构）或软件（线性化算法）补偿；

温度干扰：线圈电阻随温度升高而增大，会影响自感量测量，需采用温度系数小的导线（如漆包铜线）或添加温度补偿电路；

外部磁场干扰：周围的强磁场（如电机、变压器）会影响磁路，需添加磁屏蔽罩（如坡莫合金屏蔽壳）；

测量范围有限：仅适用于微小位移（≤10mm），中大型位移需采用互感式或其他传感器。

为解决单线圈自感传感器的非线性误差和抗干扰能力弱的问题，实际应用中多采用差动自感式传感器，又称“差动电感传感器”，其核心是“两个参数对称的单线圈自感传感器反向串联或差动连接”。

差动电感传感器结构如图4-19所示，其包含两个相同的铁芯、线圈匝数相同，中间夹一个可动衔铁。当3号衔铁移动时，一个线圈的自感量增大，另一个线圈的自感量减小，通过差动交流电桥输出，输出电压与位移成正比。

图4-19 差动变气隙电感式传感器

差动式变间隙电感传感器的灵敏度是单线圈式的两倍

（4-41）

差动式的非线性项近似等于单线圈非线性项乘以因子Δδ/δ0，由于Δδ/δ0<<1差动式的线性度得到明显改善，灵敏度和非线性度具体分析计算过程可参考差动式变极距型平板电容式传感器。

差动式结构改善传感器灵敏度和非线性度是比较普遍的做法，尤其在电容式、电感式、电阻应变式等常见传感器中，已成为提升性能的核心设计方案。差动式结构改善灵敏度、减小非线性误差、还广泛应用于电容式传感器、电感式位移传感器、电阻应变片式压力传感器等，在电阻应变式传感器，电子秤、压力变送器中，应变片多采用差动半桥或全桥结构，抵消温度变化对电阻的影响，同时提升力-电转换的线性度和灵敏度。

一“法”百用，打破“技术局限于单一场景”的思维定势 差动式结构改善传感器灵敏度和非线性度，应用于电容式、电感式、电阻应变式等常见传感器中，我们领略了一种强大的思维力量——“一法百用”。 这个“法”，不是死记硬背的公式条文，而是经过我们深入剖析后，所洞悉到的那个最根本、最坚实的原理内核。它就像一棵大树的根系，虽然深埋地下，看不见摸不着，却能为所有枝叶的生长提供源源不断的养分。当我们真正抓住了这个内核，我们就获得了一种超越具体情境的迁移能力。 这种能力，体现在我们的专业学习中，是能够将同一个基本原理，灵活应用于看似风马牛不相及的问题上，举一反三，触类旁通。在面对纷繁复杂的社会现象和信息浪潮时，我们不应满足于表面的、碎片化的结论，而要学习沉下心来，探究其背后的底层逻辑与发展规律。这样在解决问题时，从主要矛盾入手，实现“跨界”创新，将A领域的核心法则，迁移应用到B领域，从而碰撞出革命性的火花。这种能力的背后，是对原理内核的深刻理解与自信。当我们拥有了这种洞见，把视野放宽，我们就不会墨守成规，而是敢于在更广阔的天地中，进行创造性的迁移与整合。 因此，我们在课堂上所做的每一次深入的原理剖析，不仅仅是在学习知识，更是在锤炼一种能够伴随我们终身的、强大的思想武器——一种洞悉本质、把握规律、并能在万千变化中灵活应用的世界观与方法论，这更是一种深刻的人生智慧与品格塑造。

变气隙型自感传感器应用于检测精密机床中主轴的径向跳动微米级的位移、刀具的磨损量等；压力测量；振动监测等。

应用于压力测量，如图4-20所示，与膜片或者膜盒配合，实现微小压力如血压、气压检测。当压力进入膜盒时，膜盒的顶端在压力P的作用下产生与压力P大小成正比的位移，于是衔铁也发生移动，从而使气隙发生变化，流过线圈的电流也发生相应的变化，电流表的指示值就反映了被测压力的大小。

图4-20 变气隙电感式压力传感器结构图

图4-21为变气隙差动电感式压力传感器，当被测压力进入C形弹簧管时， C形弹簧管产生变形， 其自由端发生位移，带动与自由端连接成一体的衔铁运动，使线圈1和线圈2中的电感发生大小相等、符号相反的变化。即一个电感量增大，另一个电感量减小。电感的这种变化通过电桥电路转换成电压输出。由于输出电压与被测压力之间成比例关系，所以只要用检测仪表测量出输出电压，即可得知被测压力的大小。

4-21 变气隙差动电感式压力传感器

应用于振动监测，如图4-22左为其工作原理图，右为实物图，检测发动机、电机的微小振动位移，频率响应可达数百Hz。测量杆与衔铁连接，工作的尺寸变化或微小位移经测量杆带动衔铁移动，使两线圈内的电感量发生差动变化，其交流阻抗发生相应的变化，电桥失去平衡，输出一个幅值与位移成正比、频率与振荡器频率相同、相位与位移方向对应的调制信号。如果再对该信号进行放大、相敏检波，将得到一个与衔铁位移相对应的直流电压信号。

图4-22 电感测微仪

4.2.2差动变压器互感式传感器

把被测的非电量变化转换为线圈互感变化的传感器称为互感式传感器。差动变压器电感式传感器的结构形式：变隙式、变面积式和螺线管式等。

下面以变隙式差动变压器为例，如图4-23所示，初级绕组N1a=N1b=N1，次级绕组和N2a=N2b=N2，两个初级绕组的同名端顺向串联，两个次级绕组的同名端则反相串联。

图4-23 变隙式差动变压器原理

当没有位移时，衔铁C处于初始平衡位置，它与两个铁芯的间隙有a0 =b0 =0，则绕组N1a和N2a间的互感Ma与绕组N1b和N2b的互感Mb相等，致使两个次级绕组的互感电势相等，即e2a=e2b。由于次级绕组反相串联，因此，差动变压器输出电压Uo=e2a-e2b =0。

当被测体有位移时，与被测体相连的衔铁的位置将发生相应的变化，当衔铁上移使a<b，互感Ma >Ma，两次级绕组的互感电势e2a >e2b，输出电压Uo=e2a-e2b > 0；反之当衔铁下移使a >b，互感Ma< Ma，两次级绕组的互感电势e2a < e2b，输出电压Uo=e2a-e2b < 0，即当衔铁上移或者下移时，差动变压器有电压输出，差动变压器电压的大小与极性反映被测体位移的大小和方向。

由于采用差动结构，互感式传感器的线性度极佳，非线性误差通常小于0.1%，且能抵消温度、电源波动等共模干扰。可直接用于位移测量，也可以测量与位移有关的任何机械量，如振动、加速度、应变、比重、张力和厚度等。

螺线管式差动变压器的结构如图4-24所示，它由位于中间的一次绕组（绕组匝数为N1）、两个位于边缘的二次绕组（反向串接，绕组匝数分别为N2a和N2b）和插入绕组中央的圆柱形衔铁组成。

图4-24 螺线管式差动变压器结构

典型的螺线管式差动变压器，适用于中长行程位移测量，例如液压油缸行程检测、电梯位置反馈等。

4.2.3电涡流电感式传感器

电涡流互感式传感器是根据电涡流效应制成的传感器。根据法拉第电磁感应定律，块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时，通过导体的磁通将发生变化，产生感应电动势，该电动势在导体表面形成电流并自行闭合，状似水中的涡流，称为电涡流。电涡流只集中在金属导体的表面，因此且要求被测件必须是导电金属（如钢、铝、铜）。

电涡流互感式传感器工作原理如图4-25所示：

交变磁场产生：传感器线圈通高频交流电（通常100kHz~1MHz），在线圈周围产生交变磁场H1；

涡流生成：当金属被测件靠近线圈时，磁场H1穿过金属表面，感应出闭合的感应电流 —— 电涡流；

反向磁场削弱原磁场：电涡流会产生与H1方向相反的反向磁场H2，导致线圈的有效磁通减小；

线圈阻抗变化：反向磁场H2会改变线圈的等效阻抗。

图4-25 电涡流互感式传感器原理结构

通过后续电路（如阻抗变换器、鉴频电路）将线圈阻抗变化转换为电压信号，即可实现对被测量的检测。

根据应用场景，电涡流式传感器可分为：高频反射式和低频透射式。

高频反射式：线圈与金属件间距d变化时，涡流强度改变，适用于位移（如轴系径向跳动检测）、振动（如电机转子振动监测）；

低频透射式：金属件穿过两个对置线圈（发射线圈+接收线圈），涡流会削弱透射磁场，适用于金属板厚度测量（如钢板轧制厚度反馈）、金属件探伤（如表面裂纹检测）。

4.2.4电感式传感器对比分析

电感式传感器的分类逻辑主要基于电感量变化的实现方式，可分为三大类：自感式、互感式（差动变压器式）和电涡流式，各类传感器的结构、原理和适用场景如表格4-7所示，差异显著。

表4-7 各类电感式传感器对比分析

| 类别 | 核心原理 | 结构特点 | 适用被测量 | 典型优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自感式 | 单线圈电感量随磁路磁阻变化 | 含铁芯、线圈、衔铁（可动部分） | 微小位移（≤1mm）、压力、振动 | 结构最简单、成本低、响应快 |
| 互感式（差动变压器式） | 互感系数随衔铁位移变化，输出差动电压 | 初级线圈（激励）+两个反向串联的次级线圈 | 中大型位移（几mm~ 几十mm）、加速度 | 线性度好、灵敏度高、抗干扰强 |
| 电涡流式 | 金属导体在交变磁场中产生涡流，反向磁场削弱原磁场 | 单线圈（无铁芯，需金属被测件） | 金属件位移、厚度、表面缺陷 | 非接触测量、耐恶劣环境、响应快 |

评价电感式传感器的核心指标包括：

灵敏度：单位被测量（如1mm位移）引起的输出信号变化量（如mV）。一般情况下，互感式 > 电涡流式 > 自感式；

线性度：输出信号与被测量的实际关系偏离 “理想直线” 的程度，通常用非线性误差（≤ 0.1% ~1%）表示；

测量范围：传感器能正常工作的被测量区间，通常自感式（微小位移）< 电涡流式（中位移）< 互感式（大位移）；

响应频率：传感器跟踪动态被测量的能力，通常电涡流式（响应频率可达 1MHz）> 自感式 > 互感式，适用于高速运动物体（如高速列车轮径检测）；

环境适应性：耐温（-20~85℃，工业级）、耐油污、耐粉尘，电涡流式因无活动部件，适应性最优。

综上，电感式传感器通过不同的电磁感应机制，覆盖了从“微小位移”到“中大型位移”、从“接触测量”到“非接触测量”的广泛需求，是工业与精密测量领域中不可或缺的传感技术。

4.3 压电式传感器

压电式传感器是一种基于压电效应将机械能（如压力、振动、加速度）转换为电能的有源传感器，无需外部电源即可工作，核心优势是响应速度快、灵敏度高，广泛应用于动态信号检测场景。

压电效应是压电式传感器的物理基础，分为两种核心类型：

正压电效应（发电效应）：当压电材料受到外力（压力、拉力、剪切力）作用发生机械形变时，其内部正负电荷中心相对位移，在材料表面产生可测量的极化电荷（即输出电压/电流），这是传感器 “将机械能转电能” 的核心机制。

逆压电效应（电致伸缩效应）：若对片状压电材料的两个电极上施加交变电场，材料会产生与电场频率一致的机械形变，此效应主要用于压电执行器（如超声波探头），而非传感器的核心工作原理。

压电材料是实现机械能与电能相互转换的功能材料。自然界中大多数晶体具有压电效应，但十分微弱。石英晶体的压电效应早在1880年即已被居里（Curie）兄弟发现，1948年制作出第一个石英传感器。在石英晶体的压电效应发现之后，一系列的单晶、多晶陶瓷材料和近些年发展起来的有机高分子聚合材料，也都具有相当强的压电效应。

4.3.1石英晶体

石英晶体（Quartz Crystal）是一种具有六方晶系结构的二氧化硅（SiO2）单晶如图4-26a所示，天然产出或人工合成（工业主流），核心特性是兼具压电效应、高稳定性和低损耗，广泛应用于电子、传感、光学等领域，是压电元件、频率控制元件的核心材料。

图4-26 石英晶体

为明确压电特性的方向依赖性，需定义石英晶体的三个主要晶轴，如图4-26b所示，不同切割方式（沿特定晶轴切片）会决定压电元件的性能：

Z轴（光轴）：是通过锥顶端的轴线，是纵向轴，称为光轴，沿该方向受力不会产生压电效应。

X轴（电轴）：经过六棱柱的棱线并垂直于Z轴的轴为X轴，称为电轴（压电效应只在该轴的两个表面产生电荷集聚），沿该方向受力产生的压电效应称为“纵向压电效应”。

Y轴（机械轴）：与X、Z轴同时垂直的轴为Y轴，称为机械轴（该方向只产生机械变形，不会出现电荷集聚）。沿该方向受力产生的压电效应称为“横向压电效应”。

如果从晶体上沿Y轴方向切下一块晶片，如图4-25c所示。分析其压电效应情况：

沿X轴方向施加作用力。将在YZ平面上产生电荷，其大小为

（4-42）

式中d11 —— X方向受力的压电系数；

fx —— X轴方向作用力。

电荷qx的符号视fx为压力或拉力而决定，如图4-27a晶体受到压力和4-27b晶体受到拉力所示，由于电荷的积聚作用而在晶体Y平面的上下表面产生的电场方向相反，同时从式（4-42）可见，沿电轴X轴方向的力作用于晶体时所产生电荷量qx的大小与切片的几何尺寸无关。

图4-27 电荷与受力方向的关系

沿Y轴方向施加作用力。仍然在Y平面上产生电荷，如图4-27所示，但极性方向相反，其大小为

（4-43）

式中d12 —— Y方向受力的压电系数（石英轴对称，d12 = −d11）；

a，b —— 切片的长度和厚度；

- fy —— Y轴方向作用力。

从式4-43可见，沿Y轴机械轴方向的力作用于晶体时产生的电荷量大小qy与晶体切片的几何尺寸有关。在相同的作用力下，晶体切片的长度越长、厚度越薄，产生的电荷量越多，压电效应越明显。式中的“-”号说明沿Y轴的压力（或拉力）所引起的电荷极性与沿X轴的压力（或拉力）所引起的电荷极性是相反的。

图4-28b石英晶体收到沿X轴方向的压力，在Y平面上产生电荷积聚现象，形成的电场方向对应图4-27a，图4-28c石英晶体收到沿Y轴方向的压力，同样在Y平面上产生电荷积聚现象，形成的电场方向对应图4-27c。沿X轴的压力和沿Y轴方向的压力均在Y平面上形成的电荷积聚现象，但是其电场方向相反。

图4-28 石英晶体内部分子结构模型

石英晶体的压电效应特性与其内部的分子结构有关，其晶体结构属于六方晶系，原子以“硅氧四面体”为基本单元，如图4-28a所示，按规则排列形成稳定的晶格结构。硅离子和氧离子在XY平面上的投影等效为一个正六边形，正负离子分布在正六边形的顶点上，形成三个电偶极矩，两个正三角形（三个正离子+三个负离子）重心重合时，正负平衡，晶体呈电中性。

未受力时，如图4-29a所示，整个晶格的正电荷中心（所有Si4+的电荷中心）与负电荷中心（所有O2-的电荷中心）完全重合，晶体整体呈电中性，表面无极化电荷产生。

图4-29 力作用对离子排列位置的影响

当受到仅沿晶体特定方向外力作用时，例如沿着电轴X轴或机械轴Y轴方向，会破坏硅氧四面体的对称结构，导致Si4+与O2-沿受力方向发生非均匀位移，具体分两类典型受力场景：

沿电轴（X轴）的压力/机械轴（Y 轴）拉力

如图4-29b所示，晶格沿X轴被挤压，Si4+会向晶格内部（X轴负方向）位移，而周围O2-因受四面体结构约束，位移方向偏向X轴正方向，X轴上方负电荷，Y轴下方正电荷。

沿电轴（X轴）的拉力/机械轴（Y 轴）压力

如图4-29c所示，晶格沿X轴被拉长，Si4+向X轴正方向位移，O2-向X轴负方向位移，X轴上方正电荷，Y轴下方负电荷。

但是当力的方向沿光轴Z轴时，无论拉力还是压力，晶体无效应，如图4-29d所示，整个晶格的正电荷中心与负电荷中心完全重合，晶体整体呈电中性，表面无极化电荷产生。

4.3.2压电陶瓷

压电陶瓷（Piezoelectric Ceramics）是一类通过人工合成与极化处理获得压电性能的多晶陶瓷材料，核心成分为钙钛矿结构的氧化物（如锆钛酸铅 PZT），能实现“机械能 - 电能”双向转换，具有压电系数高、成本低、易批量加工的优势，是工业中应用最广泛的压电材料之一，覆盖传感器、执行器、换能器等多个领域。

主流为锆钛酸铅（PZT，化学式Pb (ZrₓTi1-x) O3），可通过掺杂铌、锑等元素调整性能；其他常见类型包括钛酸钡（BaTiO3）、铌酸锂（LiNbO3）等。

晶体结构如图4-30所示，未极化时为钙钛矿型多晶结构，绿色离子B代表位于中心的钛/锆离子；紫色离子X代表位于面心的氧离子；黄色离子A代表位于顶点的铅离子等。构成基本单元，晶粒无规则排列，整体呈电中性。

图4-30 锆钛酸铅晶体结构

压电陶瓷的压电性能并非天然具备，需通过极化处理激活，核心过程如下：

高温烧结：将陶瓷粉末压制成型后，在高温，通常1200-1300℃下烧结，形成致密的多晶陶瓷体，其内部的晶粒虽然有一定的极化方向，如图4-31a所示，在无外电场作用下，晶粒杂乱分布，它们的极化效应被相互抵消，此时整体呈中性；

施加高压电场：将陶瓷体置于10-50kV/cm 的直流高压电场中，温度通常为居里温度以下50-100℃，此时陶瓷内部的电畴，即具有自发极化的小区域会沿电场方向定向排列；

冷却定型：保持电场不变，将陶瓷体冷却至室温，使电畴的定向排列固定，如图4-31b所示；

性能稳定：去除电场后，陶瓷体保留 “宏观剩余极化强度”，具备压电效应.

图4-31 压电陶瓷

未施加高压电场前，即未极化的压电陶瓷无压电性能，仅为普通绝缘陶瓷。压电陶瓷材料有多种，最早的是第二次世界大战中发现的钛酸钡，现在最常用的是1955年美国B. Jaffe等人发现的压电性更优越的锆钛酸铅，但是锆钛酸铅含铅，对环境和健康有一定危害，因此，目前世界各国正在大力研制开发无铅压电陶瓷。

以下根据化学成分和应用场景，压电陶瓷可分为三类主流产品，如表4-8所示，其性能与适用场景差异显著。

表4-8 常见压电陶瓷材料对比分析

| 类型 | 核心成分 | 关键性能 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锆钛酸铅系 | Pb (ZrₓTi1-x) O3（可掺杂改性） | 压电系数高、居里温度较高、稳定性好 | 压电传感器（压力、振动）、超声波换能器、压电蜂鸣器 |
| 钛酸钡系 | BaTiO3 | 压电系数中等、居里温度低（120℃）、成本低 | 低温环境下的简易传感器（如玩具压力开关）、小型电容器 |
| 无铅压电陶瓷 | 钛酸铋钠（BNT）、铌酸钾钠（KNN） | 无铅环保、压电系数接近PZT | 医疗设备（避免铅污染）、消费电子（符合环保标准） |

4.3.3压电元件连接

具有压电效应的材料称为压电材料，选型时需根据应用场景关注以下核心参数，压电材料的特性参数直接影响器件性能：

压电系数：衡量压电效应强弱的核心指标，单位为pC/N（正压电）或m/V（逆压电）。数值越大，传感器灵敏度越高、执行器形变越大（如 PZT 的压电系数约为300-600 pC/N，石英仅为2.3 pC/N）。

居里温度：压电性能消失的临界温度。温度超过居里温度时，电畴定向排列被破坏，陶瓷恢复电中性；高温场景（如发动机监测）需选择高居里温度型号（如 PZT的居里温度＞250℃）。

介电常数：反映陶瓷储存电荷的能力。介电常数高，传感器输入电容大，易受电缆电容影响；介电常数低，适合高频信号检测（如超声波探伤）。

机械品质因数：衡量陶瓷振动能量损耗的指标。品质因数高，振动能量损耗小，适合高频谐振场景（如振荡器）；品质因数低，响应速度快，适合动态力检测（如冲击传感器）。

剩余极化强度：极化处理后陶瓷保留的宏观极化强度，直接决定压电性能的稳定性。剩余极化强度越大，压电效应越显著，长期使用性能衰减越小。

根据根据压电元件的工作原理，压电式传感器等效为一个电容器，正负电荷聚集的两个表面相当于电容的两个极板，极板间物质相当于一种介质。如图a所示。当压电元件受外力作用时，其两表面产生等量的正负电荷，电量为Q。此时，压电元件的开路电压为

（4-43）

因此，压电式传感器可以等效为一个电荷源Q和一个电容器Ca并联，如图 4-32b所示。压电式传感器也可等效为一个与电容相串联的电压源，如图4-32c所示。

图4-32 压电式传感器等效电路

单片压电元件产生的电荷量甚微，为了提高压电传感器的输出灵敏度，在实际应用中常采用两片（或两片以上）同型号的压电元件粘结在一起。压电元件的连接核心是通过串联或并联实现电荷/电压输出的调整，以匹配后续电路的需求，连接时需注意电极极性和机械固定的一致性。

图4-33 压电元件连接方式

图4-33a是将两个压电元件的负端粘结在一起，从电路上看，这是压电元件的并联接法，类似两个电容的并联。此时在外力作用下，输出电压与单片时相同，同时两个电容并联情况下，电容量增加了1倍，由公式4-43可得，正负电极上的电荷量增加了1倍。并联接法的核心优势是高电荷、大电容，适合匹配低输入阻抗电路，低输入阻抗电路可高效收集并联电路输出的大量电荷，避免电荷泄漏，同时大电容特性能降低电路噪声干扰。二者结合可最大化提升动态力、压力等信号的检测精度，在工业自动化应用于冲压机压力检测、汽车工程应用于轮胎压力监测、材料测试应用于材料抗压强度实验，适合应用于低频、高电荷需求等场景。

图4-33b是将两个压电元件的不同极性粘结在一起，两压电片中间粘接处正负电荷中和。从电路上看，这是压电元件的串联接法，类似两个电容的串联。此时在外力作用下，从图4-33b可以看出输出电压增大了1倍，同时两个电容串联情况下，总电容量为单片的一半，由公式4-43可得，上下极板总的电荷量与单片时相同。压电元件串联的核心优势是高电压输出，高压触发的压电点火器。匹配高输入阻抗电路，高输入阻抗电路可以避免小电容信号分流/衰减，二者结合可最大化保留有用信号，用于压电麦克风中高频声检测，在航空航天、汽车工程等领域测振动/冲击，例如发动机、机翼的高频微小振动。

压电元件组合设计中的协同聚力 单片压电元件输出电荷量微弱，实际应用中通过多片同型号压电元件粘结组合提升传感器灵敏度，这一工程设计让单片元件微弱的电荷信号汇聚成稳定、可精准检测的强信号。 压电元件组合的协同智慧破解单片元件性能局限。这启示我们在学习中，既要扎实掌握专业基础知识，锤炼自身的“单片实力”，又要积极参与团队项目、学术研讨，学会在协作中倾听他人意见、整合资源优势，让个人能力在团队中实现最大化价值；在未来的工作岗位上，既要坚守本职岗位的职责使命，精益求精提升业务能力，又要树立协同意识，主动与同事、合作伙伴沟通协作，以集体的智慧和力量攻克工作中的困难与挑战。这种“个体强基、协同增效”的理念，不仅是工程技术的设计准则，更是新时代青年成长成才的必备素养，学生在学习与科研中，既要夯实自身专业基础，又要学会与他人协同配合，通过优势互补攻克难题，培养“同舟共济、聚力攻坚”的协作意识。

4.3.4压电式传感器的应用

压电式传感器具体优势体现在以下方面：

动态响应速度极快：压电元件的电荷生成与消失几乎无延迟，固有频率高，能精准捕捉高速变化的动态物理量，例如高频振动、瞬时冲击，适配高频信号检测，无明显信号滞后；

结构简单：核心部件仅为压电元件，紧凑，体积小、重量轻，可设计成微型化结构，适合安装在空间受限的场景；

灵敏度高：压电材料对微小机械变化敏感，能将微弱动态信号转化为可测量的电信号，可检测微幅动态信号；

无机械磨损：工作时无摩擦、无接触式部件，仅压电元件受力形变，只要未超出机械过载极限，不易产生机械磨损，在常规动态检测场景下寿命可达数万小时；

频率范围宽：可通过选择不同压电材料，例如石英晶体适合高频、压电陶瓷适合中低频，覆盖低频至高频场景，适配多种动态信号需求。

压电式传感器的优势在汽车安全气囊这种高频、瞬时、高精度的动态检测场景被充分发挥（详见第五章），同时存在一定的局限性，具体表现在以下方面：

无法检测静态物理量：压电效应仅在机械力或位移变化时产生电荷，恒定压力、固定位移等静态信号会因电荷泄漏迅速消失，只有在无泄漏的情况下才能保存电荷，需要负载电阻无穷大，即放大器的输入阻抗无穷大且内部无漏电，但这实际上不可能，因此，无法实现静态测量；

输出信号微弱：压电元件输出电荷仅皮库级，微弱信号易受电磁干扰，依赖电荷放大器或电压放大器，且需额外做屏蔽设计；

温度稳定性差：压电材料的压电系数随温度变化明显，温度波动会导致输出信号漂移，高温下还可能使压电陶瓷丧失压电性能；

机械强度低：质地脆、过载能力弱，若承受的冲击超过额定过载，易开裂或永久损坏。

压电式传感器是基于某些介质材料的压电效应制成的传感器，具有体积小、重量轻、灵敏度高、工作可靠等特点，在多个领域有着广泛应用。

压电式单向测力传感器的结构如图4-34所示。它主要由石英晶片、绝缘套、电极、上盖和基座等组成。上盖为传力元件，当受外力作用时，它将产生弹性形变，将力传递到石英晶片上，利用石英晶片的压电效应实现力—电转换。绝缘套用于绝缘和定位。基座内外底面对其中心线的垂直度、上盖以及晶片、电极的上下底面的平行度与表面光洁度都有极严格的要求。该传感器可用于机床动态切削力的测量。

图4-34 压电式单向测力传感器的结构

压电式加速度传感器的结构如图4-35所示。它主要由压电元件、质量块、预压弹簧、基座和外壳组成。整个部件用螺栓固定。压电元件一般由两片压电片组成，在压电片的两个表面镀上一层银，并在银层上焊接输出引线，或在两个压电片之间夹一片金属，引线就焊接在金属片上，输出端的另一根引线直接与传感器基座相连。在压电片上放置一个比重较大的质量块，然后用一个硬弹簧或螺栓、螺母对质量块预加载荷。整个组件装在一个厚基座的金属壳体中，为了隔离试件的任何应变传递到压电元件上去，避免产生假信号输出，一般要加厚基座或选用刚度较大的材料来制造基座。测量时，将传感器基座与试件刚性固定在一起。当传感器与被测物体一起受到冲击振动，由于弹簧刚度相当大，质量块质量相对较小，质量块的惯性较小，因此，质量块与传感器的基座感受相同的振动，并受到与加速度相反的惯性力的作。工业自动化领域中压电式加速度传感器常被用于旋转机械的状态监测。当设备轴承发生磨损时，其振动频率会出现特征性变化，传感器输出的电荷量与振动加速度成线性关系，通过数据采集系统可提前预警设备故障，保障设备的正常运行。

图4-35 压电式加速度传感器

图4-36是压电式传感器应用于交通检测，每个车道有两根相距数米的压电感应电缆（地感线圈）平行埋在公路路面下约5cm处；车辆通过时的碾压作用可使压电式传感器输出相应信号；通过信号处理及对存储在计算机中的档案资料进行比对分析，得出车辆的轮数、轮距、轴数、轴距、车速等信息，为汽车车型的判断、交通流量、闯红灯以及停车监控等提供依据。

图4-36 压电式交通检测及闯红灯抓拍原理

图4-37是压电石英晶体微天平，依据的是石英晶体的逆压电效应。如图4-38所示是外径14mm的石英晶片，当石英晶片的两极上加交变电压，晶片会在相应的方向上将产生机械振动，同时机械振动又会产生交变电场。晶片机械振动和交变电场的振幅非常微小，但当外加某一特定频率的交变电压时，振幅明显加大，构成了石英晶体微天平的振荡器，电路的振荡频率等于石英晶体振荡片的谐振频率，再通过主机将测的得谐振频率转化为电信号输出。当生物分子（如蛋白质、细胞、核酸）吸附或结合到石英晶体表面时，晶体的有效质量增加，导致共振频率成比例降低。这种频率变化与表面吸附质量满足“质量-频率”方程，通过精准测量频率偏移，可定量计算吸附物质的质量，以及应用于生物材料表面分析、生物膜表面DNA的杂交、高分子材料的生物相容性等。

图4-37 石英晶体微天平          图4-38 石英晶片

压电式传感器基于压电效应工作，应用场景十分广泛，覆盖汽车行业、工业、消费电子、医疗、航空航天等多个领域，是实现力、压力、振动等物理量检测的核心器件之一。例如汽车行业的压电式爆震传感器（详见第五章），还有压电材料在超声波传感器中的应用同样广泛且关键（详见第4.7.3节）。压电材料以压电效应的核心原理，又通过场景化创新适配不同领域需求，彰显了基础原理与创新应用结合、服务社会发展的价值导向。

4.4 磁敏式传感器

磁敏式传感器的核心工作原理是通过磁电作用将磁场或与磁场相关的物理量，例如位移、转速转化为可测量的电信号，其技术路径主要基于霍尔效应、法拉第电磁感应定律、磁阻效应、磁通门效应、约瑟夫森效应等物理效应，分为霍尔式、磁电感应式、磁阻式、磁通门式、超导量子干涉式等传感器。

4.4.1霍尔式传感器

当电流垂直于外磁场通过半导体或导体时，电子或空穴会因受洛伦兹力偏转，在导体垂直于电流和磁场的两端积累电荷，形成稳定的电势差，即霍尔电压。霍尔电压的大小与磁场强度、电流成正比，通过测量该电压即可反推磁场或相关物理量。

图4-39 霍尔元件原理图

如图4-39所示，一块矩形半导体薄片（霍尔元件），沿长度l方向通入控制电流I；在垂直于薄片表面的方向施加外磁场B；电子受洛伦兹力向薄片宽度方向的一侧偏转并积累，载流子的单侧积累会在薄片的宽度方向形成稳定的电势差，两端产生霍尔电场。在霍尔电场作用下，电子将受到一个与洛仑兹力方向相反的电场力的作用，此力阻止电荷的继续积聚，当在导电板内电子积累达到动态平衡时，电荷不再积聚，电子所受洛仑兹力和电场力大小相等，此时在图4-39的半导体薄片前后表面形成稳定的电势差，即霍尔电压UH。霍尔电压与霍尔系数或灵敏度的关系如式4-44所示，因此霍尔电压正比于控制电流I、磁感应强度B。

（4-44）

式中RH —— 为霍尔系数；

KH —— 霍尔灵敏度。

一般用霍尔系数RH来描述材料在磁场中产生霍尔效应能力。数值上等于单位电流、单位磁场强度下产生的霍尔电场强度，单位为 m3/C（立方米每库仑）。霍尔系数与材料的几何尺寸，例如材料的厚度、宽度无关，仅由材料本身的电子结构决定。符号由载流子类型决定，电子导电时为负，空穴导电时为正。

（4-45）

式中e —— 为单位电荷，又称元电荷，国际标准值约为1.602176634×10-19；

n —— 电子导电时，为载流子浓度。

在此引入灵敏度KH，其表征了一个霍尔元件在单位控制电流和单位磁感应强度时产生的霍尔电压的大小。灵敏度与霍尔系数关系如4-46所示：

（4-46）

灵敏度KH与霍尔系数RH成正比而与霍尔片厚度d成反比，因此霍尔元件常做成薄片状（0.1－0.2mm)。而霍尔系数RH由元件材料的载流子浓度n决定，因金属的自由电子浓度过高，半导体材料的RH远大于金属，因此霍尔元件多采用半导体制作，载流子的迁移率对灵敏度也有影响，N型半导体材料中参与导电的多数载流子为电子，P型半导体的多数载流子为空穴，一般电子迁移率远大于空穴，故常采用N型半导体材料制作霍尔元件。

图4-40 霍尔元件及符号

霍尔式传感器的核心是霍尔元件，结构相对较为简单，如图4-40所示，有4个电极，其中2个电流电极，用于通入控制电流I，2个电压电极用于输出霍尔电压UH；符号如图c所示。外壳采用陶瓷、环氧树脂或非导磁金属封装，保护内部元件，同时确保磁场能有效穿过。

霍尔式传感器具体优势体现在以下方面：

非接触测量：无机械运动部件，耐振动、冲击能力优于机械式传感器，无机械磨损，寿命长；

响应速度快：霍尔元件的载流子偏转速度极快，能跟踪高频磁场变化，适合中高速运动检测；

结构简单：核心为霍尔元件，可与放大、滤波、逻辑电路集成封装，体积小、易于集成，可封装为芯片级；

输出信号稳定：抗振动、抗冲击能力强。

霍尔式传感器存在一定的局限性，具体表现在以下方面：

受温度影响较大：半导体材料对温度敏感，测量精度受温度影响大，需额外温度补偿电路；

对外部电磁干扰敏感：霍尔传感器对周围环境中的强磁场敏感，外部杂散磁场会叠加到被测磁场中，导致输出信号失真，需额外增加磁屏蔽罩。

依赖外部磁场：霍尔效应需外部磁场触发，需配套磁体，增加设计复杂度。

另外霍尔式传感器无法直接检测非磁性物理量，需间接转换；弱磁场下输出电压微弱，需放大电路辅助。

评估霍尔传感器的核心参数，直接决定其适用场景：

工作磁感应强度范围：传感器能正常工作的磁场强度区间，需匹配应用场景的实际磁场大小。例如汽车ABS轮速检测需覆盖车轮齿圈产生的10mT~50mT 磁场，选型时需选0~100mT范围的传感器，避免磁场波动时失效。

灵敏度：输出电压或电流信号与输入磁感应强度的比值，决定对磁场变化的感知能力，灵敏度越高，微小磁场变化的输出信号越明显。高精度电流检测，例如光伏逆变器需选高灵敏度的传感器，门磁开关等粗略位置检测选低灵敏度即可。

线性度：输出信号与输入磁场的线性拟合程度，线性度差会导致测量偏差，例如新能源汽车电池电流计量：需选线性度高的传感器，确保全电流范围内的计量误差小于1A。

零点漂移：无外加磁场时，传感器仍输出的微小信号，例如心电监护仪需选零点漂移极小的传感器，避免零漂被误判为实际电流信号；玩具通断检测对精度要求低

响应时间：传感器从磁场变化到输出稳定信号的时间，决定其对动态磁场的跟踪能力，电机控制等高速场景中对于响应时间需优先关注。

其它还有输出信号类型与范围、供电电压与功耗、工作温度范围、抗干扰能力等参数。选用霍尔传感器需要先明确测量对象，匹配量程、精度、响应速度等性能参数，匹配系统集成与信号兼容，例如输出信号和供电电压，满足温度、防护等环境要求，最终确保传感器在现场长期稳定、精准工作。

表4-9常见霍尔式传感器的应用

| 类型 | 输出特性 | 核心功能 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霍尔电压传感器 | 模拟电压信号UH随B线性变化 | 测量磁场强度、电流、位移等连续变化的物理量 | 电流检测、磁场强度监测 |
| 霍尔开关传感器 | 数字开关信号（高/低电平） | 检测有无磁场或物体是否到位 | 汽车转速检测、门窗限位开关 |
| 霍尔锁存传感器 | 数字锁存信号（磁场触发后保持输出状态，需反向磁场复位） | 稳定检测旋转物体的位置 /转速，防误触发 | 电机转子位置检测、编码器 |

表4-9是常见霍尔式传感器的应用，其在汽车电子领域应用于曲轴/凸轮轴转速传感器、电流传感器、电机转子位置检测、车窗/门锁限位开关等（详见第五章）。在工业自动化领域应用于电机转子位置检测、电流监测等。

图4-41 霍尔传感器测量转速

霍尔元件测量转速应用霍尔元件开关的特性，如图4-41所示，旋转体（如电机轴、齿轮）表面粘贴一对或者多对永磁体，随旋转体同步转动。当输入轴带动旋转体转动时，表面的永磁体依次经过霍尔元件。当永磁体靠近霍尔元件，元件处于磁场中，会产生霍尔电压；永磁体远离时，磁场消失，霍尔电压归零。霍尔元件持续输出“有电压/无电压”的脉冲信号，转速越快，单位时间内的脉冲数越多。信号处理电路统计单位时间内的脉冲数，结合旋转体上永磁体的数量，通过公式计算出实际转速。

（4-47）

或               （4-48）

式中n —— 永磁体个数；

t，N —— 采样时间t内霍尔元件送入数字频率计的脉冲数为N。

从4-47和4-48式可以看出，采用霍尔元件测量转速时分辨率的大小由转盘上的小磁体的数目n决定。

下图4-42是采用霍尔元件的转速测量电路磁转子M旋转带动磁极旋转，霍尔元件H感受到磁场强度发生变化，产生的霍尔电势经差动运算放大器A放大后输出矩形波，输出信号可反映转子的转速。

图4-42 霍尔元件的转速测量电路

另外手机中内置微型霍尔传感器，可以检测地球磁场方向，实现指南针功能；笔记本电脑等屏幕或底座内置小型磁体，合盖时磁场触发霍尔开关，控制屏幕休眠。笔记本电脑中霍尔传感器多为黑色的芯片状，可能采用贴片式封装，如 SOT-23封装等，安装在主板上，与屏幕边框内的磁铁配合使用，用于检测屏幕的开合状态。

图4-43 三星手机中内置的霍尔传感器       图4-44 笔记本电脑内置微型霍尔传感器

霍尔式传感器是最成熟的磁敏传感器之一，其核心优势在于非接触测量和高可靠性，通过集成信号处理电路可实现即插即用。随着微机电系统技术的发展，霍尔传感器正朝着微型化、低功耗、高集成度方向发展，未来在智能汽车、物联网设备中的应用将进一步扩大。

4.4.2电磁感应式传感器

电磁感应式传感器又称之为磁电感应式传感器，是基于法拉第电磁感应定律工作的能量转换型传感器，能将被测物体的机械运动，例如转速、位移、振动，直接转换为感应电动势信号，无需外部电源供电。

当导体回路中的磁通量发生变化时，回路中会产生感应电动势，电动势的大小与磁通量的变化率成正比。

（4-49）

在传感器中，磁通量变化主要通过两种方式实现，对应两种核心工作模式如图4-45所示。

图4-45 磁电感应式传感器原理图

动圈式（线圈运动，磁场固定）：图4-45a所示，永久磁铁产生恒定磁场，线圈与被测物体固连并随其运动（平移或旋转），切割磁感线导致线圈回路磁通量变化，产生感应电动势；

动铁式（磁场运动，线圈固定）：图4-45b所示，线圈固定，永久磁铁（或

w

线圈

线圈

v

导磁体）与被测物体固连并随其运动，导致穿过线圈的磁通量变化，产生感应电动势。

图4-46 动圈式磁电传感器

如图4-46以动圈式磁电传感器，分别为振动型（左图）和角位移型（右图）为例，核心结构包含3个关键部分：

磁路系统核心部件：永久磁铁（如钕铁硼强磁体）、导磁体（如软铁），用于构建稳定的闭合磁路。磁路系统产生恒定磁场，提供传感器工作所需的恒定磁场，磁场强度直接影响输出电动势的幅值，磁场越强，输出信号越大。

线圈组件核心部件：漆包铜线绕制的线圈，线径通常为 0.05~0.2mm，匝数从几百到几万匝，具体根据灵敏度需求设计。振动型（左图）中，线圈可随被测物体运动；角位移型（右图）中，线圈固定在定子上，与转子保持微小气隙，通常0.1~0.5mm。角位移型磁电感应式的传感器分为开磁路4-47a和闭磁路4-47b两种结构。

图4-47 角位移型磁电感应式传感器结构

支撑与封装结构：振动型传感器中，线圈通过弹簧片或柔性材料支撑，确保仅沿振动方向运动。一般采用金属外壳进行封装，例如不锈钢保护内部磁路和线圈，同时隔绝外部机械冲击和电磁干扰，外壳接地可增强抗干扰能力。

评估磁电感应式传感器的参数举例：

工作频率范围：传感器能稳定输出信号的磁通量变化频率或对应机械转速区间，超出则信号衰减或失效。例如高铁牵引电机中齿轮转速大于10000rpm，需选宽频率范围的传感器，覆盖高速下的磁场变化频率。

防护等级：IP等级是电器依其防尘防湿气之特性的分级，防止灰尘、液体侵入传感器内部，影响电路或线圈性能。标识格式为“IPXX”，前一位“X”表示固体防护等级（0~6级），后一位“X”表示液体防护等级（0~9K级）。数字越大防护能力越强。例如户外水泵转速检测淋雨、粉尘多，选IP67防护等级的传感器，完全防尘且可短时间浸水；室内配电柜内测速干燥无尘，选IP54防护等级即可，防粉尘进入即可。

其它还有零点漂移、响应时间、工作温度范围、抗干扰能力等参数，与霍尔传感器的参数和选型逻辑类似。

磁电感应式传感器具体优势体现在以下方面：

无需外部供电，适配无电源场景：磁电感应式传感器通过磁通量变化自主产生感应电动势，可在无法布线供电的场景中稳定工作。

输出信号幅度大，抗干扰能力较强：相比霍尔传感器等需放大微弱信号的类型，磁电感应式传感器在中高速转动的额定工况下输出电压或电流幅度通常可达几伏至几十伏，无需前置放大电路即可直接被后级设备识别，减少了放大电路引入的噪声干扰。

另外磁电感应式传感器核心部件为线圈、磁芯，结构简单、可靠性高，适应恶劣环境；同时结构简单带来了较低的制造成本，适合对成本敏感、需求量大的工业场景。

磁电感应式传感器存在一定的局限性：

无法检测静态或超低速运动：磁电感应式传感器输出依赖磁通量变化，无法检测静态或超低速运动，存在零速、低速盲区；

不适配直流检测场景：输出波形为交流信号，无法直接检测直流磁场或静态物理量，例如静态位移、直流电流；

依赖配套磁体，安装要求较高：传感器需与被测物体上的磁体，例如磁钢、齿轮等配合工作；

高速场景易出现信号失真：当被测物体运动速度过快，例如超高速转动的情况下，磁通量变化频率超出传感器线圈的固有频率范围，例如航空发动机涡轮转速过高，磁通量变化频率达1kHz以上，超出普通磁电传感器的频率上限，信号失真严重，需改用高频响应的光电传感器或专用高速磁电传感器，成本更高。

磁电感应式传感器因“被动式工作、输出信号强”的优势，在机械运动检测领域应用广泛。应用于转速检测，如图4-48所示，传感器靠近带磁性齿的曲轴，齿轮旋转时磁场周期性变化，线圈输出脉冲信号，通过计数脉冲频率计算转速。汽车发动机控制单元据此控制点火时机和喷油（详见第五章）。

图4-48 磁电感应式传感器转速检测原理图

电磁流量计是依据法拉第电磁感应理论设计的一种电磁式流量测量仪表，如图4-49所示，当测量管内有导电流体流动时，在管道外侧施加一个外加磁场B，流体就会切割磁力线，安装在测量管内壁的电极，捕捉感应电动势，其大小与流体流速、磁场强度、测量管直径成正比。电压信号被转换器接收后，会进一步放大、校正、转换，然后在显示仪表上显示出来。

图4-49 电磁流量计

电磁流量计主要应用于导电液体的流量测量，核心场景集中在工业生产、市政民生等领域，适配强腐蚀性、含杂质等复杂流体工况。但是无法测量气体、绝缘性液体、高纯度有机溶剂等非导电流体，另外不适用含大量气泡或气固混合物的流体，因为气泡会破坏磁场均匀性，导致信号波动、测量失真。

4.4.3其它磁敏式传感器

磁阻式传感器（Magnetoresistive Sensor）是基于磁阻效应，即材料磁阻随外磁场变化的物理现象，工作的磁敏传感器，能将磁场强度或方向的变化转化为磁阻变化，进而转换为可测量的电信号。其核心优势是灵敏度高、响应快、易于微型化，广泛应用于硬盘存储、汽车电子、工业控制等领域。

磁阻效应是指导体或半导体材料的磁阻值，随外加磁场的强度或方向变化而发生改变的现象。其本质是磁场对材料内载流子，即电子或者空穴的运动轨迹产生影响，导致载流子散射概率变化，最终表现为磁阻变化。

不同磁阻效应对应不同类型的传感器，常见的磁阻式传感器见表4-10，性能差异显著，适用场景各有侧重。

表4-10 常见磁阻式传感器

| 类型 | 核心技术 | 磁阻变化率 | 灵敏度 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通磁阻传感器（OMR） | 正常磁阻效应 | <5% | 低 | 简易磁场检测、磁卡识别（早期） |
| 巨磁阻传感器（GMR） | 巨磁阻效应 | 10%~50% | 中高 | 硬盘读写头、汽车转速传感器、电流传感器 |
| 隧道磁阻传感器（TMR） | 隧道磁阻效应 | 100%~500% | 极高 | 高精度位置检测、智能手机指南针、工业编码器 |
| 各向异性磁阻传感器（AMR） | 磁阻效应的各向异性（磁阻随磁场与电流的夹角变化） | 2%~8% | 中 | 电子罗盘（早期）、角度传感器 |

磁阻式传感器因灵敏度高、体积小的优势，在信息存储、工业自动化、智能门锁等领域均有应用。微安级隧道磁阻电流传感器基于隧道磁阻（TMR）效应，这是一种由电子自旋引起的量子效应，核心结构为磁隧道结（MTJ），通常由自由层、氧化势垒层和参考层组成。当自由层和参考层两层的磁化方向平行时，电子隧穿电流较大，此时磁隧道结的磁阻较小；而当磁化方向反平行时，隧穿电流较小，磁阻较大。这种磁化方向的变化导致磁阻值的变化，从而实现了磁场信号到电信号的转换。在电动汽车领域，TMR电流传感器可实现极小体积的芯片来精确检测铜排或者导线上电流。

图4-50 TMR电流传感器

磁通门式传感器（Fluxgate Sensor）是一种基于软磁材料磁饱和特性工作的磁敏传感器，核心功能是精确测量弱直流或低频交变磁场，例如地磁场、工业设备漏磁场，具有灵敏度高、成本适中、稳定性好的特点，广泛应用于地磁导航、电流检测、地质勘探等领域。

磁通门式传感器的本质是利用软磁材料在交变激励磁场下的磁饱和特性，将被测弱磁场调制为可检测的交变电信号。

根据磁芯的磁路结构，磁通门式传感器主要分为2类，见下表4-11，适用场景略有差异。

表4-11 常见磁通门式传感器

| 类型 | 磁芯结构 | 工作特点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单磁芯型（螺线管式） | 单根棒状软磁芯，激励/ 检测线圈共绕 | 结构简单、成本低，但抗干扰能力弱（易受外部磁场不均匀影响） | 低端电流检测、简易地磁仪 |
| 双磁芯型（环形/差分式） | 两个对称磁芯（如双棒、磁环），激励线圈反向串联 | 利用差分结构抵消共模干扰（如外部均匀磁场），灵敏度和稳定性更高 | 高精度地磁导航、航空磁测 |

磁通门式传感器作为磁力计的一种，如图4-51所示，可以用于无人机或者船舶地磁导航，通过检测地磁场的强度和方向，结合地磁地图计算位置，替代GPS，适用于GPS信号遮挡场景，如室内、水下。

图4-51 磁通门式传感器

磁通门式传感器是弱直流或者低频磁场检测的核心器件，其“高灵敏度、高精度”的特性使其在对地磁导航、电流监测、地质勘探等场景不可或缺。尽管存在“体积大、功耗高”的局限，但在需要检测弱磁场的场景中，仍是性价比优于霍尔、TMR 传感器的选择。随着软磁材料，例如纳米晶软磁带和微型化工艺的发展，磁通门式传感器正朝着小型化、低功耗方向演进，应用范围将进一步拓展。

超导量子干涉式传感器(Superconducting Quantum Interference Device)是基于超导量子效应，如图4-52所示，又称之为约瑟夫森效应制成的超高灵敏度磁敏传感器，能检测特斯拉级的极弱磁场，可以测量磁通量，以及能转换为磁通的其他物理量，如电压、电流、电阻、电感、磁感应强度、磁场梯度、磁化率等。是目前人类发明的灵敏度最高的磁场测量设备，广泛应用于生物磁学、地质勘探、量子计算等前沿领域。

图4-52 超导量子干涉式传感器

超导量子干涉式传感器的工作依赖两个核心超导量子现象，其本质是通过 “量子化磁通”实现对极弱磁场的放大与检测，如图4-52所示，某些材料，例如铌、钇钡铜氧在极低温下会进入超导态，此时电阻为零，且内部磁场会被排出，自身内部磁感应强度为零的宏观量子现象，即迈斯纳效应。而当两个超导体之间夹一层极薄（1~10nm）的绝缘层，形成约瑟夫森结，超导电流可穿过绝缘层，且结两端会产生与电流相关的量子化电压 —— 这是超导量子干涉式传感器实现“电流 - 电压 - 磁场”关联的基础。

超导量子干涉式传感器最经典应用生物磁学领域应用于脑磁图仪、心磁图仪、肺磁测量等。如图4-53 所示，以脑磁图仪为例，通过数十个直流超导量子干涉式传感器阵列，非侵入式检测大脑神经元活动产生的极弱脑磁场，定位癫痫病灶、研究认知神经科学，分辨率远高于脑电图且无颅骨信号衰减。

图4-53 SQUID脑磁测量系统及样本的切片图

超导量子干涉式传感器是极弱磁场检测的终极工具，其灵敏度基于量子效应达到物理极限，在生物磁学、量子科技、深部勘探等前沿领域具有不可替代的地位。尽管受限于“低温需求、高成本”，但随着高温超导材料和微型制冷技术的发展，超导量子干涉式传感器逐步向小型化、低成本演进，未来有望在医疗诊断、工业检测等领域实现更广泛的应用。

打破“路径依赖”，勇闯技术“无人区” 新原理的探索往往始于对“传统认知的质疑”。当学界困于压电效应的框架，探索振动感知时，科研团队通过实验发现“量子隧穿效应在微小振动下的信号响应更灵敏”。这一过程印证了：创新的本质是敢于否定惯性思维，勇于探索未知领域。 2025年诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷特和约翰·M·马丁尼斯三位科学家，以表彰他们在电路中发现了宏观量子力学隧穿与能量量子化现象。约翰・克拉克是超导电子学领域的先驱，他在超导量子干涉器的开发与应用方面有重要贡献，米歇尔・德沃雷特是电路量子电动力学实验研究的主要推动者之一，为实现可扩展、高保真度的超导量子计算提供了关键的理论和实验框架。约翰・M・马丁尼斯是量子计算领域先驱，他带领团队在超导量子比特的设计、制备和操控方面取得了一系列突破。在科学界看来，不仅是三位科学家发现了一项深奥难懂的量子物理现象，更是因为他们的发现推开了量子计算这一全新的科学领域的大门。传感器技术的每一次原理突破，都离不开不迷信权威、不畏惧失败的探索精神。未来从事科研或工程工作，需摆脱传统原理不可替代的路径依赖，以好奇心驱动探索，以韧性面对失败。

4.5热电式传感器

热电式传感器广泛应用于各类自动化控制、工业监控以及环境监测领域，能够感知温度的变化并将其转化为可读的电信号或物理信号。热电式传感器的应用无处不在，如家用电器的温控、环境温度监测、工业设备的温度管理等。热电式传感器是利用物质的热电效应将温度变化或温度差转换为电压、电流或电阻变化电信号的一类传感器，核心功能是实现“温度→电信号”的物理量转换，广泛用于温度测量与热量相关检测。

常见的热电式传感器类型有热电偶、热敏电阻、热电阻、半导体温度传感器等。每种传感器的原理、应用及优缺点各不相同，下面对常见的温度传感器进行详细分析。

4.5.1热电偶

热电偶的技术基石是1821年发现的塞贝克效应（Seebeck Effect），将温度差直接转换为可测量电压信号的被动式温度传感器，核心优势是测温范围极宽、结构坚固，是工业、科研等领域实现高温、恶劣环境温度测量的核心器件。

两种不同导体/半导体A、B 组成闭合回路，当两接点存在温度差（T >T0）时，两种材质中自由电子的扩散速率不同，导致回路中产生定向电流，进而形成稳定的热电动势。该电动势仅与两种材质的固有属性和两接点的温度差相关，温差越大，热电势越高。把这两种不同导体的组合称为热电偶，称A、B两导体为热电极。两个接点直接接触被测对象的为热端（测量端，温度为T）和处于恒温环境的为冷端（参考端，温度为T0）。

图4-54 热电偶结构原理图

热电动势来源于两个方面，一部分由两种导体的接触电动势构成，另一部分是单一导体的电动势。

接触电动势是由于两种不同导体（或半导体）直接接触时，因自由电子浓度差异导致电子定向迁移，最终在接触界面形成稳定电势差的物理现象，是塞贝克效应产生热电动势的核心组成部分之一。

图4-55 接触电动势

不同材质的导体常温下单位体积内的自由电子数量（电子浓度）存在显著差异，例如，镍铬合金的电子浓度高于镍硅合金。如图所示，当A、B两种导体紧密接触时，电子会从浓度高的导体A向浓度低的导体B自发扩散，随着电子迁移，电子流出的导体A会带正电，电子流入的导体B会带负电，两者间逐渐形成一个阻碍电子继续扩散的电场EAB(t)。当电子扩散作用与电场阻碍作用达到动态平衡时，界面处的电势差不再变化，此时的电势差即为接触电动势。

热端的接触电动势用符号EAB(t)表示：

（4-50）

冷端的接触电动势用符号EAB(t0)表示：

（4-51）

- 式中k —— 玻尔兹曼常数1.38×10-23J/K；

- t，t0 —— 热端的绝对温度，冷端的绝对温度；

，，， —— 在温度t，t0下材料A、B自由电子的密度；

e —— 单个电子的电荷量1.6×10-19C。

温差电动势是塞贝克效应中热电动势的另一重要组成部分。是指同一根均质导体两端存在温度梯度，即两端温度不同时，因导体内部自由电子的“热扩散差异”而产生的电势差。

如图4-54所示，当单一导体的一端（如A端）温度T高于另一端（B端）温度T0时，A端的自由电子会因温度更高而获得更多能量，热运动速度更快、扩散能力更强；B端电子热运动速度较慢、扩散能力较弱。由于A端电子扩散能力更强，会有更多电子从高温端A端向低温端B端迁移。长期积累后，低温端B会因电子过剩而带负电，高温端A会因电子缺失而带正电。随着电荷分离，导体两端会自然形成一个阻碍电子继续迁移的电场，方向从A端正电指向B端负电。当电子热扩散力作用与电场阻碍作用大小相等，电子迁移达到动态平衡，此时导体两端的电势差不再变化，即为单一导体的温差电动势。其形成过程本质是“温度差→电子热运动差异→电荷分离→电势差”的转化。

其中导体A在两端温度为t，t0时形成的温差电动势用符号EA(t,t0)表示：

（4-52）

导体B在两端温度为t，t0时形成的温差电动势用符号EB(t,t0)表示：

（4-53）

综上所述，热电偶回路中产生的总热电势为

（4-54）

但实践证明，热电偶回路中所产生的热电势主要是由接触电动势引起的，温差电动势所占比例极小，可忽略不计。

（4-55）

由此可得出以下结论：

影响热电偶热电动势的因素取决于材料和接点温度，与形状、尺寸等无关；

两热电极相同时，、，总电动势为0；

两接点温度相同时，即，则总电动势为0；

对于已选定的热电偶，当参考端温度T0恒定时，为常数，则总的热电动势就只与温度t成单值函数关系，即

（4-56）

从式4-56可得，只要测出的大小，就能得到被测温度T，这就是利用热电偶测温的原理。

不同金属组成的热电偶，温度与热电动势之间有不同的函数关系，一般通过实验的方法来确定，并将不同温度下测得的结果列成表格，编制出热电势与温度的对照表，即分度表，供查阅使用，每10℃分档。中间值按内插法，公式4-57计算。

（4-57）

- 式中，， —— 被测温度值，较高温度值和较低温度值；

，， —— 温度，，对应的热电动势。

表4-12 铂铑30-铂铑6热电偶分度表

分度号：B                                                  （参考端温度为0℃）

| 测量端温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电动势/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | -0.000 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.025 |
| 100 | 0.033 | 0.043 | 0.053 | 0.065 | 0.078 | 0.098 | 0.107 | 0.123 | 0.140 | 0.159 |
| 200 | 0.178 | 0.199 | 0.220 | 0.243 | 0.266 | 0.291 | 0.317 | 0.344 | 0.372 | 0.401 |
| 300 | 0.431 | 0.462 | 0.494 | 0.527 | 0.561 | 0.596 | 0.632 | 0.669 | 0.707 | 0.746 |
| 400 | 0.786 | 0.827 | 0.870 | 0.913 | 0.957 | 1.002 | 1.048 | 1.095 | 1.143 | 1.192 |
| 500 | 1.241 | 1.292 | 1.344 | 1.397 | 1.450 | 1.505 | 1.560 | 1.617 | 1.674 | 1.732 |
| 600 | 1.791 | 1.851 | 1.912 | 1.974 | 2.036 | 2.100 | 2.164 | 2.230 | 2.296 | 2.363 |
| 700 | 2.430 | 2.499 | 2.569 | 2.639 | 2.710 | 2.782 | 2.855 | 2.928 | 3.003 | 3.078 |
| 800 | 3.154 | 3.231 | 3.308 | 3.387 | 3.466 | 3.546 | 3.626 | 3.708 | 3.790 | 3.873 |
| 900 | 3.957 | 4.041 | 4.126 | 4.212 | 4.298 | 4.386 | 4.474 | 4.562 | 4.652 | 4.742 |
| 1000 | 4.833 | 4.924 | 5.016 | 5.109 | 5.202 | 5.297 | 5.391 | 5.487 | 5.583 | 5.680 |
| 1100 | 5.777 | 5.875 | 5.973 | 6.073 | 6.172 | 6.273 | 6.374 | 6.475 | 6.577 | 6.680 |
| 1200 | 6.783 | 6.887 | 6.991 | 7.096 | 7.202 | 7.308 | 7.414 | 7.521 | 7.628 | 7.736 |
| 1300 | 7.845 | 7.953 | 8.063 | 8.172 | 8.283 | 8.397 | 8.504 | 8.616 | 8.727 | 8.839 |
| 1400 | 8.952 | 9.065 | 9.178 | 9.291 | 9.405 | 9.519 | 9.634 | 9.748 | 9.863 | 9.979 |
| 1500 | 10.094 | 10.210 | 10.325 | 10.441 | 10.558 | 10.674 | 10.790 | 10.907 | 11.024 | 11.141 |
| 1600 | 11.257 | 11.374 | 11.491 | 11.608 | 11.725 | 11.842 | 11.959 | 12.076 | 12.193 | 12.310 |
| 1700 | 12.426 | 12.543 | 12.659 | 12.776 | 12.892 | 13.008 | 13.124 | 13.239 | 13.354 | 13.470 |
| 1800 | 13.585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-13 铂铑10-铂热电偶分度表

分度号：S                                                  （参考端温度为0℃）

| 测量端温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电动势/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0 | 0.000 | 0.055 | 0.113 | 0.173 | 0.235 | 0.299 | 0.365 | 0.432 | 0.502 | 0.573 |
| 100 | 0.645 | 0.719 | 0.795 | 0.872 | 0.950 | 1.029 | 1.109 | 1.190 | 1.273 | 1.356 |
| 200 | 1.440 | 1.525 | 1.611 | 1.698 | 1.785 | 1.873 | 1.962 | 2.051 | 2.141 | 2.232 |
| 300 | 1.440 | 1.525 | 1.611 | 1.698 | 1.785 | 1.873 | 1.962 | 2.051 | 2.141 | 2.232 |
| 400 | 3.260 | 3.356 | 3.452 | 3.549 | 3.645 | 3.743 | 3.840 | 3.938 | 4.036 | 4.135 |
| 500 | 4.234 | 4.333 | 4.432 | 4.532 | 4.632 | 4.732 | 4.832 | 4.933 | 5.034 | 5.136 |
| 600 | 5.237 | 5.339 | 5.442 | 5.544 | 5.648 | 5.751 | 5.855 | 5.960 | 6.064 | 6.169 |
| 700 | 6.274 | 6.380 | 6.486 | 6.592 | 6.699 | 6.805 | 6.913 | 7.020 | 7.128 | 7.236 |
| 800 | 7.345 | 7.454 | 7.563 | 7.672 | 7.782 | 7.892 | 8.003 | 8.114 | 8.225 | 8.336 |
| 900 | 8.448 | 8.560 | 8.673 | 8.786 | 8.899 | 9.012 | 9.126 | 9.240 | 9.355 | 9.470 |
| 1000 | 9.585 | 9.700 | 9.816 | 9.932 | 10.048 | 10.165 | 10.282 | 10.400 | 10.517 | 10.635 |
| 1100 | 10.754 | 10.872 | 10.991 | 11.110 | 11.229 | 11.348 | 11.467 | 11.587 | 11.707 | 11.827 |
| 1200 | 11.947 | 12.067 | 12.188 | 12.308 | 12.429 | 12.550 | 12.671 | 12.792 | 12.913 | 13.034 |
| 1300 | 13.155 | 13.276 | 13.397 | 13.519 | 13.640 | 13.761 | 13.883 | 14.004 | 14.125 | 14.247 |
| 1400 | 14.368 | 14.489 | 14.610 | 14.731 | 14.852 | 14.973 | 15.094 | 15.215 | 15.336 | 15.456 |
| 1500 | 15.576 | 15.697 | 15.817 | 15.937 | 16.057 | 16.176 | 16.296 | 16.415 | 16.534 | 16.653 |
| 1600 | 16.771 | 16.890 | 17.008 | 17.125 | 17.245 | 17.360 | 17.477 | 17.594 | 17.711 | 17.826 |

表4-14 镍铬-镍硅热电偶分度表

分度号：K                                                  （参考端温度为0℃）

| 测量端温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电动势/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0 | -0.000 | -0.581 | -1.151 | -1.709 | -2.254 | -2.787 | -3.306 | -3.811 | -4.301 | -4.777 |
| +0 | 0.000 | 0.591 | 1.192 | 1.801 | 2.419 | 3.047 | 3.683 | 4.329 | 4.983 | 5.646 |
| 100 | 6.317 | 6.996 | 7.633 | 8.377 | 9.078 | 9.787 | 10.501 | 11.222 | 11.949 | 12.681 |
| 200 | 13.419 | 14.161 | 14.909 | 15.661 | 16.417 | 17.178 | 17.942 | 18.710 | 19.481 | 20.256 |
| 300 | 21.033 | 21.814 | 22.597 | 23.383 | 24.171 | 24.961 | 25.754 | 26.549 | 27.234 | 28.143 |
| 400 | 28.943 | 29.744 | 30.546 | 31.350 | 32.155 | 32.960 | 33.767 | 34.574 | 35.382 | 36.190 |
| 500 | 36.999 | 37.808 | 38.617 | 39.426 | 40.236 | 41.045 | 41.853 | 42.662 | 43.470 | 44.278 |
| 600 | 45.085 | 45.891 | 46.697 | 47.502 | 48.306 | 49.109 | 49.911 | 50.713 | 51.513 | 52.312 |
| 700 | 53.110 | 53.907 | 54.703 | 55.498 | 56.291 | 57.083 | 57.873 | 58.663 | 59.451 | 60.237 |
| 800 | 61.022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-15 铜-康铜热电偶分度表

分度号：T                                                  （参考端温度为0℃）

| 测量端温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电动势/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -200 | -5.603 | -5.753 | -5.889 | -6.007 | -6.105 | -6.181 | -6.232 | -6.258 |  |  |
| -100 | -3.378 | -3.656 | -3.923 | -4.177 | -4.419 | -4.648 | -4.865 | -5.069 | -5.261 | -5.439 |
| -0 | -0.000 | -0.383 | -0.757 | -1.121 | -1.475 | -1.819 | -2.152 | -2.475 | -2.788 | -3.089 |
| +0 | 0.000 | 0.391 | 0.789 | 1.196 | 1.611 | 2.035 | 2.467 | 2.908 | 3.357 | 3.813 |
| 100 | 4.277 | 4.749 | 5.227 | 5.712 | 6.204 | 6.702 | 7.207 | 7.718 | 8.235 | 8.757 |
| 200 | 9.286 | 9.320 | 10.360 | 10.905 | 11.456 | 12.011 | 12.572 | 13.137 | 13.707 | 14.281 |
| 300 | 14.860 | 15.443 | 16.030 | 16.621 | 17.217 | 17.816 | 18.420 | 19.027 | 19.638 | 20.252 |
| 400 | 20.869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电偶的基本定律是其实现温度测量的理论依据，核心包括三个核心定律，决定了测温的准确性和适用性。这三大定律作为热电偶测温技术的基石，深刻揭示了不同材质导体在温度梯度下的热电转换规律，不仅为热电偶的设计、选型、标定提供了严谨的理论支撑，更直接决定了其在不同工况下的测量精度、适用范围和可靠性。

一、热电偶中间导体定律

在热电偶测温回路内，接入第三种导体时，只要第三种导体的两端温度相同，则对回路的总热电势没有影响。即：

热电偶中间导体定律证明如下：

图4-56 中间导体回路结构图

如图4-56所示，当回路中接入第三种导体C时，回路中的总热电势等于各接点的接触电动势之和即：

（4-58）

当时，

将上式代入式4-58可得

二、热电偶中间温度定律

在热电偶测温回路中，tc为热电极上某一点的温度，热电偶AB在接点温度为t、t0时的热电势等于热电偶AB在接点温度t、tc和tc、t0时的热电势和的代数和，即

（4-59）

图4-57 中间温度定律

如图4-57所示，热电偶中间温度定律证明过程如下：

（4-60）

从式4-60可得

根据这个定律，可以连接与热电偶热电特性相近的导体A和B，将热电偶冷端延伸到温度恒定的地方，这就为热电偶回路中应用补偿导线提供了理论依据。

该定律是参考端温度计算修正法的理论依据。在实际热电偶测温回路中, 利用热电偶这一性质, 可对参考端温度不为0℃的热电势进行修正。

表4-16 热电偶冷端补偿

| 补偿方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒温槽法 | 将冷端放入恒温容器（如 20℃恒温箱），强制T0恒定。 | 精度最高（误差 < 0.1℃） | 体积大、成本高，无法移动 | 实验室校准、固定工业设备 |
| 补偿导线法 | 用“热电特性与热电极一致”的导线延长冷端，将其转移到恒温环境（如控制室）。 | 成本低、易操作，不影响精度 | 仅延长冷端，无法补偿环境温度波动 | 工业现场远距离测温（如管道、炉窑） |
| 电子补偿法 | 用温度传感器（如热敏电阻）检测冷端温度，通过电路生成“补偿电势”抵消误差。 | 体积小、响应快，可集成到仪表中 | 精度受补偿电路影响（误差约0.5℃ ~ 1℃） | 便携式测温仪、智能传感器模块 |
| 冰点法 | 将冷端插入0℃的冰水混合物中，使T0=0（热电势计算的基准温度）。 | 理论误差为0，是校准的基准方法 | 操作繁琐，无法长期使用 | 热电偶分度号校准、高精度实验 |

三、热电偶标准电极定律

如果两种导体A、B分别与第三种导体C组成的热电偶所产生的热电动势已知，则由这两个导体A、B组成的热电偶产生的热电动势可表示为

（4-61）

图4-58 标准电极结构图

如图4-58所示，热电偶标准电极定律证明过程如下：

因为

（4-62）

（4-63）

式4-62减去式4-63可得

（4-64）

又因为

（4-65）

（4-66）

将式4-65和式4-66代入式4-64可得

从工业生产的高温炉膛测温，到科研实验的精密温度监测，再到航空航天等极端环境的温度采集，热电偶的稳定运行都离不开这三大定律。它们明确了热电偶导体材质选择、回路结构设计、参考温度设定的关键原则，确保热电势与被测温度之间形成稳定的对应关系。

理论联系实际 热电偶的三大基本定律绝非束之高阁的抽象理论，而是连接实验室推导与工业界应用的坚实桥梁，其每一条定律的诞生与落地，都生动诠释了“理论源于实践、指导实践，又在实践中升华”的深刻内涵。 中间导体定律的应用是理论服务实践的典范，其打破了测温回路的设计局限，让热电偶得以与显示仪、数据采集系统结合，广泛应用于高温炉膛、航空发动机等复杂场景。这告诉我们，理论不是束缚实践的枷锁，而是优化实践的工具。学习中既要吃透理论精髓，又要立足实际需求灵活运用，敢于用理论破解实践中的 “不可能”，在 “理论 — 实践 — 反馈 — 完善”的循环中提升能力。 中间温度定律则为热电偶的规模化应用提供了理论支撑。通过该定律，只需标定参考温度下的热电势，就能推算任意温度区间的测量值，无需重复标定，极大简化了工业测温流程。从实验室的分度表制定，到工厂车间的现场校准，理论与实践的深度融合让热电偶成为工业自动化的“温度哨兵”。这背后，是科研工作者“以实践需求为导向”的价值追求 —— 理论研究的最终目的，是解决实际问题、赋能行业发展。这激励着我们，在学习专业理论时始终怀揣“应用之心”，将个人所学与产业需求、国家发展紧密结合，让扎实的理论功底转化为推动科技进步的实践力量，用“知行合一”的担当书写青春答卷。

选择热电偶时，需重点关注以下5个参数，确保匹配应用场景：

测温范围：不同分度号差异极大（如T型 -270~400℃，S型0~1600℃），需覆盖被测对象的温度区间，避免材质超过耐受极限（如K型长期使用不超过 1100℃）。

灵敏度：单位温度差产生的热电势，E型相对最高，S型相对较低；灵敏度越高，越易被测量电路捕捉，适合微小温度变化检测。

精度：测量值与真实值的偏差，受分度号纯度、补偿精度影响；工业级K型精度约1.5℃，实验室S型精度可达0.5℃。

响应时间：热端温度变化到输出热电势稳定，通常取63%或90%稳定值的时间，与热电极直径、保护套管材质相关；细径裸线热电偶响应时间< 0.1秒，粗径带套管热电偶约1~5秒。

稳定性：长期使用后热电势的漂移程度，S型（铂铑10 -铂）在 1600℃下年漂移< 0.1%，J型（铁-铜镍）在700℃下年漂移可达1%~2%；高温、腐蚀性环境会加速漂移。

热电偶优势具体优势体现在以下方面：

测温范围极宽：从 - 270℃到2800℃，覆盖热敏电阻（-55~300℃）、红外传感器（-50~300℃）无法企及的区间。

被动式工作：无需外部电源，适合无供电的偏远场景，例如油气井、输油管道测温。

环境适应性强：结构坚固，无易碎元件，耐振动、冲击、高温氧化，可在粉尘、油污、腐蚀性气体环境中长期工作。

成本可控：中低温场景，例如K型、J型成本低廉，单支价格仅几元到几十元，适合批量应用。

热电偶存在一定的局限性，具体表现在以下方面：

信号微弱：热电势较小，需搭配高精度放大器，否则易受电磁干扰。需用屏蔽线布线（如镀锡铜网屏蔽），且远离变频器、电机等强干扰源。

依赖冷端补偿：无补偿时误差极大，增加了电路设计复杂度，尤其便携式设备需集成电子补偿模块。

低温精度差：温度< 0℃时，部分分度号，例如K型热电势线性度下降，需选择 T 型、E型等低温专用热电偶。

安装要求高：热端需通过焊接、紧密贴合等，与被测对象良好接触，否则会因“热阻”导致测量滞后或偏差。

普通型探针型热电偶的核心结构由测温元件、保护套管、绝缘材料、引线和接线盒组成，各部分协同实现精准测温，如图4-59所示。热电极的长度一般为300~2000mm，常用350mm，工业应用广泛。

图4-59 普通型探针型热电偶

测温元件，即热电极，由两种不同材质的均质导体，例如K型的镍铬 - 镍硅、J型的铁 - 铜镍，焊接而成，一端为热端，直接接触被测对象；另一端为冷端，接入引线。热电极是核心测温部件，基于热电效应将温度变化转化为热电势，为温度计算提供信号源。

保护套管套在测温元件和绝缘材料外部的金属或陶瓷套管，常见材质有不锈钢、高温合金、刚玉等，呈探针状。保护套管保护内部热电极和绝缘材料，隔绝被测环境中的高温、腐蚀介质、机械冲击和粉尘，延长热电偶使用寿命，同时保证测温稳定性。

绝缘材料填充在保护套管与热电极之间的绝缘物质，常用氧化镁、氧化铝等耐高温陶瓷粉末或绝缘套管，将两根热电极相互隔离。防止两根热电极短路，避免热电势信号失真；同时减少热量散失，保证热电极能准确感受被测温度，提升测量精度。

引线连接热电极自由端与接线盒的导线，材质需与对应热电偶匹配，确保热电特性一致。传递热电极产生的热电势到接线盒，减少冷端温度变化对测量的影响，同时避免热电极直接延伸导致的成本增加和信号损耗。

接线盒安装在探针尾部的密封盒体，内置接线端子，部分带有密封盖和防水/防尘结构。作为热电极与测量仪表的连接接口，方便接线和维护；密封设计可保护接线端子免受环境干扰，确保信号稳定传输。

图4-60 铠装型热电偶

铠装型热电偶如图4-60所示，其核心结构包含热电极、绝缘材料、铠装套管、接线盒。绝缘材料一般选用氧化镁、氧化铝等耐高温粉末，填充在热电极与铠装套管之间，实现绝缘隔离。铠装套管为金属套管，选用不锈钢、高温合金等，将热电极和绝缘材料紧密包裹，整体拉制成型。铠装型热电偶是一种一体化密封结构的热电偶，核心特点是小巧、坚固、响应快，可安装在结构复杂的装置上（1100°C以下），适配复杂恶劣工况。

图4-61 薄膜热电偶结构

薄膜热电偶结构如图4-61所示，是用真空蒸镀、化学涂层等方法将热电偶材料蒸镀到绝缘基板上面而制成的热电偶，其热接点可以做得很小（μm），具有热容量小、反应速度快（μs）等特点，适用于微小面积上的表面温度以及快速变化的动态温度测量。

图4-62是杭州研究院设计开发的高温薄膜热电偶，其最高工作温度可达1200℃，检测误差小于1%，可实现高精度、阵列化、无损原位检测。通过高精度掩模技术可实现热电偶阵列化图案，可对部件表面多点温度同时监控，温度场的空间分辨率可达毫米级别，薄膜热电偶器件整体厚度不超过20μm。

图4-62 薄膜热电偶传感器

图4-62是该薄膜热电偶器件应用于涡轮叶片平面部件热障涂层的隔热效果评价研究，实时提供了真实的热障涂层内叶片表面温度场分布数据。

热电偶凭借宽温域、抗恶劣环境、低成本的核心优势，成为工业、科研、消费电子等领域温度测量的“通用解决方案”，其应用场景覆盖从深低温到超高温、从实验室精密测量到工业现场粗犷环境的全范围需求。

工业制造领域炼钢炉钢水测温、退火炉温控等。常用炉温测量控制系统如图4-63所示。毫伏定值器给出给定温度的相应毫伏值，热电偶的热电势与定值器的毫伏值相比较，若有偏差则表示炉温偏离给定值，此偏差经放大器送入调节器，再经过晶闸管触发器推动晶闸管执行器来调整电炉丝的加热功率，直到偏差被消除，从而实现控制温度。

图4-63 热电偶炉温控制系统

如图4-64所示，工业用热电偶测温场景，热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度，热电偶应浸入所测流体之中，深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时，热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小，应减小接点附近的温度梯度。

热电偶还可应用于机械加工中焊接温度监控、机床主轴测温等；航空发动机燃烧室测温、涡轮叶片温度监控等。应用于核反应堆堆芯周边的高温、坦克炮管温度监控，核反应堆堆芯最高温度可达到1600℃以上，钨铼热电偶适配辐射环境下的高温监测需求，钨铼热电偶核心特点是耐高温、稳定性强，适配极端高温工况，长期使用温度可达1600℃，短期可测 2000℃-2200℃（需惰性气体或真空环境），是高温测量领域的关键元件，如图4-65所示。其还可应用于坦克炮管连续射击后温度升高，热电偶触发冷却系统，避免炮管变形。

图4-64 热电偶测温                    图4-65 钨铼热电偶

热电偶的应用本质是“场景需求与分度号特性的匹配”，从工业高温炉到实验室深低温，从汽车发动机到智能手环，在温度测量领域占据不可替代的地位，尤其是在高温、恶劣环境场景中。

4.5.2热敏电阻

热敏电阻传感器是利用半导体或陶瓷材料的电阻值随温度剧烈变化的特性，将温度变化转换为电阻信号的被动式温度传感器，核心优势是灵敏度高、体积小、成本低、响应快，广泛用于中低温（-55℃~300℃）场景的温度检测与控制。

热敏电阻的核心机制是温度变化改变半导体内部载流子浓度与迁移率，进而导致电阻值显著变化。与金属热电阻，例如铂电阻的“线性小幅变化”不同，热敏电阻的电阻-温度（R-T）特性呈非线性剧烈变化，具体分为两类效应：

负温度系数效应：温度升高时，半导体内部载流子数量大幅增加，导电能力增强，电阻值随温度升高而急剧减小。

正温度系数效应：温度低于“居里点”时，电阻随温度升高缓慢减小；温度超过“居里点”后，电阻随温度升高而急剧增大，本质是材料晶体结构突变导致载流子迁移率骤降。

如图4-66所示，根据热敏电阻按电阻-温度系数可分为负温度系数热敏电阻（Negative Temperature Coefficient，NTC）、正温度系数热敏电阻（Positive Temperature Coefficient，PTC ）和临界温度热敏电阻（Critical Temperature Resistor，CTR）三者结构、特性差异显著。

正温度系数热敏电阻的阻值与温度的的关系

（4-67）

- 式中， —— 温度和时的电阻值；

A —— 热敏电阻的材料常数。

大多数热敏电阻具有负温度系数，其阻值与温度的的关系

（4-68）

- 式中B —— 热敏电阻的材料常数（单位为K，由材料、工艺及结构决定，B一般在1500~6000K之间）。

图4-66 热敏电阻的温度特性曲线

选择热敏电阻时，需重点关注以下核心参数，确保匹配应用场景：

标称电阻（R₂₅）：标准环境温度下的电阻值，是选型的基础，如NTC常用 10kΩ、100kΩ，PTC常用10Ω、100Ω。

B值（NTC专用）：表征NTC的R-T特性关键参数，B值越大，电阻随温度变化越剧烈，例如B=3950K的NTC，温度从25℃升至85℃，电阻从10kΩ降至约1.7kΩ。

响应时间（τ）：热敏电阻从初始温度达到目标温度63%所需的时间，常规 NTC响应时间小于1秒，微型贴片式NTC可小于0.1秒，响应越快，越适合动态温度检测。

其它还有温度系数、居里点、额定功率、稳定性等参数，例如NTC为负系数，若- 4%/℃表示单位温度变化引起的电阻变化率为- 4%，系数绝对值越大，灵敏度越高；电池保护选PTC居里点为60℃ ~70℃；优质NTC年漂移< 1%，稳定性直接影响设备寿命。

热敏电阻的具体优势体现在以下方面：

灵敏度极高：NTC的电阻温度系数是金属热电阻的5~15倍，无需高精度放大器即可检测微小温度变化。

体积小巧：可制成贴片式、圆柱式，直径可以小于1mm，适合狭小空间例如手机电池、芯片附近。

成本低廉：批量生产的NTC/PTC单价远低于铂电阻、热电偶，适合消费电子等低成本需求场景。

功能多样：PTC兼具测温与过流/过温保护功能，可简化电路设计，例如替代保险丝+温度传感器的组合）。

响应快速：微型NTC响应时间小于0.1秒，适合动态温度检测，例如汽车发动机实时测温。

热敏电阻存在一定的局限性，具体表现在以下方面：

测温范围窄：常规热敏电阻仅覆盖- 55℃~300℃，无法满足高温，如炉窑、发动机排气等场景需求。

非线性严重：NTC的R-T特性呈指数关系，若不进行线性化处理，测量误差可达5℃~10℃，需通过硬件电路或软件算法修正。

稳定性较差：长期在高温、高湿环境下使用，NTC的B值易漂移，PTC的居里点可能偏移，精度随时间下降。

抗干扰能力弱：电阻值受外界湿度、振动的影响，需额外做防潮、固定处理一般玻璃封装NTC防潮性较好，如图4-67所示。

图4-67 玻璃封装 NTC

电流限制：NTC工作电流过大会导致自身发热，产生自热误差，通常需控制测量场景中流过的电流。

NTC热敏电阻核心材质为金属氧化物半导体，例如MnO₂、NiO、Co₂O₃的混合烧结体，通过调整成分比例可定制R-T特性。NTC热敏电阻可以应用于家电温控。在冰箱中，NTC热敏电阻常用于测量冷藏和冷冻室、蒸发器、制冰机与马达等部位的温度。下图为兴勤公司的塑料头型和金属头型NTC温度传感器，它们可分别应用于冰箱不同部件的温度检测。在空调中，NTC热敏电阻通常作为温度传感器，用于检测室内外环境温度、盘管温度等。通过测量其电阻值来获取环境温度，再与设定温度比较，从而控制空调的运行状态。

图4-68 塑料头型和金属头型 NTC温度传感器

NTC热敏电阻还可应用于手机电池温度保护，当电池温度上升时，NTC热敏电阻的电阻值下降，分压电路的输出电压发生变化，该变化输送至微控制器后，可使充电控制IC停止充电或调整充电策略，以保护电池免受过热影响。还有汽车冷却液测温、医疗体温计等。

图4-69 医疗体温计

PTC热敏电阻核心材质为钛酸钡（BaTiO₃）基陶瓷半导体（掺杂Sr、Pb等元素调节居里点），关键特性是“居里点后电阻突变”，温度超过居里点后，温度每升1℃，电阻增大10~100倍，高阻状态时电流骤降；温度降至居里点以下时，电阻自动恢复为低阻状态，可通过较大电流，无需更换，可重复使用，兼具 测温与发热/保护功能，适合电源电路保护。PTC热敏电阻可以应用于电路过流保护，如图4-70所示，例如手机充电器、电源适配器等；电机启动，例如冰箱压缩机启动器；恒温加热，例如小型加热垫、汽车座椅加热；以及电池过温保护。

图4-70 PTC过流保护电阻

CTR热敏电阻又称开关型热敏电阻，核心材质为钒、铬、镍的氧化物半导体，关键特性是“特定温度下电阻从高阻骤变为低阻”，常温下为高阻，温度达到临界温度时，电阻瞬间降至几十欧姆，触发电路开关动作。可以应用于火灾报警探测器，当温度达临界值时触发报警；特定设备的温度开关，例如复印机定影辊温度控制。

4.5.3热电阻

热电阻传感器是利用导体的电阻值随温度变化的物理特性，将温度信号转换为可测量电阻信号的温度传感器。其核心优势是测量精度高、线性度好、稳定性强，主要适用于-200℃~850℃的中低温场景，是工业精密测温、实验室校准及高端设备温控的核心器件。

热电阻按核心材质可分为铂电阻、铜电阻、镍电阻三类，三类热电阻的核心参数直接决定其技术边界，关键差异如下表4-17所示。

表4-17 热电阻对比分析

| 对比维度 | 铂电阻（Pt） | 铜电阻（Cu） | 镍电阻（Ni） |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心材质 | 高纯度铂丝或铂膜（纯度≥99.999%） | 纯铜丝（纯度≥99.9%） | 镍合金丝（Ni+Cu+Mn，镍含量≈80%） |
| 典型分度号 | Pt100（0℃电阻100Ω）Pt1000（0℃电阻 1000Ω） | Cu50（0℃电阻50Ω） Cu100（0℃电阻100Ω） | Ni100（0℃电阻100Ω）Ni300、Ni500 |
| 测温范围 | 常规-200℃~850℃ | -50℃~150℃（>150℃铜丝氧化） | -60℃~300℃（>300℃合金结构突变） |
| 线性度 | 优异（全温域可通过公式精准拟合，误差< 0.1℃） | 良好（-50℃~100℃内线性度优于铂电阻，误差 < 0.2℃） | 较差（需多段拟合，全温域误差 > 0.5℃） |
| 长期稳定性 | 极强（年漂移 <0.01Ω，寿命 > 10年） | 一般（年漂移 > 0.1Ω，寿命 3~5年） | 较差（年漂移 > 0.5Ω，寿命2~3年） |
| 成本 | 高 | 铂电阻的 1/5~1/10 | 铂电阻的 1/3~1/2 |

其中铂电阻因性能最优，如图4-71所示，占据90%以上的中高端应用市场，但成本较高，不适合低成本批量应用，灵敏度较低，铂电阻温度系数α小于铜、镍，相同温度变化下电阻变化量较小，例如100℃温差，Pt100电阻变化38.5Ω，Cu100变化42.8Ω，Ni100变化67Ω。

铜电阻是低成本，低温线性好，但是高温性能差，温度超过 150℃时，如图4-72所示，铜丝表面快速氧化，导致电阻漂移，精度骤降；耐腐蚀性弱，易受水汽、油污侵蚀，需额外做防腐封装，例如镀镍、涂覆绝缘层；稳定性一般：长期使用后铜丝易老化，电阻漂移较明显，不适合长期连续监测。

图4-71 PT100热电阻芯温度探头            图4-72 CU50热电阻芯温度探头

镍电阻在精度要求不高、成本有限的情况下替代部分铂电阻，但是其线性度较差，镍合金的电阻-温度特性呈非线性，全温域需3段以上拟合，否则误差过大；稳定性差，镍合金长期在高温下易发生“时效硬化”，导致电阻漂移，寿命短；抗干扰弱，合金成分易受环境影响（如湿度、振动），电阻值波动较大，需严格控制使用环境。

图4-73 Ni120热电阻芯温度探头

结合性能特点，三类热电阻的应用场景高度分化，无绝对“优劣”，仅“适配与否”。

表4-18 热电阻应用对比分析

| 热电阻类型 | 核心适用场景 | 典型应用案例 | 选型关键考量点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铂电阻 | 高精度、长期稳定、宽温域需求场景 | 1. 半导体晶圆制造（温控精度 0.1℃）；2. 医疗婴儿培养箱（低温精度0.05℃）；3. 实验室温度校准（误差0.01℃）；4. 高端家电（热泵空调、嵌入式烤箱）。 | 优先关注精度等级 和低温性能，深低温场景选低温型铂电阻。 |
| 铜电阻 | 低成本、中低温（-50~150℃）、无腐蚀场景 | 1. 空调回风温度检测（精度 ±0.5℃即可）；2. 冰箱冷藏区测温（无高温、无腐蚀）；3. 民用热水器温控（水温 < 80℃）；4. 低端工业管道测温（非腐蚀介质）。 | 优先关注成本和使用温度上限，避免超过150℃使用，潮湿环境需选防腐封装。 |
| 镍电阻 | 中温（-60~300℃）、高灵敏度、低成本场景 | 1. 工业烘箱粗略温控（精度 ±1℃可接受）；2. 汽车冷却液测温（低端车型，替代铂电阻）；3. 普通加热设备温度监测（如电暖器）。 | 优先关注灵敏度和 线性化处理，需配套多段拟合电路，避免长期高温使用。 |

综上，三类热电阻的选型核心是场景需求与性能的匹配，铂电阻主打精密与稳定；铜电阻主打廉价与中低温，镍电阻主打高灵敏度与中温；无绝对最优，只有最适配。

4.6 光电式传感器

光电式传感器是利用光电效应（光照射物质时，物质的电学性质发生变化）将光信号（光强、光频率、光脉冲等）转换为电信号（电压、电流、电阻等）的传感器，核心优势是响应速度快、非接触测量、精度高、抗电磁干扰能力强，广泛应用于工业检测、消费电子、安防监控等领域。

光电式传感器由光路及电路两大部分组成。光路实现被测信号对光学量的调制；电路完成从光信号到电信号的转换。按测量光路组成来着，光电式传感器可分为透射式光电传感器、反射式光电传感器、辐射式光电传感器和开关式光电传感器四种基本形式。

辐射式光电传感器其光源本身就是被测对象，即被测对象是一辐射源。光电器件接收辐射能的强弱变化，如图4-74a所示，光通量的强弱与被测参量(如温度)的高低有关。

透射式光电传感器是利用光源发出一恒定光通量的光，并使之穿过被测对象，其中部分光被吸收，而其余的光则到达光敏器件上，转变为电信号输出。如图4-74b所示，根据被测对象吸收光通量的多少就可确定出被测对象的特性，此时，光敏器件上输出的光电流是被测对象所吸收光通量的函数。这类传感器可用来测量液体、气体和固体的透明度和浑浊度等参数。

反射式光电传感器是将恒定光源发出的光投射到被测对象上，由光敏器件接收其反射光通量，如图4-74c所示。反射光通量的变化反映出被测对象的特性。例如：光通量变化大小可以反映出被测物体的表面光洁度，通过光通量的变化频率，可以反映出被测物体的转速。

图4-74 光电式传感器的基本形式

开关式光电传感器是在开关式光电传感器的光源与光电器件间的光路上有物体时，光路被切断，否则，光路畅通，如图4-74d所示。光敏器件上表现出有光(无物体阻挡)就有电信号，无光(有物体阻挡)则无电信号，即仅为“0”或“1”的两种开关状态。它的使用形式有开关、计数和编码三种，如点钞机用两组红外发光二极管和光敏晶体管实现纸币完整性检测和计数。

根据工作原理和结构，常见的光电式传感器有光电效应传感器、红外热释电探测器、固体图像传感器、光纤传感器。

4.6.1光电效应与光电器件

光电效应传感器的技术基础是光与物质的相互作用，不同光电效应对应不同类型的传感器。

外光电效应：当光照射到金属或金属氧化物的光电材料上时，光子的能量传给光电材料表面的电子，如果入射到表面的光能使电子获得足够的能量，电子会克服正离子对它的吸引力，脱离材料表面而进入外界空间的现象。

即外光电效应是在光线作用下，电子逸出物体表面的现象。

根据外光电效应做出的光电器件有光电管和光电倍增管。

图4-75 光电管                       图4-76 光电倍增管

光电管结构图如图4-76所示，玻璃外壳内封装“阴极（涂有光敏金属，如铯、钾）”和“阳极”，阴极受紫外线或短波长可见光照射，逸出光电子，波长较长的光，光子能量不足，无法激发电子逸出，向阳极移动形成光电流。

光电倍增管原理如图4-77所示，在光电管基础上增加“多个倍增极”，光电子经倍增极逐级放大（放大倍数104~108倍），可检测极微弱光信号。

图4-76 光电管                           图4-77 光电倍增管

光电管响应快但灵敏度低，光电倍增管灵敏度极高，可检测单光子但体积大、成本高、需高压电源。

光电管可以应用于光谱分析仪器、紫外线检测；光电倍增管应用于闪烁计数器、天文观测中的弱星光检测、荧光免疫分析仪。闪烁计数器由闪烁体、光的收集部件和光电转换器件三个主要部分组成。其中，光电倍增管是核心部件，它能将闪烁体产生的微弱光信号转换为电信号，并进行放大，以便后续的检测和分析。图4-78是位于日本神冈矿山地下一千米深的Super-Kamiokande，其核心构造是一个容纳5万吨超纯水的不锈钢圆柱体，其内层布满了11200颗光电倍增管。Super-Kamiokande 在1998年凭借测量大气层中微子的比例而间接验证了中微子振荡的效应，并给出大气层中微子的质量平方差，东京大学教授小柴昌俊便是因为领导此实验而荣获2002年诺贝尔物理奖。

图4-78 Super-Kamiokanden内部的光电倍增管阵列

我国江门中微子实验探测器主体结构于2024年11月20日建成，位于广东省江门市开平市地下700米深处，其核心设备包含直径41米的不锈钢网壳、直径35.4米的有机玻璃球以及18000只光电倍增管阵列，内部灌注2万吨液体闪烁体作为探测介质。该探测器以测量中微子质量顺序为首要科学目标，于2025年8月正式运行取数，预计持续运行约30年。

图4-79 建设中的江门中微子实验中心探测器

内光电效应是指在光线作用下，物体的导电性能发生变化或产生光生电动势的现象。内光电效应可分为光电导效应和光生伏特效应。

光电导效应：在光线作用下，对于半导体材料吸收了入射光子能量， 若光子能量大于或等于半导体材料的禁带宽度，就激发出电子-空穴对，使载流子浓度增加，半导体的导电性增加，阻值减低的现象。

即光电导效应是在光线作用下，半导体电阻率变化的现象。

根据光电导效应做出的光电器件如图4-80所示，有光敏电阻（左）、光敏二极管（中）、光敏三极管（右）。

图4-80 光电导效应的光电器件

光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管核心是光敏半导体材料。光敏电阻灵敏度高，对可见光或近红外线敏感，但响应速度慢（ms级），线性度差，电阻与光强呈非线性关系；光敏二极管响应快（ns~μs级），光敏三极管是在光敏二极管基础上增加电流放大结构，光电流经三极管放大后输出，灵敏度更高。

光敏电阻应用于路灯自动控制，光线暗时电阻增大，触发路灯点亮；相机曝光控制；玩具光控开关等。光敏二极管是光纤通信中常用的光检测器，它能将接收到的光信号转换为电信号；应用于烟雾报警器里检测散射光；编码器中进行脉冲计数等。光敏三极管应用于红外遥控器接收端、工业光电开关以此检测物体有无、自动门感应等。

光生伏特效应：在光线的作用下能够使物体产生一定方向的电动势的现象。

即光生伏特效应是在光线作用下，产生电动势的现象。

根据光生伏特效应做出的光电器件有光电池。

图4-81 太阳能电池

光电池核心是大面积半导体PN结，无需外部电源，光照射 PN 结直接产生光生电动势，开路电压约0.5~1V，短路电流与光强成正比。响应速度较慢（ms级），但光谱响应范围宽，可覆盖可见光或近红外线，适合强光检测与能量转换；成本适中，可制成大面积阵列，如太阳能电池板。

光电池可以应用于太阳能发电、光照度计用来检测环境光强、航天器能源供应等。

图4-82 光照度计

中国空间站天和核心舱太阳翼，图4-83所示，展开单翼面积达67平方米，单翼翼展为 12.6 米，采用三结砷化镓太阳电池，这两组太阳电池翼在初期发电能力超过18kW。还有祝融号火星车太阳翼，图4-84所示，整体呈蝶翼形，展开后如同蝴蝶的翅膀，四只翅膀同样采用三结砷化镓太阳能电池阵列用于能源供给。

图4-83 天和核心舱太阳翼                      图4-84 祝融号火星车

华夏重器展翼，大国风采铸魂 中国空间站天和核心舱的巨幅太阳翼与祝融号火星车的蝶翼形太阳翼，既是支撑航天探索的“能量之翼”，更是彰显华夏重器硬核实力、书写大国风采的“担当之翼”。 这一对“天地双翼”，承载着家国情怀与探索精神。太阳翼舒展的不仅是能源供给的臂膀，更是中国航天人“仰望星空、脚踏实地”的理想追求，是中华民族迈向深空的坚定步伐。从空间站搭建“太空家园”，到火星车留下“中国印记”，这些重器背后，是无数科研工作者隐姓埋名、精益求精的坚守，是一代又一代人薪火相传、攻坚克难的担当。它们告诉我们，重大科技成果的诞生，从来不是一蹴而就的奇迹，而是日积月累的奋斗结晶；大国风采的彰显，不仅在于技术的跨越，更在于精神的传承。这激励着我们，要以航天人为榜样，深耕专业、勇攀高峰，将个人理想融入国家发展大局，用创新智慧铸就更多华夏重器，在实现民族复兴的征程中，书写属于新时代的大国风采。

4.6.2CCD固体图像传感器

CCD（Charge-Coupled Device，电荷耦合器件）固体图像传感器是一种基于 “电荷存储与转移”原理，将光学图像转换为电信号的半导体器件。其核心优势是高灵敏度、低噪声、高分辨率，曾长期主导专业图像采集领域（如单反相机、工业检测、天文观测），是现代成像技术的重要里程碑。

CCD的本质是“光敏单元阵列 + 电荷转移通道”，通过四个关键步骤实现图像信号的捕捉与输出，核心是光生电荷的产生、存储、转移与检测。

根据电荷转移方向、成像需求的不同，CCD按电荷转移方向分为帧转移 CCD、行间转移CCD、全帧转移CCD。按光谱响应分类分为以下类型：

可见光CCD：搭配RGB彩色滤光片，用于普通彩色成像，例如相机、摄像头；

红外CCD：采用对红外光敏感的半导体材料，配合红外光源，用于夜间监控、热成像；

紫外CCD：表面镀抗紫外涂层，用于紫外成像，例如生物荧光检测、天文紫外观测。

图4-85是哈勃太空望远镜拍摄出天文界网红观测照片“创世之柱 Pillars of Creation”，所用的广角相机3由两个可见紫外的CCD组成。每个可见紫外传感器的尺寸是20484096。哈勃通过拼接、叠加、多通道组合等操作，最终得到了清晰的高动态范围的成像。

图4-85 创世之柱

选择 CCD 时，需重点关注以下参数，直接影响成像质量：

分辨率：以像素数衡量，例如500万像素 = 2592×1944，像素密度越高，图像细节越丰富；专业领域常用“线对数”例如1000线对/毫米），反映对精细结构的分辨能力。

灵敏度：单位光照强度下产生的电荷数量，灵敏度越高，在弱光环境下，例如夜景成像效果越好；通常用量子效率（QE，吸收的光子数与产生的电子数之比）表示，优质CCD 的QE可达70%~90%。

噪声水平：主要包括暗电流噪声（无光照时光敏单元产生的漏电流，越低越好）、转移噪声（电荷转移过程中的电荷损失）；噪声越低，图像信噪比（SNR）越高，暗部细节越清晰。

动态范围：最大可探测光强与最小可探测光强的比值（单位：dB），动态范围越大，越能同时呈现亮部和暗部细节，例如正午阳光下的阴影区域，优质 CCD 动态范围可达60~80dB。

帧率：单位时间内输出的图像帧数（单位：fps），帧率越高，越适合拍摄动态物体，例如高速运动的汽车；行间转移CCD帧率通常为30~60fps，帧转移 CCD可高达数百fps。

CCD和 CMOS图像传感器是主流成像核心，二者在结构、性能、应用上各有侧重，无绝对优劣，其参数对比见表4-19，CCD和 CMOS图像传感器适配场景因结构性能存在差异。

表4-19 CCD和CMOS图像传感器对比分析

| 对比维度 | CCD 传感器 | CMOS 传感器 |
| --- | --- | --- |
| 工作原理 | 电荷集中转移至输出端放大 | 每个像素自带放大器（像素级放大） |
| 噪声水平 | 低（集中放大，减少噪声引入） | 高（像素间放大器性能差异大，易产生固定噪声） |
| 灵敏度 | 高（量子效率70% ~ 90%） | 中（量子效率50% ~ 70%，近年技术提升显著） |
| 功耗 | 高（需复杂时钟驱动） | 低（仅激活工作像素，功耗为CCD 的1/3~1/2） |
| 成本 | 高（结构复杂，量产难度大） | 低（可与CMOS电路集成，量产成本低） |
| 集成度 | 低（需外部 ADC、ISP 电路） | 高（单芯片集成成像、放大、ADC、图像处理） |
| 适用场景 | 专业高画质领域（天文、医疗、工业） | 消费级领域（手机、监控、普通相机） |

CCD固体图像传感器具有低噪声、高灵敏度、高一致性、抗干扰能力强等优势，凭借高画质、低噪声的核心优势，当前更多在专业成像、精密检测等专业领域应用。另一方面由于其成本高、功耗高、速度受限、集成度低等局限性，目前CMOS图像传感器（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Image Sensor）在消费级市场占据主导，是一种常用的图像传感器。

图4-86 CCD和CMOS图像传感器

4.6.3光纤传感器

光纤传感器（Optical Fiber Sensor）是一种以光纤为敏感元件或传输介质，利用光的调制特性，将温度、压力、应变、浓度等被测量转换为可检测光信号的传感器。其核心优势是抗电磁干扰、耐腐蚀、体积小、传输距离远，广泛应用于工业、医疗、航空航天等复杂环境。

光纤是一种多层介质结构的同心圆柱体，包括纤芯、包层和保护层（涂敷层及护套）。结构如图4-87所示，核心部分是纤芯和包层，纤芯粗细、纤芯材料和包层材料的折射率，对光纤的特性起决定性影响。

图4-87 光纤的结构

纤芯是光波的主要传输通道；纤芯材料的主体是SiO2，并掺入微量的GeO2、P2O5，以提高材料的光折射率。纤芯直径5～75μm。

包层可以是一层、二层或多层结构，总直径约100～200 μm，包层材料主要也是SiO2，掺入了微量的B2O3或SiF4以降低包层对光的折射率；包层的折射率略小于纤芯，这样的构造可以保证入射到光纤内的光波集中在纤芯内传输。

涂覆层保护光纤不受水汽的侵蚀和机械擦伤，同时又增加光纤的柔韧性， 起着延长光纤寿命的作用。

光波在光纤中的传播途径和方式称为光纤模式。对于不同入射角的光线，在界面反射的次数是不同的，传递的光波间的干涉也是不同的，这就是传播模式不同，一般总希望光纤信号的模式数量要少，以减小信号畸变的可能。

单模光纤直径较小（2~12um)，光信号沿纤芯中轴线附近以“直线+全反射” 方式传播，仅一种传播路径，无多路径带来的信号叠加或延迟。其优点是：信号畸变小、信息容量大、线性好、灵敏度高；缺点：纤芯较小，制造、连接、耦合较困难。

多模光纤直径较大(50~100um)，光信号沿纤芯不同路径传播，部分沿轴线、部分斜向反射，多种模式同时传输，易因路径长度差异导致信号延迟。其缺点是：性能较差。优点：纤芯面积较大，制造、连接、耦合容易。

单模光纤的核心优势是长距离、高带宽、低色散，适合骨干通信与高精度传感；多模光纤的核心优势是低成本、易集成、短距离适配，适合局域网与中低精度短距离场景，二者无绝对优劣，需根据实际需求匹配选型。

图4-88 光纤模式

光纤传感器的本质是通过被测量改变光纤中传输光的某一物理特性，例如强度、相位、偏振态、波长等，再通过检测光信号的变化反推被测量的数值。流程分为以下三步：

光信号发射：由光源（如LED、激光二极管LD）产生稳定的光信号（通常为单色光），注入光纤的输入端，光信号在光纤内以全反射原理沿纤芯传输。

光调制（核心环节）：当光纤经过被测量区域时，被测量（如温度升高、压力增大）会与光纤发生相互作用，导致传输光的某一特性被“调制”。

若被测量改变光的强弱，称为强度调制；

若改变光在光纤中的传播速度，例如导致参考光与信号光两束相干光相位差，称为相位调制；

若改变光的振动方向，例如磁场、电流等被测量通过特定效应，例如法拉第效应、磁光效应等改变光的振动方向，称为偏振态调制；

若改变光的波长，例如荧光物质受激发光的波长偏移，称为波长调制。

光信号解调与输出：被调制后的光信号传输至光纤输出端，由光探测器（如光敏二极管、CCD）将光信号转换为电信号，再通过信号处理电路（如放大器、滤波器、模数转换器）提取被调制的信息，最终输出被测量的具体数值（如温度值、压力值）。

光纤传感器的结构简洁，主要由四部分组成，详细见表格4-20，各组件功能明确且协同工作。

表4-20 光纤传感器结构

| 组件名称 | 核心功能 | 常见类型 |
| --- | --- | --- |
| 光源 | 提供稳定、单色的入射光，是光信号的源头 | LED（低成本、宽光谱）、LD（激光二极管，高亮度、窄光谱）、SLED（超辐射发光二极管，兼顾亮度与稳定性） |
| 光纤 | 作为光的传输介质，部分类型中同时作为敏感元件（直接与被测量作用） | 单模光纤（传输单一模式光，适合相位或偏振态调制）、多模光纤（传输多模式光，适合强度调制，成本低） |
| 光调制单元 | 实现被测量→光信号的转换，是传感器的敏感核心 | 光纤光栅（应变/温度敏感）、光纤倏逝波结构（浓度/折射率敏感）、干涉仪（相位敏感） |
| 光探测与信号处理单元 | 将调制后的光信号转换为电信号，并提取被测量信息 | 光探测器（光敏二极管、雪崩光敏二极管 APD）、信号处理电路（锁相放大器、光谱分析仪） |

按敏感元件是否为光纤分类，可以分为以下两类：

功能型光纤传感器（内调制型）：光纤本身就是敏感元件，被测量直接作用于光纤（如光纤光栅传感器、干涉型光纤传感器），调制发生在光纤内部。

非功能型光纤传感器（外调制型）：光纤仅作为光的传输介质，敏感元件是光纤外部的其他材料（如放置在光纤端面的荧光探头），调制发生在光纤外部。

图4-89 光纤传感器组成示意图

评估光纤传感器的核心参数，直接决定其适用场景：

灵敏度：被测量变化单位值时，光信号的变化幅度，例如相位调制型灵敏度可达10-9 ，即微应变级）；

测量范围：传感器能准确检测的被测量最小值到最大值，例如，下图所示工业用光纤压力传感器测量范围为0.01MPa～60MPa，

图4-90 SuperHawk4001SP光纤光栅压力传感器

响应速度：从被测量变化到传感器输出稳定信号的时间，例如高频振动测量需响应速度< 1μs；

稳定性：长期工作中输出信号的漂移程度，例如温漂、时漂，通常要求年漂移< 0.1% 满量程；

光纤传感器的具体优势体现在以下方面：

抗电磁干扰：光纤传输光信号，不导电，不受强电磁环境，例如高压电网、电机、雷达等影响，适合工业强电场景；

耐恶劣环境：光纤材质例如石英耐腐蚀、耐高温，可承受- 200℃~1200℃、耐高压，可用于化工酸碱池、油气井、航空发动机等极端环境；

体积小、轻量化：光纤直径仅几十微米，例如单模光纤纤芯直径9μm，可嵌入混凝土、航空复合材料等材料内部，不影响被测物体结构。

光纤传感器存在一定的局限性，具体表现在以下方面：

成本较高：LD光源、解调设备光谱分析仪价格高于传统电传感器，适合高要求场景；

安装与维护难度大：光纤易折断，需专用熔接设备连接，维护需专业技术。

图4-91所示，在桥梁建设中，光纤传感器可预埋在混凝土中，用于测试应力松弛、施工应力和动荷载应力，从而评估桥梁短期施工阶段和长期营运状态的结构性能。在地质灾害监测中，光纤传感器可用于滑坡监测，通过沿滑坡体走向铺设光纤，捕捉地表形变，实现对滑坡的实时监测和预警。

图4-91 基于分布式光纤传感的智慧道路与桥梁监测

光纤应用于测温，如图4-92所示，将专用磁光光纤缠绕在输电线外侧，光纤两端连接线偏振激光作为光源和偏振检测模块，信号通过光纤传输至控制室，实时输出电流值，用于电网负荷调度、短路电流监测等故障诊断。将涂覆荧光物质的光纤传感器封装在耐高温金属保护管中，随开采管柱下入井下数千米深处，地面端连接激光光源和高分辨率光谱仪；可以实现实时监测井下不同深度的温度分布，通过波长偏移量计算温度值，为油气藏分析提供数据支持，例如温度异常升高区域可能为高产油气层。

图4-92 分布式光纤温度测量系统

4.7辐射与波式传感器

辐射与波式传感器（Radiation and Wave Sensor）是一类利用电磁波（如可见光、红外、微波）、声波（如超声波）或粒子辐射（如X射线、γ射线）的传播特性（反射、折射、散射、吸收），将被测量（如距离、温度、浓度、缺陷）转换为可检测信号的传感器。其核心优势是非接触测量、响应速度快、覆盖范围广，广泛应用于工业检测、医疗诊断、环境监测等场景。

4.7.1红外传感器

红外传感器（Infrared Sensor，IR Sensor）是一种利用红外辐射（波长范围0.76 ~ 1000μm的不可见光）的物理特性，将红外辐射信号转换为可检测电信号的传感器。其核心功能是“感知红外辐射的存在、强度或分布”，实现非接触式温度测量、物体探测或成像。工程上又把红外线所占据的波段分为四部分，即近红外、中红外、远红外和极远红外。

红外辐射本质上是一种热辐射。红外线作为电磁波的一种形式，红外辐射和所有的电磁波一样，是以波的形式在空间直线传播的，具有电磁波的一般特性，如反射、折射、散射、干涉和吸收等。任何温度高于绝对零度（-273.15℃） 的物体都会持续向外辐射红外能量，辐射强度与温度的四次方成正比，即斯蒂芬 - 玻尔兹曼定律

（4-69）

式中：W —— 物体单位面积所发射的辐射功率；

—— 物体表面的法向比辐射率（一般物体在0与1之间，1为黑体）

—— 斯蒂芬 - 玻尔兹曼常数，5.67×10-8；

T —— 为物体绝对温度。

红外传感器的工作流程本质是捕捉红外辐射→转换为电信号→提取目标信息。

红外辐射接收：传感器的“敏感元件”，例如红外探测器接收被测物体发射或反射的红外辐射；

光电/热电转换：敏感元件将红外辐射的能量转换为微弱的电信号，转换方式分为光电效应或热电效应；

信号处理与输出：微弱电信号经放大器、滤波器、模数转换器（ADC）处理后，输出与红外辐射强度或温度对应的数字信号，最终通过显示或控制系统呈现结果，例如温度值、物体是否存在等。

红外探测器是红外传感器的核心。红外探测器是利用红外辐射与物质相互作用所呈现的物理效应来探测红外辐射的。红外探测器的种类很多，按探测机理的不同，分为热探测器和光子探测器两大类。

表4-21 热探测器和光子探测器对比分析

| 类型 | 核心原理 | 关键特性 | 典型器件 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热型红外传感器 | 基于热电效应：红外辐射加热敏感元件，导致元件温度变化，进而产生电信号（如电阻、电压变化） | 响应速度慢（ms级）；灵敏度较低；无波长选择性（对全红外波段敏感）； 成本低、工作温度范围宽（-50℃~120℃） | 热电堆传感器、热释电传感器、热敏电阻传感器 | 人体感应、常温非接触测温、火焰探测 |
| 光子型红外传感器 | 基于光电效应：红外光子直接激发半导体材料中的电子，产生光电流或光电压（仅对特定波长红外光敏感） | 响应速度快（μs级）；灵敏度高（可探测微弱红外辐射）；有波长选择性（需匹配目标辐射波长）；部分需低温制冷（如碲镉汞探测器需-196℃液氮制冷） | 红外光电二极管、红外光电三极管、红外焦平面阵列（FPA） | 高精度测温、红外热成像、红外通信 |

红外热释电传感器在热探测器中探测率最高，频率响应最宽，所以这种探测器倍受重视，发展很快。这里我们主要介绍热释电型探测器。

热释电效应是指由于温度变化而产生电荷的现象；如图4-93所示，在外加电场作用下，电介质中的带电粒子（电子、原子核等）将受到电场力的作用，正电荷趋向阴极向上层积聚、负电荷趋向阳极向下层积聚，结果电介质的上表面带正电，相对下表面带负电，这就是“电极化”。

图4-93 电介质的极化与热释电

当电压去除后，大多数电介质的极化状态消失，但铁电体会保持。“铁电体”的极化强度（单位面积上的电荷）与温度有关。当红外辐射照射到已经极化的铁电体薄片表面上时引起薄片温度升高，使其极化强度降低，表面电荷减少，这相当于释放一部分电荷，所以叫做热释电型传感器。

当温度升高到一定程度，极化将突然消失，这个温度就是居里点。在居里点以下，极化强度是温度的函数。如果将负载电阻与铁电体薄片相连，则负载电阻上便产生一个电信号输出。输出信号的强弱取决于薄片温度变化的快慢，从而反映出入射的红外辐射的强弱，热释电型红外传感器的电压响应率正比于入射光辐射率变化的速率。当铁电体薄片的温度达到平衡值时，表面电荷达到平衡浓度，不再释放电荷，将无输出信号。

评估红外传感器性能的关键参数，直接决定其适用场景：

测温范围（仅测温型）：可准确测量的温度区间，如额温枪“32℃~42.9℃”，工业测温仪“-50℃~1800℃”；

测温精度（仅测温型）：测量值与真实值的偏差，如医用额温枪精度±0.2℃，工业测温仪精度±1% 读数或±1℃；

响应时间：从接收红外辐射到输出稳定信号的时间，热型传感器10~100ms，光子型传感器小于1ms；

探测距离：传感器能有效接收红外辐射的最大距离，如家用感应灯3~5m，工业热像仪10~100m，需配合长焦镜头；

例如4-94所示，福禄克新一代锐智系列热像仪，搭载全新传感器和光学系统，红外分辨率高达640×480像素。它支持多达10倍的数码变焦，还可配2倍长焦镜头、4 倍长焦镜头等，能检查远距离目标，如高压设备、架空管道等。

图4-94 福禄克 Ti480U 热像仪和 TiX580 热像仪

光谱响应范围：传感器敏感的红外波长区间，需与被测物体的辐射波长匹配，例如人体辐射波长9~10μm，传感器需覆盖此区间；

抗干扰能力：抵抗阳光、灯光等环境杂光、电磁干扰的能力，通常通过光学滤波、电磁屏蔽实现。

红外传感器的具体优势体现在以下方面：

非接触测量：无需接触被测物体，适合高温（如钢水）、高压、脆弱（如文物）或卫生要求高（如医疗）的场景；

安全可靠：红外辐射无电离辐射（区别于X射线、γ射线），对人体无害，可广泛用于消费电子和医疗；

环境适应性强：不受电磁干扰（区别于微波传感器），部分传感器可在恶劣环境（如粉尘、潮湿）下工作；

响应速度快：光子型传感器响应时间达微秒级，适合动态监测（如高速生产线温度筛选）。

红外传感器存在一定的局限性，具体表现在以下方面：

易受环境影响：环境温度过高（如高温车间）会干扰测量精度，需温度补偿；雨雪、浓雾会衰减红外辐射，影响探测距离；

有探测盲区：红外辐射无法穿透金属、厚玻璃等高密度材料，遮挡物会导致传感器失效；

成本差异大：高精度红外成像传感器（如医用热像仪）成本高（数万元），限制部分民用场景；

波长匹配要求高：光子型传感器仅对特定波长敏感，需根据被测物体辐射波长选型（如测火焰需匹配4.3μm波长）。

红外传感器因非接触、安全、响应快的特点，渗透到多个领域，红外测温仪是利用热辐射体在红外波段的辐射通量来测量温度的。红外传感器测温系统如图4-95所示，主要由下列几部分组成：红外光透镜系统路、红外滤光片、调制盘、红外探测器、信号调理电路、微处理器和温度传感器等。红外线通过固定焦距的透射(也有采用反射的)系统、滤光片聚焦到红外探测器的光敏面上，红外探测器将红外辐射转换为电信号输出。步进电动机可以带动调制盘(或称辐射调制器、斩波器，状似扇叶)转动将被测的红外辐射调制成交变的红外辐射线。红外测温仪的电路包括前置放大、选频放大、发射率调节、线性化等。现在还可以容易地制作带单片机的智能红外测温仪，其稳定性、可靠性和准确性更高。

图4-95 红外测温仪原理图

红外测温仪基于非接触式测温原理，量程覆盖范围极广，可根据型号、原理和应用场景分为不同区间，核心适配从低温到极高温的各类测温需求。导弹发动机尾焰温度因推进剂种类、发动机类型、工作条件等因素存在较大差异，一般在1227℃至2727℃之间，固体火箭发动机通常尾喷焰的最高温度会高于1227℃，在复燃条件下可达1727℃以上。而采用含高能炸药成分推进剂的导弹发动机，其尾焰温度可能更高，当前高温型红外测温仪，常规高温型可测 2000℃~3000℃，特殊型号，例如碳化硅窗口型可测4000℃以上。另外光学高温计测量范围1000℃~3200℃，部分型号可扩展至4000℃。监测导弹发动机尾焰温度可以评估发动机工作状态，保障运行可靠性；预警潜在故障，降低发射与飞行风险；优化发动机设计与性能，提升战略效能。

红外线气体分析仪是根据气体对红外线具有选择性的吸收的特性来对气体成分进行分析的。如图4-96所示，不同气体其吸收波段（吸收带）不同，例如CO气体对波长为4.65μm附近的红外线具有很强的吸收能力，则可以利用4.26μm附近的吸收波段进行分析。空气中双原子气体具有对称结构，无极性（如N2，O2，H2），以及单原子惰性气体（如He，Ne，Ar），它们不吸收红外辐射。红外线被吸收的数量与吸收介质的浓度有关，透过的射线强度按指数规律减弱。

图4-96 不同气体对红外线的透射光谱

图4-97是四方仪器Gasboard-3100P便携式红外光谱气体分析仪，综合运用了非分光红外（NDIR）、热导（TCD）和电化学（ECD）三种技术来实现对不同气体的测量，具体工作原理如下：

图4-97 四方仪器Gasboard-3100P便携式红外光谱气体分析仪

基于NDIR技术测量CO、CO₂、CH₄、C₂H₂、C₂H₄、CnHm：根据不同气体对红外线有选择性吸收的原理，这些气体在特定波长的红外线照射下，会吸收相应波长的红外能量。例如分析CO气体的含量，测量时光源是由镍铬丝通电加热发出3～10 μm的红外线，切光片将连续的红外线调制成脉冲状的红外线，两束红外线经反射、切光后射入测量气室和参比室，由于测量室中含有一定量的CO气体，该气体对4.65 μm的红外线有较强的吸收能力，参比室则中封入不吸收红外线的气体（如N2等）。这样射入红外探测器的两个吸收气室的红外线光造成能量差异，使两吸收室压力不同，测量边的压力减小，于是薄膜偏向定片方向，改变了薄膜电容两电极间的距离，也就改变了电容C。如被测气体的浓度愈大，两束光强的差值也愈大，则电容的变化量也愈大，因此电容变化量反映了被分析气体中被测气体的浓度。

图4-98 红外线气体分析仪结构原理图

当被测气体中存在干扰气体时，即与被测气体吸收红外线波段有部分重叠的气体，如CO气体和CO2在4～5μm波段内红外吸收光谱有部分重叠，则CO2的存在会对分析CO气体带来影响，为了消除干扰气体CO2对测量结果的影响，在测量边和参比边各设置了一个封有干扰气体的滤波气室，它能将与CO2气体对应的红外线吸收波段的能量全部吸收，因此左右两边吸收气室的红外能量之差只与被测气体CO的浓度有关。

剥离无关因素，聚焦核心目标 滤波室的核心功能是排除干扰，本质是通过技术手段减少外部变量对数据采集的核心目标的影响，确保结果真实反映事物本质，生活中许多决策与判断需 “拨开干扰” 才能接近真相，小到日常选择，大到问题解决，排除干扰的过程不仅是获取精准结论的手段，更蕴含着理性思维、责任意识与生活智慧， 无论是实验室里排除气体干扰以获得精准的物质成分分析数据，还是生活中排除营销干扰，精准匹配真实需求，干扰往往是“偏离核心的表象”，而精准结论则源于“对事实的尊重、对自身需求的清醒认知”。这不仅能帮助我们避免决策失误、提升生活质量，更能培养“理性、务实、负责”的生活态度，不被外界噪音裹挟，不被主观情绪左右，让每一个选择都真正服务于“让生活更好”的核心目的。

基于TCD技术测量H2：热导式气体传感器利用不同气体具有不同的热导率这一特性来测量氢气浓度。当含有氢气的被测气体通过热导池时，由于氢气的热导率与其他气体不同，会导致热导池内的温度发生变化，进而引起热敏元件的电阻值发生变化。通过测量电阻值的变化，就可以计算出氢气的浓度。

基于ECD技术测量O2：电化学传感器中包含一个能与氧气发生化学反应的工作电极和一个参考电极。当氧气扩散到工作电极表面时，会在电极上发生氧化还原反应，产生与氧气浓度成正比的电流。通过测量该电流的大小，即可确定氧气的浓度。

仪器在测量出各气体组分的浓度后，会自动根据这些数据计算并显示煤气、天然气的热值。

图4-99 红外热成像仪工作原理

红外热成像仪是包含红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统等结构，被测对象产生红外辐射，根据黑体辐射定律，物体的温度越高，其辐射的红外能量越强，且辐射的波长与温度有关。红外镜头等接收并聚集被测物体释放出的红外线，红外镜头将红外辐射聚焦到红外探测器上，红外探测器是红外热成像仪的核心部件，它能够将接收到的红外辐射能量转换为电信号。探测器转换后的电信号非常微弱，需要经过放大电路进行放大处理，同时，为了提高图像的清晰度和对比度，还需要对信号进行滤波、校正等处理，以消除噪声和误差。经过处理的电信号被转换为数字信号，然后通过图像处理算法，将数字信号转换为不同温度值的彩色图或灰度图，将不同温度对应的数字信号，映射为人类视觉易区分的颜色，例如常见的低温区域显示蓝色、绿色，中温区域显示黄色、橙色，高温区域显示红色、白色。最后在显示器上显示出来，形成我们看到的热图像。

图4-100 红外热成像仪成图

4.7.2微波传感器

微波传感器（Microwave Sensor）是一种利用微波（波长1mm~1m，频率 300MHz~300GHz 的电磁波）的反射、透射、多普勒效应传播特性，将距离、速度、浓度、位移等被测量对象转换为可检测电信号的传感器。

微波具有以下特点：需要定向辐射装置；遇到障碍物容易反射；绕射能力差；

传输特性好，传输过程中受烟雾、灰尘等的影响较小；介质对微波的吸收大小与介质介电常数成正比，如水对微波的吸收作用最强。因此微波传感器核心优势是穿透性强，可穿透雾、雨、烟尘、非接触测量、全天候工作，广泛应用于交通、安防、工业、气象等复杂环境。

微波传感器的本质是通过微波与被测对象的交互作用，改变微波的频率、相位、幅度、传播时间等某一物理特性，再通过检测信号变化反推被测量，核心流程分为三步：

一、微波信号发射由速调管、磁控管、固态振荡器等微波振荡器产生稳定的微波信号，经喇叭天线等辐射到被测区域，微波以光速3×108m/s在空间传播。

图4-101 常用的微波天线

二、微波与被测对象交互，微波传播过程中与被测对象发生以下一种或多种交互，导致信号特性改变。

反射：微波遇到车辆、人体等被测对象表面反弹，反射信号的频率或相位随目标运动状态（如靠近/远离、移动速度）变化；通常它可以测量物体的位置、位移、厚度等参数。

吸收：微波穿过气体、液体等被测介质时，部分能量被吸收，吸收程度与介质浓度（如有害气体含量）成正比；一般用来判断有无被测物体或被测物体的厚度、含水量等参数的。

三、信号检测与数据处理，接收天线捕获交互后的微波信号，由肖特基二极管等微波检波器将微波信号转换为低频电信号，再通过信号处理电路提取多普勒频移、相位差、幅度衰减等关键特征，最终输出被测量的具体数值。

评估微波传感器性能的核心参数是工作频率，频率越高穿透性越弱但分辨率越高，例如24GHz适合中距离探测，77GHz 适合近距离高精度探测。其它参数有探测距离、测量精度、响应时间、抗干扰能力、方向性等。其中方向性指天线的信号辐射角度，例如±10°窄波束，适合定向探测；90°宽波束，适合大范围探测。

微波传感器的具体优势体现在以下方面：

全天候工作：微波可穿透雾、雨、雪、烟尘，不受光照影响，区别于红外、可见光传感器，适合户外恶劣环境；

非接触无损测量：无需接触被测对象，避免对脆弱、高温、高压目标，例如熔融金属、高速车辆的破坏；

探测范围广：可测距离、速度、浓度、位移等多种物理量，覆盖从材料厚度等微观检测到气象监测等宏观场景；

抗电磁干扰强：微波频率独特，相比于超声波传感器，不易受普通电子设备电磁干扰。

微波传感器存在一定的局限性，具体表现在以下方面：

穿透能力有限：无法穿透金属，微波会被金属全反射、厚混凝土，遮挡物会导致探测失效；

分辨率受频率限制：低频微波（如300MHz）分辨率低，高频微波（如77GHz）虽分辨率高，但成本也更高；

易受多径干扰：微波在城市高楼间等复杂环境易发生多次反射，导致信号叠加失真；

成本差异大：简单多普勒传感器，例如感应灯用成本低，高精度雷达传感器例如车载77GHz雷达成本高，数百至数千元。

微波液位计如图4-102所示，其工作原理基于电磁波的发射与接收，主要有时间行程法和调频连续波法两种。

时间行程法：雷达液位计发射高频微波脉冲，脉冲以光速在空间传播，当遇到物料表面时，部分信号被反射回来，接收器捕捉反射波并转化为电信号。通过测量发射与接收的时间差，计算出探头与物料表面的距离，进而得出物位高度。

调频连续波法：发射频率随时间线性变化的连续波，反射波与发射波的频率差与距离成正比，通过分析频率差，结合微波传播速度，计算物位高度。

图4-102 微波液位计

微波酒精含水量测量仪的工作原理如图1-103所示，主要是基于微波与酒精中水分子的相互作用，微波振荡器MS产生微波信号，经分功功率器该信号分为两路，经衰减器 A1和A2，进入转换器T1和T2。转换器T1放置无水酒精，作为参考标准，转换器T2放置含水酒精样品，是待测对象。通过相位和衰减测定仪，由于水分的存在，会影响两者的相位差和衰减差，影响的程度与水分含量有关，经过智能数模转换和相关的数据处理，即可得出酒精中的含水量。

图4-103 酒精含水量测量仪框图

图4-104是MS1204乙醇浓度测试仪，利用微波衰减法原理，可以应用于中药制剂中乙醇、乙二醇、正丁醇浓度在线监测，提取浓缩设备、回收工艺自动化控制，以及食品发酵工艺酒精浓度测试。

图4-104 TBD5-MS1204乙醇浓度测试仪

微波衰减法是依据有机物和水分子对100M赫兹的电磁波的吸收率差别较大（75:1）的原理而设计的，基于水分对微波的吸收系数与其他介质对微波的吸收系数不同，当对样品施加高频电场时，由于水分的存在，会影响高频电场的相位和幅度，影响的程度与水分含量有关，通过测试高频电场的相位和幅度的变化，并经过智能数摸转换和相关的数据处理，实现了快速精确检测的要求，解决了其它水分检测原理因受电解质、有机物成分差异、酸碱度及含砂量等介质的因素影响检测准确度的问题。

图4-105 微波辐射计

任何物体，当它的温度高于环境温度时，都能够向外辐射热能。微波辐射计能测量对象的温度，它是一种基于任何物体当温度高于绝对零度时，都会向外辐射电磁波，其辐射功率与温度和物体的发射率有关。传感器中的微波接收器将接收到的微波信号转换为电信号，再经过放大、滤波、解调等信号处理步骤，最终得到与温度相关的电信号输出，从而实现对温度的测量。图4-105是一款微波辐射计的图片。2021年中国科学院青藏高原研究所研究员马耀明等在青藏高原主体区域布设了9台多通道微波辐射计，无人值守操作，实现了实时联网连续观测，结合遥感和数值模拟手段，反演整个青藏高原区域的大气水含量和水汽输送变化。

微波无损检测仪的工作原理是利用微波与物质相互作用时产生的反射、透射、散射、腔体微扰等物理特性的改变来检测材料或工件内部的缺陷。以透射法为例，如图4-106所示，当材料内部状态有差异时，微波能量穿透材料的过程中会有相应变化。用适当装置监测所接收的微波相位和振幅并与波源微波信号相比较，即可检测被测材料内部的缺陷状态，可用于检测材料的厚度、密度、湿度、介电常数等，以及夹杂、气孔、分层等内部缺陷。

图4-106 微波无损检测仪

图4-107是非金属和复合材料内部缺陷微波无损检测设备。该设备采用超宽带微波频率，频率覆盖范围10MHz～20GHz，通过配置不同的发射频率对不同材料被测目标进行检测。被测件是一个背面矩阵凹陷+金属垫片，图4-109中还有矩阵面扫描+背面矩阵凹陷+金属垫片的成像效果。

图4-107 微波无损检测及成像

微波物位计又称雷达物位计，图4-108是米科WSR200系列智能高频雷达物位计。其工作原理是基于微波的反射特性。仪表内部的微博振荡器产生特定频率的微波信号，通过天线定向辐射向被测物料表面。微波在空气中以接近光速传播，被测物位置较低时，微波信号全部被接收天线接收；但当微波遇到介电常数与空气不同的物料表面时，微波信号部分被物体吸收或反射，接收天线接收到的微波功率相应减弱。

图4-108 微波物位计

微波定位传感器的工作原理如图4-109所示，微波振荡器发射的微波经环行器从天线发射出微波信号，当物料远离小孔时，反射信号很小；当物料移近小孔时，反射信号突然增大，该信号进入转换器变换为电压信号，然后送显示器显示出来。也可以将此信号送至控制器控制执行器工作，使物料停止运动或加速运动。另外常见的微波定位传感器还有基于多普勒效应的多普勒雷达传感器和基于频率调制连续波的FMCW雷达传感器等。前者通过测量反射信号的频率变化来检测移动物体的速度和方向。后者则通过连续改变发射频率，根据接收到的信号与发射信号的频率差来确定目标的距离和速度。

图4-109 微波定位传感器

风云三号F星作为我国新一代极轨气象卫星，图110和图111分别是风云三号F星正面和背面，共搭载11台高性能传感器，覆盖大气、陆地、海洋、空间环境等多维度探测，核心支撑全球气象观测与灾害预警。微波频段探测不受云雨遮挡，微波温度计和湿度计，可全天候获取大气温湿度信息。同时搭配微波成像仪，即使在台风、强降雨等恶劣天气条件下，仍能稳定监测大气状态，为天气预报提供关键输入数据。

图4-110 风云三号F星（正面）

风云三号F星还搭载有太阳辐照度监测仪、中分辨率光谱成像仪、红外高光谱大气探测仪、臭氧探测仪、地球辐射监测仪、太阳辐照度监测仪等。其中中分辨率光谱成像仪具备250米分辨率的宽幅观测能力，覆盖可见光、近红外等多个光谱通道。可精准捕捉陆表植被覆盖、云系分布、海表温度等信息，为气象灾害（如洪涝、干旱）监测和生态环境评估提供数据支撑。红外高光谱大气探测仪采用高光谱分辨率设计，可探测大气温度、湿度垂直分布。通过解析红外光谱信号，反演大气廓线数据，显著提升台风、暴雨等强对流天气的预报精度。

图4-111 风云三号F星（背面）

聚沙成塔、协同赋能 风云三号并非单一卫星，而是三星组网、全球覆盖、多载荷协同的复杂系统，微波辐射计需与红外传感器、光学成像等配合，才能实现“大气 - 陆地 - 海洋”全要素监测，多传感器数据融合的核心，是打破不同载荷的“数据壁垒”，让光学成像、红外探测、微波监测等异构数据相互补充、校验，形成更全面、精准的观测结论。从中分辨率光谱成像仪的高分辨率光学影像，到红外高光谱大气探测仪的红外高光谱廓线，再到微波温湿度数据，每一类数据都有其独特优势，也存在单一探测的局限 —— 光学传感器易受云雨遮挡，微波探测器分辨率有限，红外探测依赖大气窗口。而通过融合技术，它们实现了“1+1>2”的效能跃升，既能穿透云雨捕捉大气深层信息，又能精准还原陆表、海表细节，为气象预报提供全方位数据支撑。 这恰如科研攻关与国家建设中的“团队协作之道”。风云三号F星的研发团队，正是凭借这种“心往一处想、劲往一处使”的协作精神，整合光学、微波、空间环境等多个领域的技术力量，攻克了数据同步、异构校准、智能融合等一系列技术难关。这启示我们，无论身处专业学习还是未来工作，都要摒弃“单打独斗”的思维，涵养“协同攻坚”的品质，在团队协作中发挥自身优势，以集体智慧破解发展难题，凝聚起推动事业前进的磅礴力量。

微波传感器凭借全天候、非接触、抗干扰的特性，在户外和复杂环境中具有不可替代的优势，尤其在自动驾驶、智能工业、气象监测等领域，是实现高精度感知的核心技术之一，未来随着技术升级，应用场景将进一步拓展。

4.7.3超声波传感器

超声波传感器（Ultrasonic Sensor）是一种利用超声波（频率高于 20kHz 的机械波）的反射、透射或散射特性，将距离、液位、缺陷、流量等被测量转换为可检测电信号的传感器。其核心优势是测量方式灵活、抗电磁干扰、不受光照影响，广泛应用于工业检测、消费电子、汽车电子等场景。

超声波传感器通过“电-声转换”与“声-电转换”完成检测，本质是利用超声波的匀速传播、遇到障碍物反射等传播特性反推被测物理量，一般包含发射阶段、传播阶段、接收阶段。

表4-22 两种超声波传感器的对比分析

| 类型 | 核心物理效应 | 超声波发生器 | 超声波接收器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压电式 | 压电效应（机械能↔电能直接转换） | 将高频电振动转换成高频机械振动，从而产生超声波。当外加交变电压的频率等于压电材料的固有频率时会产生共振，此时产生的超声波最强。 | 当超声波作用到压电晶片上时引起晶片伸缩，在晶片的两个表面上便产生极性相反的电荷，这些电荷被转换成电压经放大后送到测量电路，最后记录或显示出来。 |
| 磁致伸缩式 | 磁致伸缩效应（磁能↔机械能转换） | 把铁磁材料置于交变磁场中，使它产生机械尺寸的交替变化即机械振动，从而产生出超声波。 | 当超声波作用在磁致伸缩材料上时，引起材料伸缩，从而导致它的内部磁场（即导磁特性）发生改变。根据电磁感应，磁致伸缩材料上所绕的线圈里便获得感应电动势。此电势送到测量电路，最后记录或显示出来。 |

根据工作方式不同，超声波传感器可分为反射式和透射式两类：

图4-110 超声波的反射和折射

反射式：当波在界面上发生反射时，入射角的正弦与反射角′的正弦之比等于入射波波速与反射波波速之比。当入射波和反射波的波型相同、波速相等时，入射角等于反射角。发射与接收共用一个或相邻的换能器，依赖目标物体的回波检测，适用于距离测量、物体存在检测，例如自动门感应、无人机避障；

透射式：当波在界面处产生折射时，入射角和折射的正弦之比等于入射波在第一介质中的波速c1与折射波在第二介质中的波速c2之比，

（4-69）

发射与接收换能器分置两侧，若中间有物体遮挡，接收端无法收到声波，适用于计数（如流水线物料计数）、液位检测（如油箱液位，液体阻断声波）。

评估超声波传感器的性能需关注以下参数，直接影响检测精度与适用场景：

工作频率：常见频率 20kHz~400kHz，频率越高，检测精度越高、盲区越小，但声波衰减快，传播距离越短；反之频率越低，传播距离越远，但精度越低。例如：40kHz传感器适合1m内高精度测距，20kHz传感器适合5m以上中远距离检测。

检测距离范围：分为盲区与有效检测距离，如图4-111所示，形成以传感器为顶点的锥形检测区域，盲区是传感器无法检测的最近距离，有效距离是传感器能稳定检测的最大距离。

图4-111 超声波液位计

指向性：超声波的传播角度，角度越小，指向性越强，适合精准检测特定方向的目标，例如狭窄通道测距；角度越大，覆盖范围越广，适合大面积物体存在检测。

另外还有测量精度、响应时间、抗干扰能力等。其中温度影响声波速度，因此选择超声波传感器时还要注意工作温度、防护等级等。

超声波传感器的具体优势体现在以下方面：

非接触检测：无需接触目标物体，可以用于高温物体的检测；

环境适应性强：不受目标物体颜色、透明度、光照影响，优于红外传感器，部分型号可在潮湿、粉尘环境工作；

成本可控：核心组件以压电陶瓷为例，体积小，便于嵌入设备，技术成熟，量产成本低于激光传感器；

超声波传感器存在一定的局限性，具体表现在以下方面：

受介质影响大：超声波依赖介质传播，真空环境无法工作；空气温度、湿度、气压会改变声波速度，需校准，添加温度补偿电路等；

盲区存在：无法检测极近距离的物体，需搭配其他传感器补全盲区；

高频衰减快：高频传感器精度高但传播距离短，远距离检测需用低频型号，精度降低。

另外当目标物体表面不平整、角度过大，回波会散射，导致检测失效。相比光学传感器，超声波传感器的不受光照、待测对象透明度、颜色影响，

图4-112 几种超声波检测物位工作原理

在石油、化工、水处理等行业中，超声波传感器可用于精确测量液位，实物图如图4-113所示。其原理如图4-112所示，它通过向液体表面发射超声波，接收反射回来的信号，根据信号传播的时间来计算液体的液位高度，可防止液体溢出或短缺，实现对液位的实时监控和管理。

图4-113 分体式超声波液位传感器探头     图4-114 汽车倒车雷达超声波传感器

超声波传感器在汽车上的典型应用是倒车雷达，实物图如图4-114所示。由超声波传感器、控制器和报警装置等部分组成，其原理如图4-115所示。在倒车时，倒车雷达通过发出超声波并接收遇到障碍物反射回来的超声波，由控制器做出判断后通过报警装置的提示帮助驾驶员在倒车时避开障碍物，提高停车的安全性。此外，一些汽车的自动泊车系统也会用到超声波传感器，用于检测车位的大小和位置。

图4-115 倒车雷达原理

需要值得注意的是，倒车雷达仍存在一定的盲区，包括过于低矮的障碍物、过细的障碍物以及沟坎等，如图4-115中所示，倒车雷达检测不到缘石，高度较低贴近地面，往往处于锥形监测区域的“下方边缘”或外侧。例如，后保险杠高度约40cm，探头向下倾斜角度有限，通常仅5°~10°，锥形区域的底部边界难以覆盖到地面上方5cm~10cm的空间，导致低矮障碍物直接落在监测盲区内，传感器无法发射超声波至其表面。即使低矮障碍物部分进入探测区域，超声波照射到其表面时，因障碍物高度低、反射面与声波传播方向夹角过大，接近平行，大部分声波会沿地面发生漫反射或透射，极少部分声波能反射回传感器，微弱的反射信号会被判定为环境噪声过滤掉，最终无法触发报警。

超声波测量流体流量的核心原理如图4-116所示，是利用超声波在流体中顺流、逆流传播的时间差或频率差，结合流体流动对声波传播速度的影响，反推流体的平均流速，进而计算流量。根据测量参数的不同，主流技术分为时差法和多普勒法。

图4-116 透射型和反射型超声波传感器

如图4-117所示，采用超声波反射法探伤。超声波在均匀材料中会沿直线传播，当遇到材料表面、底面界面或内部缺陷时，因“声阻抗差异”，即缺陷与材料的声阻抗不同，部分声波会被反射形成“缺陷回波”，未反射的声波则继续传播或被材料吸收衰减。通过分析发射波、缺陷回波、底面回波的时间、幅度、波形特征，可判断缺陷的位置、大小、性质。可以分为一次脉冲反射法和多次脉冲反射法两种。

图4-117 超声波探伤

医疗领域B超诊断仪中，在B超诊断仪中，探头内阵列式压电晶片在电场作用下产生振动，发射频率在2-18MHz范围的超声波，当声波遇到不同组织界面时反射回波，晶片再将机械振动转化为电信号，经计算机重建形成断层图像，能清晰显示胎儿发育状态或肿瘤病灶位置。

图4-118 B超诊断仪

超声波传感器是基于机械波的成熟传感技术，凭借成本低、抗干扰强、应用灵活的优势，在中短距离测量、无损检测场景中不可替代，医疗领域频率超过20MHz高频探头，实现清晰锐利成像，提升早期诊断率。2024年全球数字超声波传感器市场规模达54.94亿美元，未来超声波传感器在智能驾驶、工业与机器人、智能家居中用于人体检测等领域的渗透率将会进一步提升。技术层面，高精度与智能化成为超声波传感器未来发展的核心方向，通过优化传感器结构、升级信号处理算法，配合微处理器与无线模块集成，实现数据自主处理与云端传输，低功耗的设计更适配移动设备需求。超声波传感器正凭借技术突破与场景拓展，迎来高速发展期，其前景与多领域的智能化升级深度绑定。

习题

- 4.1 一圆形平板电容传感器，如图所示，极板半径r =25mm，初始间隙δ=0.2mm，极板间为空气（=8.85×10-12F/m）。求其初始电容值C0

- 图4-119 题4.1图

- 4.2 一变极距差动电容传感器，初始间隙均为d0=0.5mm。若动极板向上位移Δd=0.02mm，求两电容C1和C2的比值（C1/C2）。

- 图4-120 题4.2图

- 4.3 一电容式角位移传感器，采用半圆形极板，半径R=30mm，初始覆盖角度=180°，极板间隙d=0.1mm。当动极板转动=30°时，求电容的变化量ΔC。

- 图4-121 题4.3图

- 4.4 一变隙式电感传感器，线圈匝数N=800，空气隙初始长度δ₀=0.5mm，气隙截面积S=1.5cm²。若气隙变化Δδ=0.05mm，忽略磁路磁阻，求电感的变化范围。（真空磁导率μ₀=4×10-7 H/m）某位移传感器，当输入变化0.5mm时，输出变化15mV。求其灵敏度，并注明单位。

- 4.5某电涡流位移传感器，其静态特性曲线在测量范围内近似为线性，灵敏度为8mV/μm。若被测工件热膨胀使间隙减小了5μm，传感器输出电压变化多少？

- 4.6 压电晶片的电荷灵敏度S=8pC/N。若受到F=500N的动态力作用，求产生的电荷Q。

- 4.7 为何压电式传感器不适用于测量静态物理量？

- 4.9 一个P型半导体霍尔元件的灵敏度KH=1.5mV/()，控制电流I=5mA，置于磁感应强度B=0.4T的磁场中，求输出的霍尔电势UH。利用该霍尔元件测量位移，已知磁场梯度dB/dx=0.1T/mm。当元件沿梯度方向移动Δx=2mm时，求霍尔电势的变化量。

- 4.10 画出用霍尔元件测量转速的示意图，并说明工作原理。

- 4.11 热电偶的冷端温度补偿有哪些方法？各自的原理是什么？

- 4.12 镍铬-镍硅热电偶的灵敏度为0.04mA/℃，把它放在温度为1000℃处，若以指示标作为冷端，此处温度为30℃，试求热电动势的大小。

- 4.13 简述光电管和光电倍增管的工作原理以及各自的优缺点？

- 4.14 CCD图像传感器和 CMOS图像传感器二者有什么区别，请简述两种图像传感器各自的特点？

- 4.15 什么是微波衰减法？

- 4.16 如图，用超声波探伤仪检测厚度，已知超声波在工件中波速c=5900m/s，测得发射波与底波的时间间隔Δt=50μs，求工件厚度δ。

δ

图4-122 题4.16图

- 4.17 尝试以某一检测量为例，例如压力、加速度等，设计一个检测结构，给出该结构的组成以及其工作原理。

第5章 传感器的应用实例

5.1 汽车行业中的传感器与检测技术

汽车传感器作为“车辆神经末梢”，无论是在提高驾驶安全性、增强车辆舒适性、提升智能化水平，还是在实现环保排放控制、优化动力系统等方面，传感器都扮演着重要角色。汽车传感器通过将温度、压力、位置等非电信号转化为电信号，为电子控制单元（Electronic Control Unit，简称 ECU），汽车控制系统的“大脑”提供决策依据。其技术体系可按应用场景分为动力系统传感器、底盘控制传感器、车身与安全传感器、车身与安全传感器。​

5.1.1动力系统传感器

动力系统传感器是燃油车的发电机与新能源汽车“电池 - 电机 - 电控”的三电系统的“感知核心”。专门负责采集发动机、三电系统运行过程中的温度、压力、流量、位置、转速等关键参数，将物理量或化学量转化为电信号后传输至动力系统ECU（如发动机ECU、电池ECU、电机ECU）。ECU基于这些精准数据调整喷油量、点火时机、电机扭矩、电池充放电策略等，最终实现动力输出稳定、燃油/电能效率最优、排放合规及系统安全防护的核心目标。

图5-1是奥迪Q5发动机控制系统传感器安装位置前视图，不同车型的传感器安装位置存在差异。

​

图5-1 发动机控制系统传感器安装位置（前视图）

燃油车发动机作为动力源，其传感器围绕“进气 - 燃烧 - 排气”全流程数据监测设计，关键类型及功能如下：

一、进气系统传感器：精准控制进气量，奠定燃烧基础​

（1）空气流量传感器（AFS）​

核心作用：直接测量进入发动机的空气质量流量，是ECU计算喷油量、空燃比的核心依据，直接影响燃烧效率与排放。

图5-2 空气流量传感器

空气流量传感器主流类型的传感器有三类，分别是热线式空气流量传感器，热膜式空气流量传感器，涡流式空气流量传感器。接下来将结合其工作原理分别对这三类传感器进行简单介绍。

热线式空气流量传感器：通过在进气道内设置通电加热的铂金属热线，空气流过时带走热量，ECU通过检测热线电流变化计算空气质量流量，响应速度快，精度可达2%，但易受油污影响，需定期清洁。​

图5-3 热线式空气流量传感器

热膜式空气流量传感器：膜式空气流量传感器结构和工作原理与热线式空气流量传感器类似，如图5-4所示，只是将热线替换为耐油污的热膜，解决热线易污染问题，广泛应用于国六及以上排放车型，如大众EA888发动机、丰田Dynamic Force发动机。

图5-4 热膜式空气流量传感器

涡流式空气流量传感器：涡流式空气流量传感器结构如图5-5所示，通过检测进气气流产生的涡流频率，涡流频率与进气速度成正比，计算流量，结构简单、耐温性强，可承受120℃以上进气温度，但精度略低于热线式，多用于经济型车型。

​

图5-5 涡流式空气流量传感器

若空气流量传感器失效会导致空燃比失衡，出现怠速不稳、加速无力、油耗升高、氮氧化合物和碳氢化合物排放量翻倍等问题。​

（2）进气歧管压力传感器（MAP）​

进气歧管压力传感器如图5-5所示，进气歧管压力传感器基于半导体压阻效应，传感器内部的压敏电阻在进气歧管压力作用下阻值变化，转化为的模拟电压信号，ECU通过信号解析获取压力值。可以间接测量进气量，结合发动机转速，同时监测进气歧管压力变化，辅助ECU调整点火提前角、节气门开度，适应不同负荷工况，如怠速、急加速、高速巡航。在涡轮增压发动机中，MAP还用于监测增压器boost压力，防止超压导致发动机爆震，例如本田地球梦发动机采用“MAP+AFS”双传感器冗余设计，提升进气量测量可靠性。​

图5-6 进气歧管压力传感器

二、燃烧系统传感器：实时监测燃烧状态，优化点火与喷油​

（1）曲轴位置传感器（CKP）与凸轮轴位置传感器（CMP）​

核心作用：二者协同为ECU提供发动机转速、活塞位置、气门正时信息，是点火提前角、喷油正时控制的“时间基准”，缺一不可。

图5-7 凸轮轴位置传感器

通常在曲轴位置和凸轮轴位置采用的传感器有磁电式传感器和霍尔式传感器两类。磁电式传感器结构简单、成本低、耐温性强，但低速时信号强度弱，需 ECU信号放大处理，广泛应用于中低端车型。霍尔式传感器输出数字脉冲信号，低速响应性好，精度高，多用于高端车型及涡轮增压发动机，如宝马B48发动机、奔驰M274发动机。​

曲轴位置和凸轮轴位置的传感器协同工作，曲轴位置传感器每转输出多组信号，确定发动机转速与活塞大致位置；凸轮轴位置传感器输出1缸上止点信号，ECU结合两者信号精准定位活塞行程，包括进气、压缩、做功、排气，避免点火/喷油错乱。​

曲轴位置传感器与凸轮轴位置传感器任一传感器失效会导致发动机无法启动，或启动后间歇性熄火、动力中断，是发动机“无法启动”故障的首要排查部件。​

（2）爆燃传感器（KS）​

爆燃传感器又称之爆震传感器，如图5-8所示，是监测发动机燃烧过程中的异常燃烧导致的剧烈震动现象，ECU根据信号延迟点火提前角，防止发动机活塞、气门损坏，保护发动机寿命。爆震传感器工作原理是基于压电效应，传感器内部的压电陶瓷在爆震震动作用下产生电压信号，爆震越强，电压峰值越高，ECU通过信号频率识别爆震，响应时间小于1ms，可在爆震发生后立即调整点火时机，通常延迟1-2°曲轴转角。

图5-8 爆燃传感器

爆燃传感器如图5-8所示，多安装在发动机缸体侧面，靠近缸盖处，部分V型发动机，如奥迪V6 3.0T发动机会在两侧缸体各安装1个，实现全缸爆震监测。​

- 排气系统传感器：监控排放，闭环修正空燃比​

汽车排气系统传感器是监测排气状态、保障发动机高效运行与尾气合规排放的关键组件，主要通过实时采集排气中的成分、温度等数据，反馈给发动机控制单元（ECU），实现喷油量、点火时机的精准调节。图5-9是奥迪Q5发动机控制系统传感器安装位置后视图，不同车型的传感器安装位置存在差异。

图5-9 发动机控制系统传感器安装位置（后视图）

（1）氧传感器（O2 Sensor）​

核心作用：检测排气中氧气含量，反馈空燃比状态，ECU据此修正喷油量，实现“闭环控制”，确保空燃比稳定在14.7:1，此为基于汽油燃烧反应的最佳空燃比，兼顾了燃油经济性与三元催化器净化效率。

​

图5-10 氧传感器

汽车中的氧传感器主要有二氧化锆氧传感器，二氧化钛氧传感器，宽量程氧传感器。氧传感器如图5-10所示，其安装位置与排气系统结构密切相关，核心目的是精准监测排气中的氧气含量，为ECU修正空燃比提供数据支撑，不同类型的氧传感器，如窄域氧传感器、宽量程氧传感器安装位置存在一定共性，主要集中在排气歧管或排气管前段，靠近发动机缸体处和三元催化器后方，排气管中后段。

二氧化锆（ZrO2）氧传感器：需加热至300℃以上才能正常工作，其内置加热丝，冷启动时快速升温，输出0.1~0.9V的阶跃电压信号，空燃比浓时电压接近0.9V，稀时接近0.1V，响应时间约100ms，多用于国五及以前车型。​

二氧化钛（TiO2）氧传感器：通过阻值变化反映氧含量，空燃比浓时阻值大，稀时阻值小，无需加热，但低温响应慢，输出信号线性度好，部分车型用于排气系统下游，辅助监测三元催化器效率。​

宽量程氧传感器（UEGO）：国六车型标配，可测量空燃比范围从浓混合气10:1到稀混合气50:1，输出0~5V线性电压信号，响应时间小于50ms，不仅用于闭环喷油控制，还能监测颗粒捕捉器再生过程中的排气状态，如大众EA211 1.4T国六发动机、通用1.5T LYX发动机均采用该类型。​

氧传感器老化或失效会导致空燃比失控，油耗升高、三元催化器效率下降，氮氧化合物和碳氢化合物排放超标3~5倍，同时触发发动机故障灯。​

（2）废气温度传感器（EGT）​

废气温度传感器如图5-11所示，主要监测排气温度，防止排气系统部件三元催化器、颗粒捕捉器、涡轮增压器因超温损坏，同时为涡轮增压泄压控制提供温度依据。通常采用负温度系数NTC热敏电阻，温度升高时阻值降低，输出0~5V模拟信号，ECU通过信号判断排气温度，当温度超过安全阈值，如三元催化器温度超过850℃时，通过延迟点火、增加喷油量等方式降温。​

图5-11 排气温度传感器

排气温度传感器多安装在三元催化器入口/出口、DPF入口、涡轮增压器排气端，部分车型，如福特2.0T EcoBoost发动机采用多点位监测，实现全排气系统温度管控。

新能源汽车（纯电动/插电混动）以“电池 - 电机 - 电控”为动力核心，其传感器聚焦三电系统的状态监测、能量管理与安全防护，关键类型如下：​

一、动力电池系统传感器：守护电池安全，优化能量利用​

（1）电池单体电压传感器​

电池单体电压传感器实时监测每节动力电池单体，防止单体过充过放。如三元锂电池单体电压3.6V，防止单体过充电压超4.2V，过放低于2.5V。或者磷酸铁锂电池单体电压为3.2V的电压，防止单体过充电压超 3.65V，过放低于 2.0V。同时诊断单体一致性，单体电压差超过50mV需报警，避免“木桶效应”导致电池寿命衰减。​

​

图5-12 德州仪器 INA226双向电流/功率监视芯片   图5-13 电池管理系统

一般采用高精度电压采集芯片，例如，图5-12所示德州仪器INA226，测量精度可达1mV，采样频率1~10Hz，通过图5-13电池管理系统（BMS）的采集模块汇总数据，部分车型，例如比亚迪刀片电池系统采用“每串电池1个传感器”的分布式采集设计，提升监测准确性。

（2）电池温度传感器​

电池温度传感器监测电池电芯、电池包内部及冷却回路的温度，是电池热管理系统，如散热风扇、水冷阀、加热片控制的依据，确保电池工作在15~35℃的最佳温度区间。​

电池温度传感器一般采用NTC热敏电阻传感器和红外温度传感器，NTC热敏电阻传感器成本低、响应快，直接粘贴在电芯表面或嵌入电池包内部，每2~4个电芯配置1个，如特斯拉Model 3电池包内置超过100个温度传感器。红外温度传感器的非接触式测量，避免与电芯直接接触导致的导热干扰，用于高精度温度监测，多用于高端车型的电池包关键区域，例如安装在电芯极耳处。​

当检测到电芯温度骤升，电池管理系统立即触发断电保护，同时启动冷却系统降温，防止热失控扩散。​

（3）电池电流传感器​

电池电流传感器如图5-14所示，测量电池充放电电流大小与方向，用于剩余电量估算、过流保护及能量回收强度控制。

​

图5-14 电池电流传感器

新能源汽车动力系统的电池电流传感器主流一般采用霍尔式电流传感器或者分流电阻式电流传感器，霍尔式电流传感器的非接触式测量，可以通过检测电流产生的磁场强度转化为电流信号，测量范围覆盖- 500A至500A，满足快充与急加速工况，精度可达1%，响应时间小于100μs，如蔚来ES6电池系统采用该类型。分流电阻式电流传感器则是通过测量电流流过分流电阻产生的电压降计算电流，成本低、精度高，但存在一定功率损耗，多用于经济型纯电动车型。

二、驱动电机系统传感器：确保电机高效、稳定运行​

（1）电机位置传感器（转子位置传感器）​

电机位置传感器可以精准检测电机转子的角度位置与转速，如图5-15所示，电机位置传感器是电机控制器（MCU）实现矢量控制的关键，直接影响电机扭矩输出精度与运行平顺性。

​

图5-15 电机转子位置传感器

新能源汽车驱动电机系统的转子位置传感器一般采用旋转变压器或者霍尔式位置传感器，旋转变压器抗电磁干扰能力优异，可以适应电机强磁场环境，通过电磁感应输出转子位置信号，新能源汽车主流电机类型目前广泛采用永磁同步电机，如比亚迪汉EV驱动电机、小鹏P7电机均采用旋转变压器。霍尔式位置传感器则因为结构简单、成本低，但耐温性较差，多用于低速、低功率电机，如混动车型的BSG电机。​​

（2）电机温度传感器​

电机温度传感器可以监测电机定子绕组、转子、轴承及电机控制器模块的温度，防止电机过热损坏，电机定子绕组温度超过155℃会导致绝缘层老化，轴承温度超80℃会加剧磨损。​

当前主流采用的电机温度传感器有定子绕组温度传感器和电机控制器模块温度传感器。定子绕组温度传感器是通过耐高压的NTC热敏电阻，嵌入定子绕组线圈中，直接测量绕组温度，工作温度范围- 40℃至180℃。IGBT模块温度传感器则是集成在IGBT芯片内部，如英飞凌电机控制器模块自带温度检测引脚，实时监测芯片温度，当温度超过175℃时，MCU立即降低电机输出扭矩或停机保护。​

（3）电机扭矩传感器（部分高端车型配置）​

电机扭矩传感器可以直接测量电机输出扭矩，辅助MCU优化扭矩控制策略，如急加速时避免扭矩超调导致的冲击，同时为动力回收系统提供扭矩反馈，提升能量回收效率。​

基于应变片式扭矩测量技术，电机输出轴受力产生微小形变时，应变片阻值变化，转化为扭矩信号，测量精度可达2%，量程覆盖0~1000N・m，满足高性能车型需求，如下图5-16所示，宝马iX3驱动电机配备扭矩传感器。

图5-16 宝马集团电机电控总成第四代（左）和第五代（右）

不论燃油车还是电车，汽车的动力系统传感器需适应汽车复杂工况，如高温、振动、电磁干扰、油等，其核心技术指标精度、响应速度等需满足严格标准，关键参数测量误差需控制在较低范围，如空气流量传感器精度2%、电池电压传感器1mV、电机位置传感器0.1°，确保ECU控制指令精准。根据工况需求，响应时间从微秒级，如电机位置传感器 100μs到毫秒级，如爆震传感器1ms，确保ECU实时调整控制策略。

从温度、振动环境、电磁兼容等环境考虑，发动机传感器需承受- 40℃至 150℃，排气系统传感器可达1200℃，电池传感器需适应- 30℃至85℃。满足ISO 16750振动标准，可承受10~2000Hz、50m/s2的振动强度，防止传感器松动或元件损坏。还需要通过ISO 11452电磁辐射与抗干扰测试，避免受车载雷达、高压线束等电磁信号干扰。​

从可靠性与寿命考虑，设计寿命需与整车一致，10年/ 20万公里，平均无故障工作时间需超过10000小时，如氧传感器寿命需满足国六排放车型16万公里的使用要求。

随着新能源汽车与智能化技术升级，汽车动力系统传感器主要呈现集成化与小型化、高精度与智能化、安全冗余与功能扩展方向发展。如将电池电压、温度、电流传感器集成在同一BMS采集模块中，体积缩小30%以上；MEMS技术推动传感器微型化，如MEMS空气流量传感器体积仅为传统传感器的1/5，可直接嵌入节气门体内部。传感器内置AI算法，实现“数据采集 - 异常诊断 - 自我校准”一体化，例如智能氧传感器可自动补偿老化误差，精度保持时间延长50%；电机位置传感器结合边缘计算，实时修正位置检测误差，扭矩控制精度提升至0.5%。关键传感器采用双冗余设计，例如高端车型电池电压传感器“主 + 备” 双路采集，避免单点故障导致系统失效；同时扩展功能边界，如电池温度传感器兼测电池包湿度，电机位置传感器兼测电机振动，实现“一传感器多用途”，降低成本与布线复杂度。

5.1.2底盘控制传感器

底盘控制传感器是汽车行驶稳定性、操控精准度与制动安全性的 “感知基石”，广泛分布于制动系统、转向系统、悬架系统及变速器系统中。其核心功能是将车轮转速、车身姿态、转向力矩等物理参数转化为电信号，通过 CAN-BUS 总线传输至车身电子稳定系统（ESP）、电动助力转向系统（EPS）等控制系统的 ECU，为 ECU 生成精准控制指令提供数据支撑 —— 例如在湿滑路面制动时，轮速传感器的信号能让防抱死系统在0.1秒内完成压力调节，避免车轮抱死；转向时，转矩传感器可实时匹配助力力度，兼顾低速轻便性与高速稳定性。随着汽车电子集成化升级，部分底盘传感器已实现“一器多能”，如轮速传感器不仅为 防抱死系统服务，还能为自动变速器提供车速信号，大幅提升了底盘系统的协同效率。​

一、制动与稳定控制系统核心传感器​

制动与稳定控制系统包含负责制动的防抱死系统（Anti-lock Brake System，ABS）、负责驱动的牵引力控制系统（Traction Control System，TCS）、负责车辆动态稳定的车辆动态控制器（Vehicle Dynamics Controller，VDC），是底盘安全的“第一道防线”，其传感器聚焦车轮状态与车身姿态的实时监测，关键类型如下：​

（1）轮速传感器

轮速传感器是ABS系统的“速度感知核心”，轮速传感器如图5-17所示，是底盘中应用最广泛的传感器之一，每车轮各配备1个，直接决定制动防抱死与车身稳定控制的响应精度。

​

图5-17 轮速传感器

当前制动与稳定控制系统中的轮速传感器主流类型主要是磁电式轮速传感器和霍尔式轮速传感器。磁电式轮速传感器的信号轮随车轮转动时，磁场交替变化产生交变电压信号，频率与转速成正比。其结构简单、成本低、耐油污泥水，适配恶劣底盘环境，但低速时信号强度弱，当转速低于10km/h 易失真，抗电磁干扰能力较差，多用于经济型车型。霍尔式轮速传感器则是通过检测信号轮齿牙切割磁场产生的脉冲信号输出转速数据。响应速度快，信号电压稳定，不受转速影响，抗干扰能力强，已成为中高端车型及新能源汽车的主流选择，如大众MQB 平台车型、比亚迪汉EV均采用该类型。​

工作机制与安全价值：防抱死制动电控单元通过轮速传感器数据计算车轮滑移率，理想值为8%~30%，若当某车轮滑移率超过30%，即将抱死，立即控制制动压力调节器泄压；车身电子稳定系统则结合4个轮速传感器的转速差，判断车辆侧滑趋势，如果单侧车轮转速骤降，通过制动单侧车轮或调整动力输出修正车身姿态。​

轮速传感器失效会导致防抱死制动电控单元警示灯点亮，系统进入失效保护模式，此时仅保留基础制动功能，湿滑路面制动易出现车轮抱死、车辆甩尾等风险。​

（2）车身姿态传感器

车身姿态传感器是电动助力转向系统的“动态平衡仪”，车身姿态传感器通常集成为“惯性测量单元（IMU）”，包含MEMS加速度传感器与角速度传感器，多安装于车身重心位置，如中央扶手下方，为ESP提供核心决策数据。

图5-18 惯性测量单元

惯性测量单元实物图如图5-18所示，主要测量横向加速度，车身绕垂直轴的旋转速度，实现协同控制。基于MEMS技术，通过检测质量块在离心力作用下的位移，转化为横向加速度信号，反映车辆侧倾程度，当过弯时横向加速度超过 0.8g 易发生侧滑。测量车身绕垂直轴的旋转速度，判断车辆是否甩尾，当雨天急加速时横摆率突然增大。电子稳定程序系统通过对比轮速传感器的“实际行驶轨迹”与方向盘转角传感器的“驾驶员意图轨迹”，结合横向加速度与横摆率数据，当两者偏差超过阈值，例如驾驶员意图直行但横摆率＞，立即启动干预 —— 例如向左甩尾时，制动右前轮产生反向力矩修正车身。​

MEMS工艺实现了惯性测量单元的微型化，体积仅拇指大小且兼具低功耗，加速度的测量精度可达0.01g，同时横摆率的测量精度可达，能适应底盘- 40℃至85℃的工作温度与10~2000Hz的振动环境。​

二、转向系统核心传感器​

汽车电动助力转向系统工作原理可概括为“感知 - 计算 - 助力”的实时闭环过程。如图5-19所示，当驾驶员转动方向盘时，扭矩传感器立即捕捉转向力矩与角度信号，车速传感器同步反馈当前车速；ECU结合这两类信号，判断不同工况下的助力需求，例如低速挪车时提供大助力，让转向更轻盈；高速行驶时减小助力，保证转向沉稳不飘；随后向助力电机发送指令，电机输出对应扭矩，通过减速机构传递至转向系统，辅助驾驶员完成转向操作。

图5-19 汽车电动助力转向系统

转向系统传感器聚焦“驾驶员意图识别”与“助力精准匹配”，以电动助力转向系统为核心应用场景，关键类型如下：

（1）方向盘转角传感器​

方向盘转角传感器是行驶方向的“意图解码器”，安装于转向管柱上部，如图5-20所示，直接检测方向盘的转动角度与转向速度，是车身电子稳定系统判断驾驶员意图的核心依据。

图5-20方向盘转角传感器

方向盘转角传感器多采用光电式或磁阻式技术，如图5-21所是光电式转向角传感器，通过齿轮组与方向盘同步转动，将角度变化转化为数字脉冲信号。为提升安全性，主流车型采用双冗余设计即双路独立信号输入到转向柱电子控制单元，当两路信号偏差超过5°时，立即触发故障报警。​

图5-21 光电式转向角传感器

除车身电子稳定系统外，该传感器还为电动助力转向提供转向幅度数据，为高速小角度转向时减小助力，为自动泊车系统提供转向控制基准。​

- （2）扭矩传感器

- 扭矩传感器是电动助力转向系统的“力度感知核心”，作为电动助力转向的 “大脑”，扭矩传感器直接检测驾驶员施加在转向盘上的力矩，决定电机助力的大小与方向，多集成于转向管柱或转向器中。

- ​

- 图5-22 磁阻元件式转向扭矩传感器

当前转向系统核心传感器中的扭矩传感器主流技术主要采用磁阻式转矩传感器和非接触式光电转矩传感器。磁阻式转矩传感器可以通过扭转杆连接转向盘与转向器，转向时扭转杆产生微小形变，带动磁阻元件式转向扭矩传感器如图5-22所示，磁极转子转动，改变磁阻元件的阻值，转化为转矩信号。其测量精度高，响应时间＜10ms，且采用双冗余结构，已广泛应用于主流车型，如丰田TNGA 架构车型。非接触式光电转矩传感器则是通过光栅盘与光电二极管检测扭转杆的转角差，转化为转矩信号，无机械磨损，寿命可达10年/ 20万公里，但成本较高，多用于高端车型，如宝马5系。​

电动助力转向系统结合转矩传感器采集数据转向力度、轮速传感器采集数据车速、方向盘转角传感器采集数据转向角度，通过特性曲线计算助力扭矩 —— 低速时输出大助力，高速时输出小助力。​

（3）转子转速传感器

转子转速传感器是电动助力转向系统电机的“速度控制器”，集成于电动助力转向系统伺服电机内部，无法外部接触，负责监测电机转子转速，确保助力输出的平顺性。​

多采用霍尔式设计，通过检测电机转子磁极的转动频率，输出转速信号，电动助力转向系统根据该信号调整电机供电频率，避免电机转速突变导致的转向卡顿。​

三、悬架与变速器系统关键传感器​

悬架与变速器系统传感器聚焦“行驶舒适性”与“动力传递效率”，核心类型如下：​

（1）车身高度传感器​

车身高度传感器是电控悬架的“姿态调节器”，主要应用于空气悬架或电磁悬架系统，多安装于悬架摆臂与车身连接处，部分车型采用非接触式设计，例如激光测距式。通过检测悬架摆臂的位移量，转化为车身高度信号，悬架电子控制单元根据该信号与车速数据，例如高速时降低车身10~20mm提升稳定性，低速时升高车身增强通过性，控制空气弹簧充气/放气或电磁减震器阻尼调节。奔驰AIRMATIC空气悬架、特斯拉Model S Plaid的自适应悬架均配备该传感器，可实现车身高度的自动调节与记忆功能。

（2）变速器位置传感器​

变速器位置传感器是换挡控制的“精准定位器”，分布于自动变速器内部，包含车速传感器、输入轴转速传感器、挡位位置传感器，保障换挡平顺性与传动效率。​

车速传感器与输入轴转速传感器配合，计算传动比，电子控制单元据此判断换挡时机；挡位位置传感器检测当前挡位（P/R/N/D），避免误换挡导致的动力中断。一般多采用霍尔式设计，耐油污与高温，测量精度 ±10rpm，响应时间＜5ms。​

针对智能驾驶对底盘控制的高可靠性需求，底盘控制传感器冗余设计成为主流，以此实现功能安全升级，例如特斯拉FSD车型的转向传感器。为了适配新能源汽车底盘的高压环境与低噪音需求，传感器采用耐高压封装，耐压＞1000V与低电磁辐射设计。同时MEMS技术推动传感器集成化发展，如惯性测量单元已集成横向加速度、横摆率、纵向加速度等多参数检测功能，体积较传统分立传感器缩小60%。同时，传感器内置 AI 算法实现故障预测，提前预警轴承等零件的磨损风险，以此实现传感器集成化与智能化方向的突破。

5.1.3车身与安全传感器​

车身与安全传感器是汽车实现驾乘舒适、环境自适应及被动/主动安全防护的核心感知单元，广泛分布于车身内外，涵盖舒适性控制、环境监测、碰撞防护、防盗预警等多元场景。其通过精准采集光线、距离、碰撞强度、人体状态等物理信号，为车身 ECU（如 BCM 车身控制器、安全气囊 ECU）提供决策依据，最终实现 “环境感知 - 指令执行 - 安全防护” 的闭环控制。随着汽车智能化升级，车身与安全传感器已从单一功能监测向多参数集成、主动预警方向发展，成为提升车辆综合体验的关键技术支撑。

- 舒适性控制类传感器

- 舒适性控制类传感器聚焦车身环境与用户操作的实时监测，核心目标是自动调节车内环境参数，如灯光、温度、车窗状态，降低驾驶员操作强度，提升驾乘便捷性。

（1）光线与环境感知传感器

这类传感器多安装于前挡风玻璃内后视镜下方，避免遮挡，通过监测车内外光线、环境亮度，实现灯光、屏幕亮度的自适应调节，典型类型环境光传感器和雨滴传感器。

图5-19 TSL25911数字环境光传感器        图5-20 雨滴传感器模块

环境光传感器是基于光电二极管或CMOS图像传感器，将光线强度转化为 模拟电压信号，光线越强，电压越高，测量范围覆盖 夜间微光至正午强光。主要为自动大灯、车机屏幕亮度调节提供数据 —— 当车进入隧道，环境光强度较低时，车身ECU触发自动大灯开启；当强光直射时，自动降低车机屏幕亮度，避免眩光影响驾驶视线。部分高端车型采用双色温补环境光传感器，可区分自然光与人工光，避免隧道内灯光误触发屏幕调暗。

雨滴传感器需粘贴于前挡风玻璃无加热丝区域，避免玻璃曲率或污渍影响光线反射，工作温度范围覆盖 - 40℃至 85℃，适应极端天气。其基于光学折射原理，传感器发射红外线至前挡风玻璃，无雨水时红外线全反射回接收端；有雨水时，雨水改变光线折射路径，接收端信号强度下降，ECU通过信号衰减程度判断雨量大小。自动控制雨刮器挡位与刮刷频率，大雨时连续高速刮刷，小雨降低刮刷频率；部分车型还支持“自动关窗”功能，检测到暴雨时，自动关闭未关严的车窗。

（2）车身状态与操作传感器

车窗位置传感器，座椅位置与重量传感器等直接监测车身部件状态或用户操作，为车窗、门锁、座椅等系统的自动控制提供触发信号。

图5-21 电动车窗升降器

车窗位置传感器分为霍尔式和触点式两类，霍尔式集成于车窗升降器电机内，如图5-21所示，通过电机转动圈数计算车窗升降高度，当霍尔式传感器检测到电机转速骤降，例如当车窗遇到障碍物，ECU立即反向驱动电机，避免夹伤。实现车窗一键升降和防夹功能。触点式安装于车窗导轨末端，在车窗完全关闭或者打开时触发触点，输出“到位信号”，防止车窗过度升降导致电机过载。

座椅位置传感器多采用滑动变阻器或霍尔式设计，安装于座椅滑轨上，监测座椅前后、高低调节位置，座椅重量传感器是基于应变片原理，安装于座椅坐垫下方，通过检测压力变化判断座椅是否有人乘坐，当副驾座椅重量＜25kg，乘坐儿童，ECU会关闭副驾正面气囊，避免气囊展开时对儿童造成冲击；同时当有人乘坐但未系安全带时报警，为“未系安全带提醒”提供触发条件。

二、被动安全防护类传感器

被动安全防护类传感器是安全气囊、安全带预紧器等被动安全装置的“触发核心”，需在碰撞发生的0.1秒内精准识别碰撞强度与类型，确保安全装置及时、合理展开，最大程度降低驾乘人员伤害。

（1）碰撞传感器

碰撞传感器是安全气囊的“触发开关”，按安装位置分为前部碰撞传感器、侧部碰撞传感器、中央碰撞传感器，三者协同实现全方向碰撞监测。图5-22是一款碰撞传感器的实物图。

图5-22 碰撞传感器

前部碰撞传感器通常采用压电式碰撞传感器和滚球式碰撞传感器，识别正面碰撞，如追尾、撞墙等，触发前排气囊、安全带预紧器展开。

侧部碰撞传感器多采用压电式或电容式设计，对横向冲击力敏感，碰撞加速度阈值较低，低于前部传感器，能识别车门撞击、柱碰等侧面碰撞场景，触发侧气囊与侧气帘展开。

中央碰撞传感器，多集成于安全气囊ECU内部，位于中控台下方，车身重心处。

前部和侧部碰撞传感器输出的碰撞信号需与中央碰撞传感器的信号双重验证，只有两者均检测到碰撞，且强度达标，ECU才会触发安全气囊，避免因传感器误报，如过减速带颠簸导致安全装置误动作。汽车安全气囊系统需在碰撞发生后迅速完成触发判断，才能及时充气保护乘员。这一过程对传感器的响应速度、灵敏度、抗干扰能力要求极高，若用应变式传感器，响应时间通常大于1ms，可能错过碰撞峰值加速度，导致安全气囊触发延迟。磁电感应式传感器依赖持续磁通量变化，无法检测这种短时微幅变化，而压电传感器的灵敏度高，可检测微小碰撞前兆，精准识别微弱冲击。压电式传感器核心为一片压电陶瓷，体积仅指甲盖大小，重量小于5g，可轻松嵌入紧凑结构中，不影响车身设计。另外相比电阻应变片式传感器的金属箔片易因长期振动疲劳失效，压电式传感器无摩擦部件，仅通过压电陶瓷形变工作，只要未超出机械过载极限，几乎无磨损，寿命可与汽车同周期。

（2）安全带相关传感器

安全带相关传感器是碰撞前的 “提前防护”，主要有安全带预紧器传感器、安全带锁扣传感器等。其中安全带预紧器传感器与前部和侧部碰撞传感器共用信号，当碰撞传感器检测到碰撞时，ECU同时向安全带预紧器发送指令，预紧器内的火药式气体发生器瞬间产生高压气体，拉动安全带卷收器，将安全带收紧，减少驾乘人员在碰撞中的前倾位移，为安全气囊展开预留缓冲空间。部分高端车型配备 “双级预紧器”，可根据碰撞强度调整收紧力度，轻微碰撞时小力度收紧，严重碰撞时全力度收紧，避免过度收紧导致肋骨损伤。

安全带锁扣传感器是基于触点开关原理，安装于安全带锁扣内，当安全带插头插入锁扣时，触点闭合，输出 “已系安全带信号”；拔出时触点断开，输出 “未系信号”。当车速＞20km/h 时，未系安全带，则声光报警触发未系安全带提醒，同时为安全气囊ECU提供安全带状态参数。若碰撞时未系安全带，ECU会调整安全气囊减缓展开，避免无安全带缓冲时气囊冲击过大。

车身与安全传感器需适应车内复杂环境，同时兼顾安全性与舒适性，核心性能要求响应速度，环境适应性，可靠性与冗余。当前车身与安全传感器正在向多参数集成化，主动预警智能化，新能源汽车适配优化等方向发展。

5.1.4智能驾驶传感器​

智能驾驶传感器是实现车辆环境感知、定位导航与决策规划的核心基础，通过多模态感知技术，激光、毫米波、视觉、超声波等构建360°无死角的环境认知网络，为 L1~L5 级自动驾驶提供实时、精准的外界数据支撑。其核心价值在于将物理世界的道路、车辆、行人等信息转化为数字信号，通过传感器融合算法消除单一传感器的局限性，确保在暴雨、强光、隧道等复杂场景下仍能稳定感知。随着技术升级，智能驾驶传感器已从单一功能向多传感器协同演进，部分高端车型传感器数量达20个以上，形成覆盖远中近距离、全天候况的感知体系。

智能驾驶传感器按感知原理与应用场景，可分为“环境感知传感器”“定位导航传感器”“车身状态传感器”三大类，其中环境感知传感器是核心，直接决定智能驾驶对外部世界的认知精度。

一、环境感知传感器

环境感知传感器是洞察外部世界的 “核心装备”，负责检测车辆周边行人、车辆、障碍物等目标对象，车道线、交通标识、红绿灯等道路结构以及天气、光照等环境状态，主流类型包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达，四者形成 “互补协同” 的感知网络。

（1）激光雷达（LiDAR）

激光雷达是L3级及以上自动驾驶的核心传感器，通过激光扫描周围环境，生成包含目标距离、轮廓、位置的三维点云数据，如图5-23是一个交通路口由激光雷达构建特征点云地图，具备超高测距精度与空间分辨率，提供高精度的三维地图数据，辅助自动驾驶系统进行环境感知。

图5-23 激光雷达构建特征点云地图

激光雷达车顶激光雷达、前保险杠激光雷达和侧/后保险杠激光雷达。顶激光雷达多为远距激光雷达，安装于车顶中央，例如蔚来ET7、理想L9，负责远距离100m外前方车辆、50m外车道线等目标检测，为高速自动驾驶提供长距感知。前保险杠激光雷达多为中距激光雷达，安装于前格栅附近，例如小鹏G6，补充近距离20m内的行人、非机动车等目标检测，避免车顶激光雷达被遮挡时的感知盲区。侧/后保险杠激光雷达是部分L4级车型，例如百度Apollo RT6在侧、后保险杠各安装1个激光雷达，实现360°全向感知，覆盖侧方来车、后方追尾风险。

激光雷达因为用的是激光束定位，三维建模精度高、目标识别稳定性强；全天候工作，不受光照条件的限制；图5-24是Velodyne激光雷达，激光雷达缺点是恶劣天气下点云噪声增加，例如在浓雾天气下，激光可能会打到空气中的一些漂浮物质，漂浮物的直径如果比较大，可能会影响到激光雷达的准确度。

图5-24 Velodyne激光雷达HDL-64E

2021年，激光雷达的主要痛点还在于其成本高昂难以量产。以当时的激光雷达龙头公司Velodyne为例，其64线机械激光雷达售价高达8万美元，32线机械激光雷达售价约2万美元；而全固态、半固态雷达的价格约为1000美元左右。当时，国内禾赛科技的激光雷达产品平均售价也基本超过10万元。2023年的平均售价则到320元人民币。四年时间，降价十几万。2023年全球车载激光雷达市占率排名前五的厂商中，前三名都是中国企业，分别是禾赛科技、速腾聚创和图达通，这三家的市占率总和达到80%，2024年速腾聚创、一径科技、亿咖通等中国企业更是将价格明确拉到了千元甚至千元以内。

激光雷达降本增效，中国科技担当与全球共赢 激光雷达的降本增效不仅重塑了自身产业格局，更以技术扩散效应推动全球智能出行变革，彰显中国科技发展的内生动力与大国担当。 中国企业以百万级量产能力确立全球领先地位，推动激光雷达从“小众高端产品”转变为“普惠性零部件”，改写行业竞争规则。低成本方案降低全球自动驾驶产业的准入门槛，共享技术发展红利，为各国科技企业提供高性价比的核心部件，助力全球智能交通升级。以技术创新与规模效应打破技术垄断，用实际行动展现中国科技发展兼顾自身突破与全球共赢的大国风范。 这种“以自身发展惠及世界”的实践，正是中国大国担当的生动诠释 —— 我们用科技创新打破技术垄断的壁垒，用开放包容搭建合作共赢的桥梁，既彰显了中国科技经济高质量发展的硬实力，更传递出“共商共建共享”的全球治理观，向世界展现了负责任大国的胸怀与风范，印证了“中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国”的深刻内涵。

（2）毫米波雷达

毫米波雷达是全天候目标检测的可靠伙伴，其通过发射毫米波探测目标，利用多普勒效应计算目标的距离、速度、角度，具备强穿透力与全天候工作能力，是智能驾驶的基础感知单元。毫米波雷达主流频段24GHz频段，77GHz和79GHz。24GHz频段主要用于短距雷达，测距范围 0.1~30m，水平视场角120°~180°，安装于前保险杠下方、侧后视镜或后保险杠，负责近距离目标检测，例如倒车雷达、侧方来车预警，成本低但分辨率较低。77GHz和79GHz 频段主要用于中长距雷达，77GHz测距范围 0.1~150m，79GHz可达0.1~250m，水平视场角30°90°90°3~90°，安装于前保险杠中央，例如特斯拉 Model 3的前向毫米波雷达，负责高速工况下的远距离车辆检测、跟车巡航，分辨率高、抗干扰能力强。

图5-25 毫米波雷达

毫米波雷达通过前向毫米波雷达实时监测前方车辆距离与速度，自动调整本车车速，保持安全跟车距离，实现自适应巡航。若当毫米波雷达检测到车辆、行人等前方目标距离过近且驾驶员未制动时，可以触发紧急制动，避免碰撞，实现自动紧急制动。侧后方毫米波雷达监测车辆侧后方 3-10m 的盲区，若有车辆进入盲区，点亮后视镜警示灯，防止变道碰撞，实现盲点监测。

图5-26 4D 成像毫米波雷达

毫米波雷达可以全天候工作，不受暴雨、浓雾、强光影响、成本适中、可同时检测多目标；但是无法识别目标轮廓，例如分不清行人与护栏、对静止车辆等静态目标，检测精度较低。如图5-26所示，传统毫米波雷达只能检测距离、速度、角度，新兴的4D成像毫米波雷达新增“高度维度”检测能力的新一代感知传感器，可以通过先进的天线设计与信号处理算法，实现对目标的距离、速度、水平角度、垂直角度四维参数精准测量。

（3）摄像头

摄像头通过采集图像信息，结合计算机视觉算法，实现行人、车辆、交通标识等的目标识别以及车道线检测、红绿灯识别，是智能驾驶中的核心传感器，按功能可分为单目摄像头、双目摄像头、环视摄像头。

前向摄像头安装于前挡风玻璃内后视镜下方，前向单目摄像头通过图像测距算法，结合目标大小与预设模型估算距离，成本低但精度受目标类型影响，例如对未知大小的目标测距误差大。前向双目摄像头通过视差原理，计算距离，精度更高，测距范围0.3~100m，可识别小目标，例如如井盖、碎石等，但算法复杂、成本较高，约为单目摄像头的2~3倍。

通常配备4~6个环视摄像头，分别安装于前格栅、左右后视镜、后备箱牌照框，水平视场角180°90°90°3~220° ，通过图像拼接生成360°全景影像，用于自动泊车等低速挪车，路边石、低矮障碍物等近距离障碍物检测，分辨率多为1280×720，部分高端车型升级至1920×1080。

部分L4级车型，例如奔驰 DRIVE PILOT配备长焦摄像头，安装于前向摄像头旁，焦距25-50mm，负责远距离小目标检测，例如500m外的交通标识、100m外的行人等，补充前向摄像头的长距感知能力。

图5-27 车载摄像头应用

摄像头可以实现交通标识识别、红绿灯识别、驾驶员监控等，以此辅助车道保持系统、或者疲劳驾驶预警等。当前向摄像头识别车道线，若车辆偏离车道，且未打转向灯，通过方向盘震动或轻微转向修正，保持车辆在车道中央，以此达到实现车道保持辅助。当前向摄像头识别限速、禁止超车等交通标识，在仪表盘显示标识信息，提醒驾驶员遵守交通规则。或者通过前向摄像头采集路口红绿灯图像，结合深度学习算法判断灯色，为城市道路自动驾驶提供通行决策依据。还有部分车型通过摄像头捕捉驾驶员面部特征，例如眼球转动、眼睑闭合度，判断是否“疲劳驾驶”或“分心”，部分高端车型还会通过方向盘震动强化预警。

摄像头目标分类精度高，可区分行人、自行车、货车。语义理解能力强，可识别交通规则、成本低；缺点是受光照、天气等影响大。

- （4）超声波雷达USR

超声波雷达通过发射频率40kHz超声波，利用回波计算目标距离，测距范围 0.1~5m，主要用于近距离障碍物检测，近距离感知的补充防线。用于碰撞检测、泊车辅助，如图5-28所示。

通常配备6-12个，安装于保险杠格栅内，间距15~20cm，负责低速挪车时的近距离障碍物检测，当距离小于0.5m 时触发声光预警，小于0.3m时触发紧急制动；通过前后超声波雷达与环视摄像头协同，测量车位宽度、长度，计算泊车路径，接管方向盘来控制车辆自动入库，实现自动泊车。

图5-28 超声波停车辅助

超声波雷达成本极低、近距离测距精度高、不受光照影响；但是测距范围短、受环境噪声，例如暴雨声等的干扰、无法识别目标类型。

二、定位导航传感器

定位导航传感器是精准确定车辆位置的坐标仪，负责获取车辆的绝对位置即经纬度、相对位置即车道内偏移等和行驶轨迹，为智能驾驶的路径规划提供位置基准，核心类型包括卫星定位模块（GNSS）、惯性导航系统（INS）、高精地图匹配传感器。

GNSS定位模块是智能驾驶的基础定位工具，通过接收北斗、GPS、GLONASS 等卫星信号，计算车辆的经纬度与海拔高度，主流车规级 GNSS 模块支持多系统融合，例如北斗+ GPS双模，提升定位稳定性。在隧道、高楼密集区等城市峡谷，卫星信号易被遮挡，此时需与惯性导航系统融合，避免定位丢失。GNSS定位模块为智能驾驶提供绝对位置基准，结合高精地图确定车辆在车道内的位置，辅助路径规划。

图5-29 L76K GNSS 定位模块

如图5-29所示，是L76K GNSS定位模块，其支持GPS、北斗、GLONASS和QZSS多重卫星系统，可多系统联合定位和单系统独立定位、支持AGNSS功能、内置低噪声放大器和声表面滤波器、可提供快速、准确、高性能定位。

惯性导航系统基于MEMS加速度传感器与陀螺仪，通过测量车辆的加速度、角速度，积分计算车辆的位置、速度与姿态，无需依赖外部信号，是GNSS信号丢失时的“备用定位方案”。长时间无GNSS校准，定位误差会累积，因此需与GNSS实时融合，形成“GNSS+INS”组合定位系统，确保全天候、全场景的定位精度。

三、车身状态传感器

车身状态传感器负责监测车辆的行驶状态，为智能驾驶的决策与控制提供自身动态数据，核心类型包括轮速传感器、方向盘转角传感器、惯性测量单元。

轮速传感器为防抱死系统、车身电子稳定系统提供数据，智能驾驶中用于判断车辆是否超速、是否需要减速；方向盘转角传感器检测方向盘的转角与转向速度，智能驾驶中用于判断驾驶员的转向意图，同时为自动转向控制提供反馈，例如调整转向角度，确保车辆沿规划路径行驶；惯性测量单元集成加速度传感器、陀螺仪、磁力计，实时测量车辆的纵向和横向加速度、横摆率、车身姿态等，数

据用于检测到车辆横向加速度过大或者过弯时，自动减速，避免侧滑，为自动转向、自动制动提供车身姿态反馈，确保控制指令执行精准，例如根据横摆率调整制动力度，修正车身侧倾。

单一传感器存在感知盲区，例如摄像头怕暴雨、激光雷达怕浓雾、毫米波雷达怕静态目标，因此智能驾驶需通过传感器融合技术，将多传感器数据整合，实现“1+1＞2”的感知效果。多传感器数据融合层级分三级：数据级、特征级、决策级。数据层级直接融合原始传感器数据，例如激光雷达点云与摄像头的图像，保留最完整的信息，但数据量巨大，对算力要求高，多用于L4级自动驾驶；特征层级融合提取各传感器的特征信息，例如激光雷达的目标距离、摄像头的目标类别，再进行融合，数据量适中，是当前主流融合方式，多用于L2-L3级车型；决策层级融合是由各传感器独立输出决策结果，例如激光雷达判断前方有车辆，摄像头确认是轿车，毫米波雷达测量距离 50m、速度30km/h，再综合判断，数据量小但依赖单一传感器的决策精度，多用于低端智能驾驶车型。

图5-30 华为MDC 610

智能驾驶传感器是智能汽车的感知中枢，其技术发展直接决定智能驾驶的安全与体验。当前传感器在智能驾驶传感器主要是四个方向，一是多传感器集成化

即一器多能实现降本增效，例如图5-30所示，华为MDC激光雷达摄像头，将将激光雷达的点云采集与摄像头的图像采集集成于同一模组，体积缩小 30%，成本降低20%，同时减少线束数量，提升系统可靠性。还有特斯拉HW4.0、小鹏XNGP域控制器将激光雷达、毫米波雷达、摄像头的信号处理功能集成于 “感知域控制器”，通过统一算力平台实现传感器数据的实时融合，减少ECU数量，提升融合效率。

二是性能升级，往更高精度、更远距离、更低成本发展，激光雷达的成本持续下降同时测距范围点云密度则在提升；4D毫米波雷达升级，可区分目标的高度，同时测距范围提升，接近激光雷达水平；摄像头分辨率升级至4K，帧率提升至60fps，夜间成像能力增强，即通过红外补光、高动态范围HDR技术，在弱光环境下的目标识别准确率提升至95%以上。

三是智能化与自诊断，传感器内置边缘计算芯片，减少对中央域控制器的算力依赖，例如摄像头内置NPU芯片，可直接输出目标类别与位置，无需传输原始图像；关键传感器，如激光雷达、前向毫米波雷达采用双模组、双供电、双通信的双冗余设计，同时内置自诊断算法，实时监测传感器是否故障，假如发生激光雷达激光发射器失效等故障时，立即切换至备用模组，确保感知不中断；传感器可根据环境场景自动调整参数，实现场景自适应调整。

四是车路协同融合，拓展感知边界，智能驾驶传感器从“单车感知”向“车路协同感知”升级，提升复杂交通场景下的感知可靠性。

随着多传感器融合、AI算法升级、车路协同技术的推进，智能驾驶传感器将实现“更高精度、更低成本、更全场景”的感知能力，为L4级及以上自动驾驶的大规模落地奠定坚实基础。

5.2智能仓储与物流管理

在电商仓库、智能制造仓库、冷链物流中心等现代仓储物流体系，传感器是实现“自动化、可视化、智能化”的核心感知单元。其通过实时采集温湿度、光照等环境参数、位置、数量、破损等货物状态、AGV位置、货架承重等设备运行数据，解决传统仓储物流人工依赖度高、库存准确率低、调度效率差、安全风险高” 等痛点。应用传感器的智能仓库可提升库存准确率，提高拣选效率，降低运输延误率，同时减少人工成本，为“无人仓”“智慧物流”落地奠定技术基础。

5.2.1仓储环境监测传感器

仓储环境直接影响货物质量，如食品、药品、电子元件对温湿度敏感，需通过传感器实时监控并调节环境参数，核心传感器类型温湿度传感器，气体传感器和光照与粉尘传感器。

温湿度传感器主要控制存储环境温湿度，避免货物变质、受潮或静电损坏。可以采用数字式温湿度传感器，无线温湿度传感器等传感器，例如图5-31是一款数字式温湿度传感器实物图，将温湿度传感器均匀布置在仓库各区域，数据实时传输至仓储管理系统。当温度超过阈值或湿度超标，系统立即触发声光预警，同时联动空调、除湿机或加热设备自动调节；若温湿度持续异常，向管理人员发送短信/ APP告警，避免货物损失。

图5-31 SHT30数字式温湿度传感器

另外，针对存储酒精、油漆等易燃品的危险品仓库、粮食仓库、密封包装仓库，需监测可燃气体浓度、二氧化碳浓度或氧气浓度，防止火灾、货物霉变或厌氧腐败，图5-32是一款集温湿度光照度CO2检测为一体的传感器。

图5-32 GPRS无线温湿度光照度CO2一体式传感器

对于纸张、纺织品等，强光会导致褪色，需要光照与粉尘传感器，辅助环境优化，通过光敏电阻或光电二极管检测光照强度，当自然光充足，联动关闭仓库照明灯，节约能耗；同时避免强光直射敏感货物。在电子元件仓库或精密仪器仓库，需要注意检测空气中的颗粒物浓度，当粉尘浓度超过50μg/m³，联动除尘设备开启，防止粉尘附着在电子元件引脚导致短路，或影响精密仪器精度。

5.2.2货物管理传感器

货物管理实现库存精准定位与状态追踪，是仓储物流的核心环节，传感器通过自动识别、定位、计数，解决“库存不准、找货难、货物破损无法追溯”等问题，核心传感器类型有RFID标签与阅读器、视觉传感器、重量传感器等。

RFID标签与阅读器可以实现货物批量识别与追踪，RFID标签分为无源标签与有源标签，无源标签无电池，通过阅读器发射的射频信号供电，成本低、寿命长，读取距离0.1~5m。有源标签带电池，读取距离10~100m，适用于大型货物或室外追踪），标签内置芯片存储货物唯一ID，可写入/修改信息，如更新存储位置。RFID阅读器分为固定式与手持式，通过发射高频或射频信号，实现近距离精准识别或远距离批量识别，读取标签信息，每秒可识别50~100个标签，批量入库效率比条码高10倍。​

图5-33 RFID标签与阅读器

货物贴装 RFID标签后，通过仓库入口的固定式 RFID阅读器，自动识别货物信息并上传至WMS，系统分配存储位置，如图5-33左所示，工作人员手持RFID阅读器扫描货架进行盘点，或者如图5-33右所示，分拣线的RFID阅读器自动核验出库货物，若出现“错发、漏发”，立即触发报警，避免订单差错。

视觉传感器进行货物计数与破损检测，视觉传感器安装在传送带上方，通过图像分割算法识别单个货物，统计单位时间内的货物数量，支持识别不同尺寸、颜色的货物，适应复杂场景；基于深度学习算法，传感器采集货物图像后，对比正常包装模板与实际图像，识别破损特征。​

重量传感器进行货物称重与超载预警，一种是安装在货架层板下方、电子秤台面或托盘底部，适用于静态称重的应变片式重量传感器；另外一种是安装在传送带下方，支持货物在运动中称重的动态重量传感器。

5.2.3物流设备调度传感器

现代仓储物流依赖AGV、堆垛机等自动化设备，传感器为设备提供定位、避障、状态监测功能，确保设备安全高效运行，核心传感器类型如下：​

一、AGV 定位与导航传感器​

AGV 定位与导航传感器可以实现无人搬运车精准调度，智能仓库的 AGV自动导引车，用于货物从入库区到货架、从货架到分拣区的无人搬运，需精准定位、自主导航，避免碰撞。​

AGV自动导引车当前主流采用激光导航传感器和二维码导航传感器。

图5-34 AGV自动导引车

激光导航传感器如图5-34（左），是在AGV上安装激光扫描仪，发射激光束扫描仓库内的反光板，提前固定在墙壁、柱子上，通过计算激光到反光板的距离与角度，确定AGV的实时位置，支持自由路径导航，可灵活调整搬运路线，适用于大型仓库。​

二维码导航传感器如图5-34（右），则是通过在仓库地面粘贴二维码标签，包含位置信息，AGV底部安装二维码阅读器，通过扫描二维码实时定位，成本低、技术成熟，适用于中小型仓库或固定路线搬运。​

另外还有避障传感器，例如激光雷达、超声波传感器，AGV四周安装激光雷达或超声波传感器，当检测到行人、其他AGV、货架等障碍物，距离小于0.5m 时，AGV自动减速；距离小于0.2m时，立即停止，避免碰撞。​

二、堆垛机传感器​

堆垛机传感器可以提升货架存取精度，立体仓库的堆垛机，例如高层货架的货物存取，货架高度可达20m以上，如图5-35所示，精准定位堆垛机的水平位置、升降高度与货叉伸缩距离，确保货物准确存入或者取出货架货位。其包含水平定位传感器，升降高度传感器，货位检测传感器，其中水平定位传感器可以采用编码器和激光测距仪；货位检测传感器可以采用光电传感器。

图5-35 堆垛机立体仓库

三、传送带传感器

传送带传感器可以实现分拣自动化，在快递分拣中心、电商仓库的传送带系统，需控制传送带速度、识别货物目的地、实现自动分拣。可以采用速度传感器确保传送带匀速运行；采用分拣传感器RFID阅读器、视觉传感器，识别货物的目的地信息，例如快递面单的区域代码，系统根据信息控制推杆、翻盘等分拣机构将货物推至对应分拣口。

仓储物流场景中存在人员碰撞、设备故障、火灾等安全风险，因此需要配备安全防护类传感器，传感器通过实时监测风险因素，提前预警并干预，包含人体感应传感器，例如红外对射传感器、微波雷达传感器，防止人员误入危险区域；火灾传感器，例如烟雾传感器、温度传感器等预防仓库火灾。

5.3 智能制造中的传感器与检测技术

智能制造强调通过信息化与自动化的结合，实现生产过程的智能化、精细化与高效化，而传感器技术在这一过程中起着至关重要的作用。传感器作为信息获取的前端设备，能够实时监测和反馈生产过程中的各类参数，为决策系统提供数据支持，确保产品质量、生产效率和安全性。智能制造中，传感器不仅仅是数据采集的工具，它们在设备健康监测与故障诊断、生产过程的质量控制、智能仓储与物流管理、智能机器人控制、精密加工与自动化装配等多个领域都发挥着至关重要的作用。

随着工业自动化和智能化的快速发展，工业设备的监测与智能维护成为了提高生产效率、减少停机时间、降低运维成本的重要手段。随着传感器技术、物联网技术、大数据分析及人工智能的进步，智能化设备监测和预维护系统逐渐得到了广泛应用。本节将通过具体的工程案例，分析传感器在数据监测与智能维护技术方面的应用。

5.3.1设备健康监测与故障诊断案例分析

传感器可以用于设备的健康监测，通过对温度、压力、振动等参数的实时监测，及时发现设备潜在的故障。特别是在机床、机器人等高精密设备中，通过传感器监测到的异常信号可以作为故障的预警，帮助企业实现预测性维护，避免突发性故障造成的生产中断。

下面以钢厂轧机在线油液监测与诊断预警的工程案例进行分析。

水污染、粘度波动、油温过高等轧机润滑系统难以避免的问题，同时引发的轴承磨损、故障停机、检修负担，让众多钢企倍感头疼。那么，当加入智慧润滑在线监测诊断领域，让设备运维将不再是难题。

之前对轧钢润滑站的油品监测采用的方法一般是离线检测，通过线下油品取样后，外送检测机构对油品进行化验分析检测。不同的取样手法往往导致检测结果大相径庭，难以窥见真实的油况全貌。且存在时效性较差的弊端，无法为设备起到预检、预修的作用。当油液发生污染、劣化等情况且未被及时发现，在恶劣轧钢环境下，润滑系统密封一旦失效，异物侵入润滑体系将引发磨损，累积至失效，发生重大故障，如下图5-36所示，是四种常见故障类型。

图5-36 四种常见故障类型

油膜轴承润滑系统中，粘度与水分为核心理化参数，其波动直接影响轴承性能。实时监测轧机油液可以很好预防油温波动引发的粘度偏低阻碍动压油膜构建带来的磨损加剧，轴承擦伤、胶合。结合先进数字化与远程诊断技术，在轧机的粗轧液压站、伺服液压站以及油膜轴承润滑站等关键油路的过滤器前端处，分别加装了一套在线油液监测系统。图5-37是轧机油膜轴承齿轮润滑站系统部署框架，通过这套在线油液监测系统即可实现对油液使用的智能化预测与管理，覆盖油液从监测到优化的完整生命周期。

图5-37 轧机油膜轴承齿轮润滑站系统部署框架

另外系统整合并屏显了粘度、温度、微量水分、含水率、磨损颗粒、污染等级、介电常数、流量、压力、振动等油况指标。

图5-38 轧机油膜轴承齿轮润滑站

为了评估设备的润滑健康以及过滤器的性能，将取油口设在轧机稀油润滑站的过滤器后冷却主油管点位，如图5-38所示，并在溢流回油管处设为回油口，安装“油液监测模块”集成颗粒计数器、水分传感器、黏度传感器，实现对油液洁净度等级、含水量与乳化状态的监测。

之后通过三通阀实现在线监测 - 离线取样切换，便于定期校准；传感器与PLC采用Profinet或Modbus协议通信，数据传输速率≥100Mbps，确保实时性。其中的关键传感器，例如主传动齿轮箱的铁磁性颗粒传感器，采用双冗余安装，即2个传感器并联，当其中1个传感器故障时，另1个自动切换，避免监测中断；同时可以配备故障自诊断功能，例如激光颗粒计数器检测到激光强度衰减时，发送传感器维护提示。结合在线油液监测技术，过滤器前置传感器直接反映油路真实磨粒水平，配合过滤器后油质理化监测，双管齐下：一方面监测油液健康状态，另一方面验证过滤器效能，为企业提供科学依据，决策油品与滤芯更换时机，确保轧机稳定运行与维护。

轧机油液在高温高负载工况下易发生氧化老化即黏度增大、酸值升高，导致润滑性能下降，需通过传感器实时监测理化参数，核心传感器类型可以采用在线黏度传感器监测油液黏度变化，例如振动式黏度传感器或者毛细管式黏度传感器，将其安装在油液循环管路的恒温段，通过内置温度传感器进行黏度温度补偿；当黏度变化超过初始值的20%，或黏度突然下降，例如混入低黏度冷却油，发送“油液老化或污染”预警，提醒更换油液，避免因黏度异常导致的润滑失效。油液酸值传感器监测油液氧化程度，通过酸值过高以及酸值增长速率，判定油液是否加速氧化，发送油液老化预警，结合水分传感器数据，检查冷却系统密封与油液储存状态，必要时添加抗氧剂或更换油液，延长设备寿命。

图5-39 油液金属磨粒传感器

另外针对轧机长期运行导致的磨损问题，为准确掌握油路内磨粒累积状况，针对该需求，在稀油润滑站主回油管的过滤器前端加装一个油液金属磨粒传感器，如图5-39所示，此传感器能全方面监测铁磁与非铁磁颗粒总量，实现早期预警，预防因磨粒积聚导致的故障。

图5-40 油液监测云平台

利用软件和算法实现虚拟化传感器的智能诊断与趋势分析，一方面云平台实时显示各传感器数据，如图5-40所示，例如颗粒浓度、水分含量、铁颗粒浓度、黏度、酸值，生成趋势曲线，当参数接近阈值时，提前发送预警，预留维护时间，实现数据可视化与趋势预警。另一方面基于机器学习算法，建立油液参数 - 设备故障关联模型，当检测到异常数据时，自动匹配故障类型与概率，并推送维修建议，实现故障诊断。存储1年以上的油液监测数据，支持按轧机型号、设备编号、时间区间查询，用于分析油液寿命周期与设备磨损规律，优化运维策略。

5.3.2环境监测系统案例分析

环境监测系统通过传感器及检测设备实时采集和记录环境数据，主要包括空气质量监测、噪声监测、水质监测等多个方面。环境监测系统具有数据自动采集、存储、分析、显示和预警等功能。常见的环境监测参数包括温度、湿度、气体浓度、空气质量指数（AQI）、水中溶解氧、PH值、浑浊度等。

案例分析智能环境监测气象站：提升城市环境质量

本项目是某城市环保局实施的空气质量实时监测项目，目的是通过精准的空气质量数据采集和分析，实时了解城市的空气污染状况，提供政策依据，并对污染源进行精确追踪与监管。该项目的监测对象主要是PM2.5、PM10、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、二氧化碳等大气污染物。

一、项目核心需求与系统设计目标​

（1）核心监测需求拆解​

城市环保局项目需覆盖“全域监测+精准溯源”双重需求，具体包括：​

污染物全参数采集：实时监测 PM2.5、PM10（颗粒物）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOₓ，含 NO/NO2）、臭氧（O3）（气态污染物）、二氧化碳（CO2）（温室气体），监测精度需符合《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）要求。​

时空维度全覆盖：实现“城市网格监测+重点污染源监测+移动溯源监测”结合，覆盖城区、工业园区、交通干道、居民区等不同场景，时间分辨率≤1小时/次（核心区域≤15分钟/次）。​

污染源精准追踪：通过数据关联分析，例如污染物浓度时空变化、风向风速匹配，定位工业排放、机动车尾气、扬尘等污染源，为执法监管提供依据。​

数据安全与共享：监测数据需实时上传至环保局云平台，支持多部门，例如应急管理局、交通局等数据共享，同时具备历史数据存储（≥5年）与追溯功能。​（2）系统设计目标​

精度达标：颗粒物（PM2.5/PM10）测量误差≤10%，气态污染物（SO₂/NOₓ/O₃）测量误差≤5%，CO₂测量误差≤2%。​

响应及时：传感器数据采集周期≤ 1分钟，数据传输延迟≤ 5分钟，污染源异常，例如浓度超国标30%时，触发预警响应≤ 10分钟。​

稳定可靠：传感器系统全年运行故障率≤ 5%，恶劣天气（暴雨、高温、沙尘暴）下仍能正常工作（工作温度- 30℃至60℃，防护等级IP65）。​

溯源精准：结合风向、风速数据，实现污染源定位误差≤1公里，重点工业园区≤500米。​

二、系统架构设计：“感知层 - 传输层 - 平台层 - 应用层”四层协同​

本系统采用分布式监测与集中式管理结合的架构，详细见表格5-1，确保数据从采集到应用的闭环。

表5-1 系统架构设计

| 架构层级 | 核心组件 | 功能定位 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 固定监测站传感器、移动监测车传感器、微型监测终端 | 实现固定+移动+微型三维采集，覆盖不同场景污染物监测 |
| 传输层 | 4G/5G 无线传输模块、光纤专线、LoRa 网关（微型终端） | 保障不同场景数据稳定传输：核心站用光纤（带宽≥100Mbps），移动车/微型终端用4G/5G/LoRa |
| 平台层 | 边缘计算网关（本地预处理）、环保局云平台（数据存储/分析） | 本地过滤异常数据（如传感器漂移），云端实现数据融合（如结合气象数据）与AI分析（污染源溯源） |
| 应用层 | 环保局监管终端（PC/APP）、数据共享接口、预警联动模块 | 可视化展示监测数据、触发污染预警、支持多部门数据共享与执法调度 |

三、感知层传感器选型：按监测场景精准匹配​

基于“需求导向选型”原则，针对不同监测场景（固定站、移动车、微型终端）选择适配传感器，确保精度与成本平衡：​

（1）固定监测站传感器（城区/工业园区核心点位）​

固定站作为基准监测点，需满足国标级精度，相关的选型见表格5-2。

表5-2 固定监测站传感器选型

| 监测参数 | 传感器类型 | 核心技术原理 | 关键参数 | 适配场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5/PM10 | β射线吸收法颗粒物传感器 | 利用β射线穿过颗粒物时的吸收量，计算浓度（结合动态加热系统，消除湿度干扰） | 测量范围 0~1000μg/m³，分辨率 0.1μg/m³，误差≤ ±10% | 城区制高点、工业园区边界（如化工园区入口） |
| SO2/NOx | 紫外差分吸收光谱（DOAS）传感器 | 利用气态污染物对特定波长紫外光的吸收特性，反演浓度（抗交叉干扰能力强） | SO2：0~500ppb，NOₓ：0~1000ppb，误差≤ 5% | 工业排放口下风向、交通干道旁 |
| O3 | 紫外荧光法 O3传感器 | O3在254nm紫外光激发下产生荧光，荧光强度与浓度成正比（内置臭氧涤除器校准） | 测量范围 0~500ppb，分辨率 0.1ppb，误差≤ 5% | 城区开阔区域（避免高楼遮挡，确保光照条件） |
| CO2 | 非色散红外（NDIR）CO2传感器 | 利用CO2对4.26μm红外光的特征吸收，计算浓度（内置温度补偿模块） | 测量范围 0~10000ppm，分辨率 1ppm，误差≤ 2% | 居民区、商业密集区（监测人为活动排放） |

采用大气环境微型监测系统，如图5-41所示，该系统集成β射线吸收法颗粒物传感器、紫外差分吸收光谱传感器、紫外荧光法O3传感器、非色散红外CO2传感器，实现定点监测。大气环境微型监测系统是一种集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的环境监测系统，能全天候、连续、自动地监测环境，在提供PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等6项参数数据的基础上，可扩展对VOCs、氯气、硫化氢、氨气等多种特征污染物进行监测。

图5-41 大气环境微型监测系统

（2）移动监测车传感器（污染源溯源）​

移动车用于动态追踪污染源，当前移动环境监测车一种是基于各类车辆改装而成，如图5-42所示，配备有专业的环境监测设备，可实现对大气、水质等环境要素的移动监测。

图5-42 大气环境移动监测车

但是考虑到项目成本以及核心监测需求，没有必要采用大型大气环境移动监测车，采用如图5-43所示的流动性智能环境检测车即可，同时需兼顾精度与便携性。

​

图5-43 流动性智能环境检测车

颗粒物传感器：激光散射法PM2.5/PM10传感器（体积≤1L，重量≤500g），测量范围0~500μg/m³，响应时间≤10秒，适配车载12V电源，用于沿交通干道、工业园区周边巡航监测。​

气态污染物传感器：微型电化学SO₂/NOₓ传感器（功耗≤100mW），测量范围 0-1000ppb，配合车载气象站（测风向、风速），实时记录污染物浓度与位置（GPS定位精度10米），快速锁定高浓度污染区域。​

数据采集终端：集成 4G/5G 传输模块，每5秒采集1次传感器数据，同步上传至云平台，生成“污染物浓度 - 位置”动态热力图。

（3）微型监测终端（网格补点）​

针对固定站覆盖盲区（如小巷、社区），部署低成本微型终端（每平方公里 5-8个）：​

传感器组合：采用“PM2.5/PM10传感器+SO₂/NOₓ传感器+ CO2传感器”集成模块，体积≤0.5L。例如图5-44是SEN66是盛思锐推出的多合一空气质量传感模组，可测量温湿度、颗粒物、挥发性有机物、氮氧化物（NOₓ）、二氧化碳等多种环境参数。

传输方式：LoRa无线传输（覆盖距1~3公里），数据采集周期≤ 5分钟，适合居民区、学校周边等场景，补充网格监测密度，避免“监测盲区”。

图5-44 SEN66

四、传感器部署方案：“三维立体监测网络”设计​

结合城市地理特征与污染分布规律，采用“分层部署+重点聚焦”策略，确保监测无死角，形成三维立体监测网络设计，如图5-43所示，在可视化管理平台显示三维立体地图，地图上可以显示布控于各个地点的传感器的监测数据。

（1）固定监测站部署（基准层）​

城区网格站：在城市建成区按5公里×5公里网格布设，每个站点选择15-20 米高楼楼顶，避免地面扬尘干扰，配备全套国标级传感器，同步安装气象站，监测风向、风速、温度、湿度，用于全域空气质量趋势分析；​

工业园区站：在化工、钢铁、电厂等重点工业园区边界，上风向1个对照站，下风向2个监测站，增加SO2/NOₓ传感器采样频率，15分钟/次，实时监控工业排放是否超标，例如SO2国标日均浓度≤60μg/m³；​

交通干道站：在城市快速路、货运通道旁距离路面5~10米，部署 PM2.5/PM10/NOₓ/CO/HC传感器，重点监测机动车尾气排放，NOₓ/CO/HC浓度高峰多与早晚高峰同步，站点间距≤ 2公里。​

（2）移动监测车部署（溯源层）​

日常巡航：配备2-3辆移动监测车，每日沿预设路线，覆盖工业园区、施工工地、物流园区巡航，每15分钟记录1次污染物浓度与位置数据，生成“移动监测轨迹图”；​

应急溯源：当固定站或微型终端检测到污染物浓度异常，例如PM2.5超国标150μg/m³，调度移动车向污染区域周边扩散式巡航，结合风向数据（如南风时向北方追踪），定位污染源（如施工扬尘、企业偷排），1小时内形成溯源报告。​（3）微型监测终端部署（补点层）​

居民区补点：在老旧小区、高密度住宅区，例如每2000户1个，安装微型终端，监测居民日常活动区域空气质量，数据用于评估“空气质量对居民健康影响”。​

敏感区域补点：在学校、医院周边500米范围内，加密微型终端，每1000米1个，实时监测 PM2.5/O3浓度，当O3小时浓度超160μg/m³ 时，触发“学生户外活动预警”。​

五、数据处理与应用：从 “监测” 到 “决策” 的价值转化​

（1）数据预处理与质量控制​

异常数据过滤：边缘计算网关对传感器数据进行实时预处理，如剔除传感器零点漂移（如PM2.5浓度＜0μg/m³）、极端天气干扰（暴雨时PM10瞬时飙升至 1000μg/m³，标记为无效数据），确保数据有效率≥95%；​

跨传感器校准：每月用“标准气体发生器”（如SO₂标准气浓度50ppb）对固定站气态传感器校准1次，每季度将微型终端数据与固定站基准数据比对，修正偏差，例如微型PM2.5数据比固定站高15%，自动叠加校准系数。​

（2）污染源追踪与预警机制​

时空关联溯源：云平台结合污染物浓度时空变化+气象数据分析，如某工业园区下风向SO2浓度在夜间22点后骤升，且风向为北风，指向园区时，判定为“园区企业夜间偷排”，自动推送线索至环保执法部门。​

表5-3 多级预警触发分类

| 预警级别 | 触发条件 | 响应措施 |
| --- | --- | --- |
| 蓝色预警（一般） | 单参数超国标10%~30%（如PM2.5日均浓度75~97.5μg/m3） | 平台推送预警信息至辖区环保所，加强区域巡查 |
| 黄色预警（较重） | 单参数超国标30%~50%，或2个以上参数超国标 | 调度移动监测车溯源，通知相关企业自查排放 |
| 红色预警（严重） | 单参数超国标50%以上（如O3小时浓度超 240μg/m3），或出现区域性污染 | 启动应急响应，暂停施工扬尘作业，约谈超标企业 |

（3）数据应用与共享​

企业污染报警提醒：传感器检测到污染物超标，可以直接报警。例如某地点PM10浓度超标，直接在图5-45云平台显示，并自动报警，显示相关报警信息。

生成空气质量报告：生成月度/季度空气质量报告，并进行分析。例如某区域PM2.5浓度同比下降12%，主要得益于机动车限行、工业减排政策，为后续政策优化提供数据依据。

重点关注企业：根据每天空气质量检测结果，可以在平台显示出需要重点关注企业，进行预警显示，如图5-43所示。例如位于某地点的企业生成月度/季度空气质量报告中，对于超过2/3的时间显示该地点PM2.5/SO2/NOₓ等浓度超过市均值，则位于该地点的企业可以被列为需要重点关注企业，显示在平台上。

多部门共享：通过API接口向交通局开放交通干道 NOₓ浓度数据，用于优化货车限行路线；向应急管理局开放工业园区SO2/NOₓ数据，用于危化品企业应急预警。​

公众公开：在环保局官网、政务APP实时发布空气质量数据，当前城区PM2.5/SO2/NOₓ等浓度，空气质量情况，同时展示污染源整治进展，如图5-43所示，在三维可视化平台上，通过三维地图显示，可以直接看到各点的企业的信息，通过相关信息，民众可以起到监督作用，提升公众参与度。

图5-45 三维可视化平台

六、系统运维与保障措施​

（1）日常运维管理​

传感器维护：固定站传感器每2周清洁1次，移动车传感器每月检查1次，微型终端每季度现场巡检1次，并在云平台上显示，并记录维护状态。

设备故障响应：建立“1小时响应- 4小时到场- 24小时修复”机制，如固定站SO2传感器故障，运维团队1小时内远程排查，4小时内到达现场更换备件，确保系统停机时间＜24小时。如图5-46所示，云平台显示设备维护、在线、离线等状况，在线即设备正常，离线及设备需要紧急维护。

​图5-46 数据监测云平台

（2）安全与冗余设计​

数据安全：传输数据采用“加密传输（SSL 协议）+ 云端备份”，防止数据泄露或丢失；设置操作权限分级（如执法人员可查看溯源数据，公众仅查看实时浓度）；​

硬件冗余：核心固定站（如市中心基准站）关键传感器（如 β 射线颗粒物传感器）采用双冗余部署，1个传感器故障时，另1个自动切换，确保监测不中断；移动车配备备用传感器模块（如备用PM2.5传感器），应对突发故障。​

七、系统预期效益​

监测精度提升：实现城市空气质量参数全覆盖、高精度监测，数据有效率从传统人工采样的80%提升至95%以上；​

监管效率优化：污染源溯源时间从传统“3天”缩短至“1小时内”，环保执法精准度提升60%，减少“盲目巡查”成本；​

政策制定支撑：为“蓝天保卫战”“碳达峰行动”提供量化数据，如通过 CO₂浓度监测评估“产业减排”效果，助力科学决策；​

公众服务升级：实时公开空气质量数据，满足公众“知情权”，同时通过预警机制（如O3超标提醒）保障公众健康，如图5-44所示，在数据监测平台上可以实时显示全市平均PM2.5、PM10等数据，也可通过点击地图显示各个地点PM2.5、PM10等的数据。

习题

- 5.1 请设计一个冷链生鲜仓库环境监测系统

- 1. 应用场景​

- 某电商平台冷链生鲜仓库（面积5000m2），主要存储果蔬（草莓、蓝莓）、肉类（牛肉、猪肉）、海鲜（三文鱼、虾类）三大类生鲜产品，仓库划分为三个温区：​

- 低温冷冻区（-18℃至 - 22℃）：存储冷冻肉类、海鲜；​

- 冷藏保鲜区（0℃至 4℃）：存储新鲜果蔬、低温乳制品；​

- 过渡缓冲区（10℃至 15℃）：用于货物入库前预冷、出库前升温，避免温差过大导致货物变质。​

- 2. 核心痛点​

- 传统人工巡检（每日3次）存在监测滞后，曾因冷冻区空调故障导致2吨牛肉解冻变质，损失超10万元；​

- 果蔬存储区二氧化碳浓度过高（因呼吸作用积累），导致草莓保鲜期从7天缩短至3天；​

- 缓冲区光照过强，导致乳制品包装褪色，影响产品外观。​

- 3. 设计目标​

- 实时监测：温湿度、二氧化碳浓度、光照强度数据采集频率≤1分钟/次，数据准确率≥99.5%；​

- 智能预警：参数超限时10秒内触发多级预警（本地声光、远程 APP /短信），预警响应率100%；​

- 自动调控：联动空调、新风、灯光设备，实现环境参数自动调节，减少人工干预；​

- 数据追溯：存储1年以上监测数据，支持按时间、区域、产品类型查询，为库存管理提供数据支撑。